一、项目需求概况

| 项目名称 | 江西省生态环境科学研究与规划院科研设备采购项目 |
| --- | --- |
| 预算金额 | 900000.00 |

二、拟采购需求

（一）拟技术要求

| 序号 | 采购标的名称 | 数量 | 单位 | 技术参数要求 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | XRF土壤快筛 | 1 | 套 | 1、便携式高灵敏度X射线荧光重金属分析仪主机 1.1基本操作条件：单波长激发-能量色散便携式X射线荧光重金属分析仪，分析元素范围：Mg-U。全部仪器参数和操作条件可由仪器主机内置软件系统设定并能被显示出来，并可传输到数据处理系统，其仪器参数和操作条件的设定内容可被保存和复制； 1.2高灵敏光学系统：内置双曲面弯晶晶体（DCC），使用单色化入射技术。利用DCC晶体捕获来自X光管的X射线，将X射线单色化，降低背景噪声，提高检测灵敏度； 1.3X射线激发源：数字高压电源，10W≤光管功率≤50W，60kV≤最大激发电压≤70kV； 1.4高分辨率硅漂移（SDD）探测器，计数率＞100万CPS，分辨率＜135eV，窗口面积＞50mm²； 1.5光路固锁系统，光路工厂调谐后，不再发生位移和偏差，最大限度保证稳定性； 1.6具备X射线辐射安全保护功能，系统能自动切断X射线源； 1.7设备内置风扇冷却，可保证设备长时间持续工作； 1.8进样方式：采用仪器上方放置样品，可以分析液体、固体、粉末类等样品； 1.9屏幕软件直接显示元素谱图，直接得到分析元素的含量值，不需要离线数据处理； 2、土壤及农作物样品处理与测试（方法检出限、准确度、精密度符合《环境监测分析方法标准制修订技术导则》（HJ 168-2020） 规定） 2.1土壤前处理装置：实现土壤样品现场快速测定，不带来样品污染和损失； 2.2土壤定性分析元素范围：Mg-U； 2.3定量分析元素包括且不少于镉、汞、砷、铅、铬、铜、镍、锌、锑、钴、钒、锰、铝、铊、钼、钡、钒、钛、铁、钪、镓、锗、硒、铷、锶、钇、锆、铌、锝、铑、钯、银、铟、锡、碲、碘、铯、镧、铈、镨、钕、钷、钐、铕、钆、铒、铥、镱、镥、铪、钽、钨、铼、钍，铀等，环境关注典型元素。 2.4定量元素方法检出限（mg/kg）（土壤基体样品，分析时间≤600s）。 |  |
| 2 | 测汞仪 | 1 | 套 | 1、应用范围 用于食品、化妆品、土壤、矿样及其他固体和液体中汞含量的测定； 2、仪器类型与工作条件 2.1仪器类型：热分解与冷原子吸收相结合的测汞仪； 2.2工作条件：环境温度15～35℃；相对湿度最大80%（无冷凝）；电源AC 220V、50Hz； 3、详细技术性能指标 3.1原理：热分解、金汞齐富集、冷原子吸收检测原理(CVAAS)，波长253.65nm； 3.2光源：低压汞灯； 3.3仪器控制：外接计算机软件控制； 3.4检测波长：253.65 nm； 3.5检测器及光路：采用包括样品光路和背景光路的双光束光路，样品池包括高、低灵敏两个光学池，双紫外光电检测器，能够实现自动背景扣除。自动消除温度、电源等各种因素造成的干扰。同时一次测样能实现高低灵敏度的两个测量值； 3.6检出极限：0.001 ng Hg； 3.7检测范围：自动标尺扩展；动态范围 0.001 ng-1500 ng Hg； 3.8重现性：＜1.5 % @ 10ng Hg； 3.9平均分析时间：5分种； 3.10校准形式：标准溶液或标准参考物质； 3.11样品类型：液体或固体样品； 3.12最大样品体积：1500µl； 3.13最大样品称重：1500mg； 3.14预富集能力：10倍于最大量； 3.15载气：氧气(输入压力：20 kPa 流量：200 ml/min)； 3.16自动进样器：≥50位； 3.17脱水处理 可去除样品蒸汽中的大部分水份，保证水气不会进入检测器干扰汞的检测； 3.18扩展升级功能，可升级成氯化亚锡还原冷原子吸收检测原理的自动测汞仪满足HJ 597-2011《水质 总汞的测定 冷原子吸收分光光度法》等更广的标准要求； 3.19配置清单： 3.19.1测汞仪主机1套：包含测汞仪主机1台（包含催化管、金汞齐、除温管、检测器一套），自动进样器1套； 3.19.2配件包含：汞齐化器2根；催化管1个；干燥管1根；镍舟42个，石英舟10个，金汞齐采样管 6根，工作站1台，打印机1台。 |  |
| 3 | 全自动索氏提取器 | 1 | 套 | 1、仪器机身采用框架一体式设计，稳固牢靠，主体采用冷轧板配合静电粉末涂装，耐磨、耐腐蚀； 2、支持索氏标准法、热萃取法、索氏热萃取法、索氏连续萃取法等多种方法，适应多种样品测试方法的设定； 3、高效的溶剂回收系统，回收率大于93%（溶剂：石油醚，乙醚；时间：60-90分） 4、适用于多种不同沸点的有机溶剂，控温范围广，从室温到300℃；内置PID控温系统，控温精度不大于±1℃； 5、可存储1000套实验方案； 6、独立的升降方式，实验结果相对误差小于1%； 7、可单独设定预干燥温度，减少提取样品脂肪损耗，提高实验结果精确性； 8、选配乙醚泄露监控系统，低检测限为90ppm（小于中国职业接触限值），乙醚发生泄露，声光报警，采用软密封式链接，避免有机溶剂泄漏； |  |
|  |  |  |  | 批处理能力 | 6个/批 独立升降设计 |
|  |  |  |  | 测量范围 | 0.1-100% |
|  |  |  |  | 样品量 | 0.5-25g |
|  |  |  |  | 溶剂杯容量 | 200ml |
|  |  |  |  | 溶剂回收率 | ≥93% |
|  |  |  |  | 加热方式 | 采用一体式金属浴加热方式 |
|  |  |  |  | 温度范围 | 室温-300℃ |
|  |  |  |  | 方案储存量 | 1000个 |
|  |  |  |  | 重复性 | 相对误差±0.8% |
|  |  |  |  | 整机功率 | 2600W |
|  |  |  |  | 交流电源 | AC220V±10% 50Hz |
|  |  |  |  | 9、满足标准： 9.1 HJ834-2017-土壤和沉积物半挥发性有机物的测定气相色谱-质谱法； 9.2 HJ 647-2013 环境空气和废气 气象和颗粒物中多环芳烃的测定 高效液相色谱法； 9.3 HJ609-2014固定污染源废气 苯可溶物的测定 索氏提取－重量法； 9.4 HJ/T 40-1999 固定污染源排气中苯并（a）芘的测定 高效液相色谱法； 9.5 GBT22048-2015 玩具及儿童用品中特定邻苯二甲酸酯增塑剂的测定。 |  |