一、项目需求概况

| 项目名称 | 江西省生态环境科学研究与规划院固体废物资源化利用研究能力建设项目 |
| --- | --- |
| 预算金额 | 152万元 |

二、拟采购需求

（一）拟技术要求

| 序号 | 采购标的名称 | 数量 | 单位 | 技术参数要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 气相色谱三重串联四极杆质谱联用仪 | 1 | 套 | 1、工作条件 1.1、电源电压：220V±10%； 1.2、温度：18℃～28℃； 1.3、湿度：40%～70%。 2、气相色谱仪部分 2.1、柱箱 2.1.1、操作温度范围：室温以上10℃～450℃； 2.1.2、柱温箱（标准配置，无柱温插件或无辅助柱温箱）最大升温速度≥160˚C/min，以0.01℃/min增加； 2.1.3、程序升温的阶数≥20阶21平台； 2.1.4、温度设定精度：±0.1℃； 2.1.5、控温准确性：±0.01℃； 2.1.6、温度稳定性：周围温度每变化1℃，柱温箱温度变化小于0.01℃； 2.1.7、冷却速度：从450降到50℃≤4.5min； 2.1.8、柱温内空间方便安装和更换色谱柱； 2.1.9、面板键盘：完全控制及显示所有温度区域和载气流量；完全控制所有检测器功能和检测器气体；实时时间程序和系统诊断，在线帮助和记事本记录程序事件。 2.2、流路系统 2.2.1、支持双柱双流路系统； 2.2.2、两个柱流量控制系统均采用流量控制单元； 2.2.3、具有室温补偿和自动环境补偿功能； 2.2.4、支持色谱柱柱后反吹，具有专为反吹设计的图示化控制软件，操作方便。同时可实现不泄真空更换色谱柱功能。 2.3、分流/不分流毛细管进样口 2.3.1、压力、流量和分流比可通过流量控制系统进行数字化设定； 2.3.2、配备全自动电子流量控制系统，具备室温补偿和自动环境补偿功能； 2.3.3、支持恒流，恒压，程序增加流速，程序升压及压力脉冲等操作模式； 2.3.4、最高温度：400℃； 2.3.5、压力设定范围：0～1000kPa（145psi）； 2.3.6、升温速率：±180℃/min，以±0.01℃/min增加； 2.3.7、速率设定范围：-400～400kPa/min； 2.3.8、压力程序的阶数≥7阶； 2.3.9、最大分流比≥7500:1； 2.3.10、最大流量设定范围≥1000mL/min； 2.3.11、仪器主机可同时安装2个SPL进样口，2个检测器。 2.4、自动进样器单元 2.4.1、样品位：≥150位样品盘； 2.4.2、进样量范围：0.1~10uL，10μL注射器以≤0.1μL步进； 2.4.3、交叉污染：小于10-4 (使用4种溶剂清洗, 测定正己烷中1%联苯)； 2.4.4、具有样品优先模式：当进行样品批处理进样时,可对某样品进行优先进样设定,而后继续完成批处理设定。 3、质谱部分 3.1、基本性能 3.1.1、须提供在售全新仪器，不得为停产型号或翻新机； 3.1.2、双入口差动式涡轮分子泵抽力≥200L/s+200L/s； 3.1.3、质量数范围≥2～1050u或者更宽； 3.1.4、灵敏度： 3.1.4.1、EI Scan:1pg OFN,S/N ≥2000（氦气做载气）； 3.1.4.2、EI Scan:1pg OFN,S/N ≥300（氢气做载气）； 3.1.4.3、EI MRM:100fg OFN,S/N ≥40000； 3.1.4.4、IDL(MRM):10fg OFN 连续8次进样，统计学上≥99%置信度水平，IDL≤2fg； 3.1.5、分辨率：0.7～3.0u，可调； 3.1.6、碰撞能：0～55eV，可调； 3.1.7、质量稳定性：±0.1u/48h； 3.1.8、最大扫描速度：≥20,000u/sec； 3.1.9、软件支持显示扫描速度数值； 3.1.10、最小驻留时间(Dwell Time)：≤0.5ms； 3.1.11、最小Event time：≤3ms； 3.1.12、最大Event数：≥2048 events； 3.1.13、最大MRM速度：≥888通道/sec； 3.1.14、最大离子监测通道数：≥16ch/1 event； 3.1.15、一次进样能够设置的通道数≥32768个。 3.2、离子源 3.2.1、EI（标配）； 3.2.2、离子化能量10～200eV； 3.2.3、离子源温度：独立控温，140～350℃； 3.2.4、灯丝电流：5～250μA（发射电流）； 3.2.5、双灯丝设计； 3.2.6、GCMS 接口温度：50～320℃ ； 3.2.7、维护离子源和灯丝时无需暴露四极杆，杜绝因此造成的四极杆损伤风险。 3.3、质量分析器 3.3.1、全金属四极杆； 3.3.2、碰撞池采用氩气作为碰撞气,无需使用氦气； 3.3.3、Q3离轴设计，降低中性分子引起的背景噪声。 3.4、扫描功能 3.4.1、扫描功能（以下采集扫描模式）: 全扫描(Full Scan)、子离子扫描( Product Ion Scan)、母离子扫描(Precursor Ion Scan)、中性丢失扫描(Neutral Loss Scan)、选择离子扫描模式(SIM)、多反应扫描模式（MRM），以任意多种采集模式为组合进行同时扫描，例如Scan/MRM同时扫描、Scan/Product Ion Scan同时扫描等； 3.4.2、支持2种监测模式的同时扫描,例如Scan/MRM同时扫描、Scan/Product Ion Scan同时扫描等，获得定量数据的同时不丢失化合物的质谱信息； 3.5、检测系统 3.5.1、二次电子倍增管和±10kV转换打拿极，须配备能去除中性噪声的透镜系统； 3.5.2、离轴连续打拿电子倍增器； 3.5.3、动态范围:≥5×10^6（全动态范围） 3.6、真空系统 3.6.1、高真空≥200L/s+200L/s双入口差动式涡轮分子泵排气系统； 3.6.2、低真空：30L/min（60Hz）机械泵； 3.6.3、标配皮拉尼真空规和离子规，实时监测低真空度和高真空度，实时判断质谱运行情况，避免泄露等安全事故及实验误判； 3.7、其他配备生态学模式Eco Mode，有效降低耗电量与装置的运行成本，并可在批处理完成后自动运行； 3.8、多种附件可供选择，可选配质谱直接进样装置、自动液体进样器； 4、数据处理系统 4.1、GCMSMS工作站，可进行数据采集、数据处理、定性分析和定量分析；可调入单极GCMS方法，支持Excel表格与 MRM 表格的互相拷贝粘贴；支持自建库及谱库检索功能，支持AART保留时间自动调整功能。支持自动校正和全自动分析功能。 4.2、Smart MRM数据库：包含2000种以上的农药、环境污染物、法医毒物、代谢物的MRM参数、CAS号、中文名称、英文名称、日文名称和保留指数，并具备分组管理功能，自动创建MRM仪器方法。每个化合物包含至少4个MRM通道； 4.3、Smart MRM数据库利用保留指数计算目标成分的当前保留时间，无需标准品即可创建仪器方法； 4.4、Smart MRM数据库具备分组管理功能，用户可自行创建目标化合物分组并支持自动创建MRM仪器方法； 4.5、具有MRM自动优化工具，支持任意设置碰撞池CE能量范围和间隔，可自动创建批处理表格，自动处理相关数据文件，自动添加新增MRM参数至数据库中； 4.6、工作站采用一体化数据结构，数据文件中可调出仪器方法，定量方法，报告格式，批处理、调谐文件等相应信息； 4.7、CID碰撞气ON和CID碰撞气OFF支持同时调谐，保存在一个调谐文件中。一个批处理中软件可自动切换碰撞气ON/OFF； 4.8、同一套软件可自由设置成单极四极杆模式及串联四极杆模式切换使用，串联四极杆仪器当做单极四极杆模式使用时，无离子信号损失，检测灵敏度与同品牌单极四极杆高端型号相当； 4.9、支持中/英文工作站，一套软件即可安装成中文，亦可安装成英文。 |
| 2 | 比表面积与孔隙度分析仪 | 1 | 台 | 一、使用条件 1、工作温度：10℃～30℃；相对湿度：≤85%； 2、钢瓶不得靠近热源、明火，存放在阴凉、干燥处，禁止碰撞与敲击，保持油漆标志完好；钢瓶必须使用固定装置进行固定，以防倾倒； 3、室内应整洁无烟粉尘，周围没有机械振动源或电磁干扰源； 4、电源为交流220V 5Hz，功率不小于400VA； 二、技术要求 1、功能描述： 具体功能如下：吸脱附等温线；BET比表面积、Langmuir比表面积、外比表面积（STSA）测定；真密度测定；BJH介孔大孔孔容积及孔径分布分析；t-plot法、DR/DA、MP法、HK、SF微孔孔容积及孔径分布分析以及NLDFT全孔孔径分析；可用于N2、Ar、Kr、CO2等气体的吸附测试。 2、主要技术参数： 2.1、测定范围：比表面积：0.0005(m2/g)及以上；微孔孔径分布分析：0.35 nm-2 nm；介孔或大孔：2 nm-500 nm；总孔体积：0.0001 cc/g--至无上限； 2.2、测量精度：比表面积重复精度≤±1.0%，最可几孔径重复偏差≤0.02nm； 2.3、测试数量：2个分析站（交替测试）和3个预处理站，分析和预处理可以同时进行； 2.4、分压比P/P0：10-5～0.998； 2.5、测试模式：支持“单一氮气测试模式”和“氮气+氦气标准测试模式”两种模式； 2.6、真空系统：采用集装式管路及电磁阀控制系统，减小管路死体积空间，提高检测吸附气体微量变化的灵敏度；集装式管路减少连接点，提高密封性； 2.7、压力传感器：高精度硅薄膜压力传感器，配套3Bar和1Torr分级量程压力传感器，可自动根据不同压力范围切换对应量程压力传感器； 2.8、分析站：2个分析口浸在同一个液氮杯中，提供平行实验的最佳条件；所有分析口均可用于微孔分析和介孔分析； 2.9、预处理站：设备自带≥3个预处理站，可以同时进行≥3个样品预处理；控温范围：室温~400℃，控温精度：±0.1℃；可以通过控制软件进行升温控制，升温过程可以按需设置超过10个阶段以上； 2.10、防护措施：透明塑料安全门，既保护实验人员的安全又防止人为误碰撞液氮杯； 2.11、液氮杯：≥4升大容量不锈钢内胆杜瓦瓶，可连续进行72小时测试； 2.12、操作控制软件：Windows兼容控制和数据处理软件，试验过程中压力和温度可实时显示，随时查看当前测试进展；试验详细过程日志全记录。 |
| 3 | 热重-差热分析仪 | 1 | 台 | 1、仪器主机配备不小于5寸液晶显示屏，实时显示炉体温度、样品温度、质量变化、气体流量等数据； 2、可以根据用户需求，自行调整横纵坐标轴作标尺。横坐标轴可选择温度或时间坐标尺，纵坐标轴可选择绝对重量或百分比作标尺。完成DSC、DTA、TG、DTG、DDTG常规数据处理。可完成DTA峰面积、热焓计算、数据比较、多种算法计算活化能、玻璃化温度、比较法测量比热等特殊数据处理；还可根据用户给出的计算公式或计算方法，及时提供相应的软件； 3、全部测量过程自动完成，自动绘图。系统采集试样过程中，可任意时刻截图，根据输出信号大小自动变换量程； 4、热重-热重微分-热重二次微分系统(TG-DTG-DDTG),采用机械式光电天平； 5、天平有效载荷不小于5g天平分辨率：≤1µg，灵敏度：≤0.1µg， 解析度：≤0.1μg 6、DSC量程：±1～±500mW，DSC精度：±0.1μW； 7、DTA差热量程：±10～±2000μV，解析度：≤0.01μV； 8、TG热重量程：1～300mg(可扩展至5g) ，热重噪声：＜0.1μg， 热重精确度：≤0.01mg(实时显示) ，温度范围：室温～≥1450℃，升温速率0.1℃～100℃/min（可自定义），温度准确度：±0.01℃ ，控温方式：微机控温，升、降、恒、循环，阶梯限制升温、降温； 8.1、 2种炉体升温控温模式：①根据样品热电偶控制升温②根据炉温热电偶控制升温，并且两种工作模式可通过软件设置任意切换； 8.2、具有全自动温度，质量校准系统； 8.3、具有漆包线检测功能、氧化诱导期分析功能、步冷曲线绘制功能、结晶动力学计算功能； 9、配置：数据工作站1套，陶瓷坩埚：5*4mm100只，降温散热循环水系统1套。 |

注：本项目（具体品目：气相色谱三重串联四极杆质谱联用仪）允许采购进口产品，有符合条件的国内产品也可以参与采购活动；其他设备为国产产品，不允许提供进口产品参与采购活动。