## 技术要求

**主要功能：**

用于宫颈病变、阴道病变、外阴肛周病变，尖锐湿疣、外阴白斑等妇科手术治疗。

**技术参数：**

1、激光波长：10600nm±100nm；

2、激光器发射模式：有脉冲、连续等模式；

3、激光类型：≥2种，至少包含脉冲、连续等模式；

4、激光终端输出功率：1-35W可调

5、点阵激光模式：单点能量最大输出≥160mj；

6、扫描最大尺寸：≥20\*20mm，面积大小可调；

7、扫描模式：≥3种；

8、指示光波长：≥635 ±10nm；

9、治疗手具：导光臂配有脉冲刀头包含宫颈、外阴等多种妇科治疗手具；

10、拥有≥3种记忆存储方案；

11、显示方式；采用LCD数码显示

12、排烟系统：内置吹烟系统

13、冷却方式：内置密闭式水冷循环系统；

14、主机：一体式可移动。

**注：以上“技术要求”为实质性要求，必须完全满足，否则响应无效。**