| 附件1： | 床旁血滤机项目招标需求及评审规则 |  |
| --- | --- | --- |
| 一 | 技术参数/服务需求 |  |
| 1-16 | 1.设备适用于连续性肾脏替代治疗和血浆置换治疗； 2.治疗模式：连续性静脉静脉血液透析（CVVHD）、连续性静脉静脉血液滤过（CVVH）、连续性静脉静脉血液透析滤过（CVVHDF）、血浆置换治疗（TPE） 3.可适用于最低患者体重≤35Kg； 4.彩色触摸屏≥12 英寸，具备中文界面； 5.液体壶不少于1个，治疗中具有手动液位调节功能； 6.具有≥6个泵设计（包含肝素泵/钙泵）； 7.血泵流量：30-450ml/min； 8.最大置换液流速：≥8000ml/h； 9.最大透析液流速：≥8000ml/h； 10.内置后备电源，断电后可工作≥20分钟； 11.称重器数量≥4个； 12.称重器（枸橼酸称除外）最大负荷不低于10kg； 12.标配加温装置，温度设定范围：35℃-38℃； 13.输入压/动脉压监测显示范围：-250mmHg～+450mmHg； 14.回输压/静脉压监测显示范围：-50mmHg~+300mmHg 15.滤器前压/滤器压监测范围: -50mmHg～+300mmHg 15.空气探测器测量方式：超声波检测； 16.漏血探测器测量方式：光学检测，可检测≤0.5mL/min |  |
| 二 | 配置清单 |  |
| 1 | 彩色触摸屏1个 |  |
| 2 | TPE功能1套 |  |
| 3 | 加热系统1个 |  |
| 4 | 输液支架1个 |  |
| 5 | 称重单元1套 |  |
| 6 | 蠕动泵4个 |  |
| 7 | 输注泵（肝素泵/钙泵）1个 |  |
| 8 | 枸橼酸泵1个 |  |
| 9 | 接口电缆1根 |  |
| 10 | 中文说明书1本 |  |
| 基础项 | 响应文件中，以上所有技术条款必须全部响应，否则做无效响应处理。 |  |
| 三 | 商务条款 |  |
| （一） | 付款方式：验收合格后一个月内支付合同总额的90%，余款10%在满三年付清；付款前供应商需提供相应金额发票。 |  |
| （二） | 质保期：三年 |  |
| （三） | 售后服务：签订合同后30日内到货 1、供应商所投产品必须提供自通过最终验收合格、签署验收合格证书并办理移交手续之日起三年的质量保证期； 2、在本项目承诺的免费质量保证期内实行“三包”服务。质保期内免费上门服务及技术支持，每年由维修工程师提供至少2次的上门维护保养工作； 3、质量保证期内中标供应商应对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足和故障负责任。 4、中标供应商的其它售后服务承诺属于本合同的一部分，如果有不同约定的，以服务水平和层级更高的为准。 |  |
| （四） | 验收时间：供应商提出验收申请日10个工作日内组织验收 |  |
| （五） | 验收内容：按照投标文件及合同内技术和商务要求进行履约 |  |
| （六） | 验收方法：一次性验收 |  |
| （七） | 验收标准：以投标文件及合同为验收标准 |  |
| 基础项 | 响应文件中，以上所有商务条款必须全部响应，否则做无效响应处理。 |  |
| 四 | 评审规则（总分30） |  |
| 评分点 | 评分细则 | 分值 |
| （一）价格评分（9分） |  |  |
| 评分公式 | 投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×9分 | 9 |
| （二）技术评分（18分） |  |  |
| 1 | 投标人完全满足招标文件“技术参数及要求”，如投标人不能响应满足做无效投标处理。评审依据：投标文件中的“技术响应（偏离说明表）”。注：投标人应如实填写偏离情况，如果投标人所响应技术要求明显不符合招标文件要求却在技术响应偏离表中作“满足”、“响应”等说明的，作投标无效处理。评审依据：提供注册证技术要求文件或产品白皮书并加盖公章，未提供或未盖章按无效处理。 |  |
| 2 | 单个称重器（枸橼酸称除外）最大负荷在满足10kg的基础上每增加1Kg加1分，以此类推，最高得4分。评审依据：提供彩页或技术白皮书或产品使用说明书页面并加盖供应商公章。 | 4 |
| 3 | 治疗中带有自动液位调节功能的液体壶每增加1个得1分，以此类推，最高得4分。评审依据：提供彩页或技术白皮书或产品使用说明书页面并加盖供应商公章。 | 4 |
| 4 | 输入压/动脉压监测显示上限（最大值）达到650mmHg得2分；输入压/动脉压监测显示上限（最大值）达到700mmHg得2分；输入压/动脉压监测显示上限（最大值）达到750mmHg得2分，本项最高得6分。评审依据：提供彩页或技术白皮书或产品使用说明书页面并加盖供应商公章。 | 6 |
| 5 | 具备患者护理模式功能得1分；具有同屏显示实际剂量得1分、具有目标剂量得1分、具有选择剂量得1分，本项共4分。评审依据：提供彩页或技术白皮书或产品使用说明书页面并加盖供应商公章。 | 4 |
| （二）商务评分（3分） |  |  |
| 1 | 售后服务：承诺在仪器设备出现故障时，能在0-12小时（包涵12小时）内提出解决方案并上门服务得1分。能在12-24小时内提出解决方案并上门服务得0.5分评审依据：提供加盖供应商公章的售后服务承诺函作证，不符合要求者不得分。 | 1 |
| 2 | 质保服务：质保时间4年得1分，5年及5年以上得2分。评审依据：提供加盖供应商公章的售后服务承诺函作证，不符合要求者不得分。 | 2 |