| 附件1： | 多体位床一批项目招标需求 |  |
| --- | --- | --- |
| 一 | 技术参数/服务需求 | 备注 |
| （一） | 多体位医用诊疗床（三段） | 8张 |
| 1 | 结构组成：由机械支撑部件、脚轮组件、电动升降组件、气弹簧升降组件组成。 |  |
| 2 | 头部角度范围： ≥-50°～35°； |  |
| 3 | 胸部角度范围：≥-18°～43°； |  |
| 4 | 大腿部角度范围：≥-22°～44°； |  |
| 5 | 最大床体承重：≥1700N ； |  |
| 6 | 三段设计，各段均可调节； |  |
| 7 | 快捷的床边角度调节开关与环形脚踏升降开关； |  |
| 8 | 规格（mm）：≥2165mm（长）×730mm（宽）×485mm～945mm（高）； |  |
| 9 | 床面升降高度：≥485mm～945mm； |  |
| 10 | 重量：≥108kg。 |  |
| （二） | 多体位治疗床（七段） | 2张 |
| 1 | 结构组成：由机械支撑部件、脚轮组件、电动升降组件、气弹簧升降组件组成。 |  |
| 2 | 头部角度范围： ≥-50°～35°； |  |
| 3 | 胸部角度范围：≥-18°～43°； |  |
| 4 | 大腿部角度范围：≥-22°～44°； |  |
| 5 | 小腿部角度范围：≥-55°～25°； |  |
| 6 | 最大床体承重：≥1700N； |  |
| 7 | 7段设计，各段均可调节； |  |
| 8 | 快捷的床边角度调节开关与环形脚踏升降开关； |  |
| 9 | 规格（mm）：≥2165mm（长）×730mm（宽）×485mm～945mm（高）； |  |
| 10 | 床面升降高度：≥485mm～945mm； |  |
| 11 | 重量：≥120kg |  |
| 配置 | 空气波压力治疗仪 | 2台 |
| 1 | 治疗压力调节范围为5kPa～23kPa。 |  |
| 2 | 治疗时间的调节范围: 5min～99min。 |  |
| 3 | 每腔的压力单独可调。 |  |
| 4 | 治疗过程中每腔的压力信息和治疗部位可在液晶显示屏上实时显示。 |  |
| 5 | 具有压力设置系统。 |  |
| 6 | 充气速度可调节，有快速、中速、慢速三档可供选择。 |  |
| 7 | ≥6寸液晶屏显示. |  |
| 8 | 工作噪音≤65dB(A)。 |  |
| 9 | 自动排气功能，治疗完成后自动排空气囊内的残余空气。 |  |
| 10 | 包括腿部6腔、手臂6腔。 |  |
| 11 | 气囊均采用叠加型气囊，防止治疗过程中的体液倒流。 |  |
| 12 | 产品使用年限≥8年。 |  |
| 二 | 配置清单 | 备注 |
| （一） | 多体位医用诊疗床（三段） |  |
| 1 | 床体8张 |  |
| 2 | 电源线8条 |  |
| 3 | 熔断器16个 |  |
| （二） | 多体位治疗床（七段） | 备注 |
| 1 | 床体2张 |  |
| 2 | 电源线2根 |  |
| 3 | 熔断器4个 |  |
| （三） | 空气波压力治疗仪 | 备注 |
| 1 | 主机2台 |  |
| 2 | 电源线2根 |  |
| 3 | 6腔腿部气囊（左腿）2个 |  |
| 4 | 6腔腿部气囊（右腿）2个 |  |
| 5 | 6腔手臂气囊2个 |  |
| 基础项 | 响应文件中，以上所有技术条款需全部响应，否则做无效响应处理。 |  |
| 三 | 商务条款 | 备注 |
| （一） | 付款方式：货物验收合格后一个月内支付合同总额的90%，余款10%在满三年付清； 付款前供应商需提供相应金额发票。 |  |
| （二） | 质保期：五年 |  |
| （三） | 售后服务：签订合同后30日内到货 1、供应商所投产品必须提供自通过最终验收合格、签署验收合格证书并办理移交手续之日起五年的质量保证期； 2、在本项目承诺的免费质量保证期内实行“三包”服务。质保期内免费上门服务及技术支持，每年由维修工程师提供至少2次的上门维护保养工作； 3、质量保证期内中标供应商应对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足和故障负责任。 4、提供7x24小时售后服务热线；在接到采购人通知维修后2小时内提出解决方案。若运用通讯工具不能解决问题，到现场进行维修的，必须在24小时之内到达现场予以解决；维修时提供备用机。 5、中标供应商的其它售后服务承诺属于本合同的一部分，如果有不同约定的，以服务水平和层级更高的为准。 |  |
| （四） | 验收时间：供应商提出验收申请日10个工作日内组织验收 |  |
| （五） | 验收内容：按照投标文件及合同内技术和商务要求进行履约 |  |
| （六） | 验收方法：一次性验收 |  |
| （七） | 验收标准：以投标文件及合同为验收标准 |  |
| 基础项 | 响应文件中，以上所有商务条款需全部响应，否则做无效响应处理。 |  |