| 附件1： | 骨质疏松治疗仪项目招标需求及评审规则 |  |
| --- | --- | --- |
| 一 | 技术参数/服务需求 |  |
| 1 | 骨质疏松治疗仪具有双床，电脑控制器≥7英寸。 | 需提供产品说明书等材料佐证 |
| 2 | 治疗环位置:2个环形治疗器位置可调，环1为0～92cm可调，环2为28～120cm可调。 |  |
| 3 | 每张床面上，有2个可移动的环形治疗器，和1个条形治疗器以及移动磁疗垫 (1)环形治疗器上至少有2个磁体。 (2)条形治疗器至少有5个磁体。 (3)移动磁疗垫至少有6个磁体。 |  |
| 4 | 移动磁疗垫，磁场固定频率50Hz，治疗强度0～100可调。可单独设置治疗强度和开启/关闭。 |  |
| 5 | 磁场强度：0～10mT。 |  |
| 6 | 治疗时间：1～99min可调，步进1min。 |  |
| 7 | 治疗强度：1～100可调，步进为1。 |  |
| 8 | 治疗床有加热功能，温度37℃～42℃ |  |
| 9 | 设备具有两种治疗程序模式：自动程序、编辑程序 |  |
| 10 | 输出波形有3种，分别是半正弦波、方波、脉冲波 |  |
| 11 | 安全距离：距离床体及环形治疗器的安全距离为8cm（允许误差为±3cm），安全距离外环境中磁场强度应在0.5mT以下。 |  |
| 12 | 磁场线圈保护功能：设备磁场线圈具有温度保护功能，防止线圈因高温受损，保护设备安全。 |  |
| 13 | 测高方式：超声波非接触式测高。允许误差小于0.6cm。 |  |
| 14 | 测重方式：优质平衡梁式传感器称重。允许误差，小于0.1kg |  |
| 15 | 操作方式：手动、自动两种操作模式。手动模式时，可用红外遥控操作。 |  |
| 16 | 数据传输方式：数据线连接电脑，蓝牙数据传输。 |  |
| 17 | BMI值自动计算功能。 |  |
| 二 | 配置清单 |  |
| 1 | 主机1台 |  |
| 2 | 测磁器1个 |  |
| 3 | 治疗床2张 |  |
| 4 | 平垫圈16个 |  |
| 5 | 合格证1张 |  |
| 6 | 保修卡1张 |  |
| 7 | 技术使用说明书1本 |  |
| 8 | 全自动身高体重仪1台 |  |
| 基础项 | 响应文件中，以上所有技术条款需全部响应，否则做无效响应处理。 |  |
| 三 | 商务条款 |  |
| （一） | 付款方式：合同签订后一个月内支付合同总额的90%，余款10%在满一年付清； 付款前供应商需提供相应金额发票。 |  |
| （二） | 质保期：三年 |  |
| （三） | 售后服务：签订合同后30日内到货 1、供应商所投产品必须提供自通过最终验收合格、签署验收合格证书并办理移交手续之日起三年的质量保证期； 2、在本项目承诺的免费质量保证期内实行“三包”服务。质保期内免费上门服务及技术支持，每年由维修工程师提供至少2次的上门维护保养工作； 3、质量保证期内中标供应商应对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足和故障负责任。 4、中标供应商的其它售后服务承诺属于本合同的一部分，如果有不同约定的，以服务水平和层级更高的为准。 |  |
| （四） | 验收时间：供应商提出验收申请日10个工作日内组织验收 |  |
| （五） | 验收内容：按照投标文件及合同内技术和商务要求进行履约 |  |
| （六） | 验收方法：一次性验收 |  |
| （七） | 验收标准：以投标文件及合同为验收标准 |  |
| 基础项 | 响应文件中，以上所有商务条款需全部响应，否则做无效响应处理。 |  |
| 四 | 评审规则（总分30） |  |
| 评分点 | 评分细则 | 分值 |
| （一）价格评分（9分） |  |  |
| 评分公式 | 投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×9分 | 9 |
| （二）技术评分（17分） |  |  |
| 1 | (1)环形治疗器在满足具有2个磁体基础上，每增加1个磁体，得1分，以此类推，最高得2分。 (2)条形治疗器在满足具有5个磁体基础上，每增加1个磁体，得1分，以此类推，最高得3分。 (3)移动磁疗垫在满足具有6个磁体基础上，每多1个磁体，得1分，以此类推，最高得3分。 评审依据：提供产品说明书或注册证附件并加盖供应商公章，未提供或未盖章将不得分。 | 8 |
| 2 | 设备具有两种治疗程序模式：自动程序、编辑程序。每多1种治疗程序模式，得1分，以此类推，最高得2分。 评审依据：提供产品说明书或注册证附件并加盖供应商公章，未提供或未盖章将不得分。 | 2 |
| 3 | 设备磁场线圈具有温度保护功能，55℃≤线圈可耐受最高温度≤60℃无电流输出，得2分，61℃≤线圈可耐受最高温度≤65℃无电流输出，得3分，66℃≤线圈可耐受最高温度≤70℃无电流输出，得4分，最高得分不超过4分。 评审依据：提供产品说明书或注册证附件并加盖供应商公章，未提供或未盖章将不得分。 | 4 |
| 4 | 输出波形在满足具有半正弦波、方波、脉冲波基础上。输出波形每增加1种，得1分，以此类推，最高得3分。 评审依据：提供产品说明书或注册证附件并加盖供应商公章，未提供或未盖章将不得分。 | 3 |
| （三）商务评分（4分） |  |  |
| 1 | 质保承诺：4年得1分，5年及以上得2分。 评审依据：提供售后服务承诺函并加盖供应商公章，未提供或未盖章将不得分。 | 2 |
| 2 | 售后服务：承诺在仪器设备出现故障时，能在24小时内提出解决方案并上门服务，得2分； 评审依据：提供加盖供应商公章的售后服务承诺函作证，不符合要求者不得分。 | 2 |

附件2：

江西省政府采购供应商资格信用承诺函

致(采购人或政府采购代理机构):

单位名称(自然人姓名):

统一社会信用代码(身份证号码):

法定代表人(负责人):

联系地址和电话:

我单位 (本人)自愿参加本次政府采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，坚守公开、公平、公正和诚实信用等原则，依法诚信经营，并郑重承诺:

(一)我单位(本人)符合采购文件要求以及《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件:

1.具有独立承担民事责任的能力;

2.具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度;

3.具有履行合同所必需的设备和专业技术能力;

4.有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录;

5.参加政府采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录;

6.符合法律、行政法规规定的其他条件。

(二)我单位(本人)未被列入严重失信主体名单、失信被执行人、税收违法黑名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

我单位(本人)对本承诺函及所承诺事项的真实性、合法性及有效性负责，并已知晓如所作信用承诺不实，可能涉嫌《中华人民共和国政府采购法》第七十七条第一款第(一)项规定的“提供虚假材料谋取中标、成交”违法情形。经调查属实的，自觉接受政府采购行政监管部门按照《中华人民共和国政府采购法》第七十七条:“处以采购金额千分之五以上千分之十以下的罚款，列入不良行为记录名单，在一至三年内禁止参加政府采购活动，有违法所得的，并处没收违法所得，情节严重的，由市场监管部门吊销营业执照;构成犯罪的，依法追究刑事责任。”处理。

供应商名称(单位公章):

或自然人(签字):

年  月  日

注:1.我单位(本人)专指参加政府采购活动的供应商(含自然人)。

2.供应商须在投标(响应)文件中按此模板提供承诺函，既未提供前述承诺函又未提供对应事项证明材料的，视为未实质响应招标文件要求，按无效投标(响应)处理。

附件3：

公平交易 诚实守信

南昌市第一医院投标供应商廉洁承诺书

为积极配合医院进一步加强医疗卫生行风建设，维护医院的医疗秩序和良好形象，营造公平交易、诚实守信的购销环境，坚决抵制商业贿赂等违法违纪问题的发生，本公司(含公司工作人员，下同)特作以下承诺：

一、在采购招投标活动及业务往来中，严格遵守国家有关的法律法规和廉洁从业规定，坚持公平、公开、公正、诚实守信的原则，决不损害国家和企业利益。

二、决不向医院工作人员(含工作人员的配偶、子女及亲属，下同)馈赠礼品(包括但不限于现金、有价证券、支付凭证及贵重物品等)。

三、决不向医院工作人员提供宴请、联谊活动、度假、旅游，以及到营业性娱乐场所消费。不得支付应由其个人自付的各种费用。

四、决不到医院办公场所推销医药产品，不得向医生或相关工作人员发放各种形式的回扣。

五、本公司如违反本承诺，经医院纪检监察部门认定事实后，愿意按照相关规定接受处罚。

投标公司：

投标人签名：

20    年   月   日

供应商在参加我院招标采购等经济活动中被发现下列行为之一的，由医院采购部门记入供应商诚信档案,两年内禁止参加我院的招标采购等经济活动。

（一）报名成功后，无正当理由不参与投标行为，导致项目无法正常开评标的；

（二）投标截止后，无正当理由撤销其投标行为，导致项目无法正常开评标的；

（三）未按相关规定签订、履行采购合同，影响采购人日常工作的；

（四）在投标文件中未说明或未经我院同意，将中标项目分包给他人；

（五）违反合同约定，擅自降低货物质量等次和售后服务，货物、工程或者服务存在质量问题的；

（六）违反合同约定，未能完成全部货物、服务或工程项目，中途停止配送或者变相增加费用的；

（七）假冒他人名义质疑的；

（八）捏造事实、提供虚假材料进行质疑的；

（九）无正当理由拒不配合进行质疑调查的；

（十）在招投标或物资采购过程中相互串通投标、非法以他人名义投标和以其他方式弄虚作假骗取中标的行为；

（十一）违反投标承诺或合同约定，提高价格、降低质量、拖延供货时间的不诚信行为；

（十二）不遵守采购法律法规，在招标采购过程中有恶意诽谤、诬告或陷害其他竞争对手的不良行为；

（十三）政府集中采购机构根据《政府采购合同履约评价规范》等规定，在履约抽检过程中对履约检查评价为差的，并被行政机关记入供应商诚信档案的；

（十四）法律法规相关规定及院方认定的其他情形。

（十五）向医院有关人员馈赠礼品、提供宴请等，违反医院廉政协议的；

（十六）利用商业贿赂手段获取中标的；

（十七）在履行投标承诺或合同过程中，出现质量问题或给医院造成重大经济损失、安全事故以及不良社会影响的；

（十八）未经我院同意，擅自修改合同内容的；

请各位投标供应商打印此页面至供应商廉洁承诺书反面（红体字无需打印）