## 一、标的清单

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 振动台（6轴） | 1 | 套 | / |

## 二、技术要求

| 序号 | 设备名称 | 技术参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 振动台（6轴） | （一）设备需满足的测试功能要求 设备能够进行六个维度的运动调整。具有高动态特性，能够进行运动仿真，带仿真软件。 （二）六足位移台主要参数 1、运动轴：X、Y、Z、θX、θY、θZ ； 2、行程：X/Y轴行程≧ ±40 mm， Z轴行程≧ ±20 mm， θX/θY轴行程≧± 15 °，θZ轴行程≧± 25 °； 3、最大负载：水平安装时最大负载≧ 9 kg，竖直安装最大负载≧ 2.5 kg； 4、单向重复性：X/Y轴单向重复性≤ ±0.4 µm，Z轴单向重复性≤ ±0.15 µm；θX/θY轴单向重复性± 2 µrad，θZ重复性± 3 µrad； 5、最小位移：X/Y轴最小位移≤± 1 µm，Z轴最小位移≤± 0.5 µm； 6、最大速度：X/Y/Z轴 ≧ 50 mm/s，θX/θY/θZ轴≧ 600 mrad/s； 7、运动台配置无刷直流电机，配置增量编码器； 8、断电保持力（最大值）：水平方向安装时，最大断电保持力≧ 13 N；竖直安装时最大断电保持力≧ 4 N； 9、幅值与频率乘积：X/Y轴 ≧ 22 mm·Hz，Z轴 ≧ 7 mm·Hz； 10、幅值与频率2乘积：X/Y轴 ≧ 60 mm·Hz2，Z轴≧ 20 mm·Hz2； 11、最大频率25 Hz ； 12、背隙：X/Y轴不超过1.5µm，Z轴不超过0.25µm； 13、可自由设置运动旋转中心点； 14、控制器API接口：C / C++ / C# / MATLAB / Python； 15、六足台安装面直径不超过260 mm，高度不超过320 mm ； 16、能够用于成像产品的运动仿真； （三）六足位移台 1、六足位移台一套，包含控制器、数据连接线及供电连接线； 2、操作软件：标准操作软件，能够进行运动控制、参考坐标调整。带仿真软件。带C / C++ / C# / MATLAB / Python软件开发包。 |

注：以上“技术要求”为实质性要求，必须完全满足，否则响应无效。