一、标的清单

| 序号 | 设备名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 光学性能测试系统 | 1 | 套 | / |

二、技术要求

| 序号 | 设备名称 | 技术参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 光学性能测试系统 | （一）设备用途： 应用于LED的光学全方位性能测试。可同时对LED进行热学、光学、电学测量和性能分析。光学性能参数包括辐射通量、色品坐标 xy、色温、显指、LIVT、连续和脉冲模式控制和测试、大功率LED的直流测试、总光谱通量、颜色性能、波长特性等。 （二）设备基本指标要求： 1、光测量积分球直径：≥0.5m，2pi测试口≥5cm； 2、涂料反射率：可见光（380nm~780nm）范围≥97%； 3、涂层热稳定度：可耐受温度 ≥90℃，能够承受激光能量≥1.2 J/c㎡； 4、积分器：采用铝合金； 5、有效反射率范围:（350～2400）nm近似完美朗伯体； 6、光纤接口：SMA905光纤接口； 7、光谱范围： 240-1100nm； 8、波长准确度：≤±0.5nm ； 9、积分时间范围：40 μs to 5 s； 10、动态范围: ≥3330：1； 11、杂散光: ≤ 2%； 12、光学分辨率（FWHM）：≤2nm； 13、波长准确度：≤±0.5nm 14、色度坐标重复性：（x，y）≤0.002； 15、光通量稳定性≤2%； 16、数据点波长间隔：≤1nm； 17、波长重复性 ≤0.2nm； 18、最小测试光通量：≤0.3lumen； 19、温度范围：+15°C ~ +85°C； 20、温度分辨率：≤0.02℃； 21、温控稳定性(1 hour, °C) ≤0.006； 22、温控功率：≤60W； 23、温控反馈：RTD, LM335, & AD590 sensors； 24、标准灯每个波长辐射通量计量数据范围：350-1050nm，溯源至 NiST 的报告； 25、标准灯光通量不确定度：≤2%，K≤3； 26、标准灯光通量范围:600-660lumen； 27、电源电压：≥100V, 电源脉冲电流≥10A，电源恒流电流≥7A DC； 28、模数转换：模数转换器双 18 位≤ 1MS/s； 29、带宽噪声：≤4.5mVrms 典型值； 30、电压最优分辨率：≥100nA； 31、电流最优分辨率：≥1pA； 32、可编程脉冲宽度：≥150us； 33、DC 脉冲宽度：≤10,000 秒； 34、脉冲宽度抖动：≤(50us + 脉冲宽度的 10%)，典型值； 35、辅助灯功率:≤50瓦特； 36、辅助灯额定寿命：≥2000小时； 37、具备LM-85规范测试标准、电气、光学和热学控制功能； 38、LIVT测试功能：LIVT扫描功能独立控制并测试LED正向和反向电压、LED驱动电流、温度以及流明全面表征LED的特性； 39、LM-85 测量模式:单脉冲式、连续脉冲模式、直流模式； 40、软件可控制直流电源连续和脉冲模式控制和测试、直流模式测试； 41、具有通过 Integral 与 DUT 电流脉冲同步的测量能力； 42、软件控制温控器:软件具备控制温控器功能； 43、软件提供三步校准：标准灯校准、标准灯吸收校准、待测物吸收校准； 44、具备重要光学参数测量包括：辐射通量、色品坐标 、色温、显指、LIVT、连续和脉冲模式控制和测试、大功率LED的直流测试、总光谱通量、颜色性能、波长特性。 |

注：以上“技术要求”为实质性要求，必须完全满足，否则响应无效。