| 附件1： | 骨伤治疗仪（电磁场治疗仪）项目采购需求 |
| --- | --- |
| 一 | 技术参数/服务需求 |
| （一） | 骨伤治疗仪 |
| 1 | 适应症范围：适用于骨折创伤的辅助治疗，减轻肿胀、缓解疼痛、促进骨折愈合。 |
| 2 | 四路脉冲磁疗输出，可同时治疗多个患者或适用于多点部位治疗； |
| 3 | 液晶触摸显示屏，显示直观； 一键飞梭，操作简便； |
| 5 | 磁疗具有四种治疗模式，对各种骨折进行针对性治疗，针对不同模式可显示磁力线及波形 ； (1)M1: 促进骨折愈合，聚焦模式，方波磁场、固定10Hz 治疗频率，强度50Gs-300Gs 连续可调。 (2)M2: 消肿消炎镇痛(促进短骨愈合),聚焦模式，三角波磁场，固定100Hz 治疗频率，强度50Gs-100Gs连续可调。 (3)M3: 促进骨折愈合，顺磁模式，三角波磁场，固定40Hz 治疗频率，强度50Gs-240Gs 连续可调。 (4)M4: 促进骨折愈合(有金属内固定),顺磁模式，方波、三角波磁场交替输出，固定80Hz 治疗频率，强度50Gs-180Gs 连续可调。 |
| 6 | 万向磁疗耦合器，可根据部位大小自由调节磁疗头宽度，适用于全身各个部位的治疗； |
| 7 | 磁疗头具有磁场屏蔽功能，避免磁场对治疗部位以外产生影响； |
| 8 | 磁疗单向穿透深度为7cm, 适用于石膏等外固定患者的治疗； |
| 9 | 特定动态脉冲磁场，不对金属内固定患者产生不良影响，不会形成涡流发热； |
| 10 | 治 疗 时 间 0 ~ 9 9min 可 调 ， 默 认 为 2 0min, 治疗结束自动停止，声音提示。 |
| 二 | 商务条款 |
| （一） | 付款方式：货物验收合格后一个月内支付合同总额的90%，余款10%在满三年付清； 付款前供应商需提供相应金额发票。 |
| （二） | 质保期：三年 |
| （三） | 售后服务：签订合同后30日内到货 1、供应商所投产品必须提供自通过最终验收合格、签署验收合格证书并办理移交手续之日起三年的质量保证期； 2、在本项目承诺的免费质量保证期内实行“三包”服务。质保期内免费上门服务及技术支持，每年由维修工程师提供至少2次的上门维护保养工作； 3、维修时提供备用机； 4、质量保证期内中标供应商应对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足和故障负责任。 5、提供7x24小时售后服务热线；在接到采购人通知维修后2小时内提出解决方案。若运用通讯工具不能解决问题，到现场进行维修的，必须在24小时之内到达现场予以解决； 6、中标供应商的其它售后服务承诺属于本合同的一部分，如果有不同约定的，以服务水平和层级更高的为准。 |
| （四） | 验收时间：供应商提出验收申请日10个工作日内组织验收 |
| （五） | 验收内容：按照投标文件及合同内技术和商务要求进行履约 |
| （六） | 验收方法：一次性验收 |
| （七） | 验收标准：以投标文件及合同为验收标准 |
| 三 | 配置清单（单台） |
| 1 | 主机1台 |
| 2 | 磁疗头4条 |
| 3 | 磁疗转接线2条 |
| 4 | 松紧魔术贴8条 |
| 5 | 检磁器2个 |
| 6 | 电源线1条 |