| 附件1： | PCR分析仪项目招标需求及评审规则 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一 | 技术参数/服务需求 |  | 备注 |  |
| （一） | 实时荧光定量PCR分析仪 |  | 3台 |  |
| 1 | 样本容量:≥96孔； 配套耗材规格包括：96孔板、8联管，单管(乳白色管、透明管、磨砂管)； |  |  |  |
| 2 | 荧光通道数:≥4个； 适用荧光素：FAM、SYBR Green I、HEX、VIC、TET、JOE、ROX、Texas Red、Cy5等； |  |  |  |
| 3 | 仪器检测光源：高亮长寿命免维护LED光源； |  |  |  |
| 4 | 荧光检测方式：检测器为光电二极管，顶部激发、顶部扫描； |  |  |  |
| 5 | 检测时长：所有荧光通道96个孔位的检测可在10秒内完成； |  |  |  |
| 6 | 模块控温范围：0～100℃； |  |  |  |
| 7 | 温度均匀性：±0.2℃； |  |  |  |
| 8 | 最大升温速率：5.0℃/s， |  |  |  |
| 9 | 最大降温速率：4.0℃/s； |  |  |  |
| 10 | 自动样本舱：样本舱可由触摸屏控制自动弹出/关闭，弹出状态时轻触样本仓可自动关闭； |  |  |  |
| 11 | 软件分析功能：具备定性分析、绝对定量分析、相对定量分析、终点荧光分析、熔解曲线分析、SNP分析等； |  |  |  |
| 12 | 数据传导：可接入LIS系统及本地局域网，可通过U盘导入、导出实验数据；可导出CSV、Excel、TXT等格式，开放数据端口，同步支持与LIS系统互联； |  |  |  |
| 13 | 配设备使用的全彩色触摸屏（不小于10.4英寸），且具备打印功能的工作站一套 |  |  |  |
| 14 | 配A2型生物安全柜2台，外形尺寸不大于(L×D×H) 1100×750×2250mm |  |  |  |
| 二 | 商务条款 |  | 备注 |  |
| 1 | 付款方式：货物验收合格后一个月内支付合同总额的90%，余款10%在满三年付清； 付款前供应商需提供相应金额发票。 |  |  |  |
| 2 | 质保期：五年 |  |  |  |
| 3 | 售后服务：签订合同后30日内到货 1、供应商所投产品必须提供自通过最终验收合格、签署验收合格证书并办理移交手续之日起五年的质量保证期； 2、本项目为交钥匙工程，以人民币报价，所有货物、材料、运输、转运、辅材、安装、施工、调试、验收、培训、税金、承担满足工作需要LIS系统双向通讯的一切等费用均包含在响应总金额中。 3、货物按国家规定的验收规范和标准及谈判文件的技术规格及要求进行验收。 在货物安装调试结束后，成交供应商应把详细的验收记录提供给采购人，经双方确认无任何问题，则验收合格，双方正式签字后进入质保期。 4、所投产品的制造商或供应商承诺设备发生故障时能在1个工作日内上门维修和保养服务；提供设备使用期内的年度性能验证、维护保养。质保期内所投货物发生的一切维修和保养服务费用由成交供应商承担。（注：本条在响应文件中须提供承诺函佐证） 5、中标供应商的其它售后服务承诺属于本合同的一部分，如果有不同约定的，以服务水平和层级更高的为准。 |  |  |  |
| 4 | 验收时间：供应商提出验收申请日10个工作日内组织验收 |  |  |  |
| 5 | 验收内容：按照投标文件及合同内技术和商务要求进行履约 |  |  |  |
| 6 | 验收方法：一次性验收 |  |  |  |
| 7 | 验收标准：以投标文件及合同为验收标准 |  |  |  |
| 三 | 配置清单（单台） | 数量 | 备注 |  |
| 1 | 仪器操作系统一套 | 1套 |  |  |
| 2 | A2生物安全柜 | 2台 |  |  |
| 3 | 显示屏及工作站 | 1套 |  |  |
| 四 | 评审规则（总分10分） |  |  |  |
| 评分点 | 评分细则 | 分值 |  | 备注 |
| （一）价格评分（3分） |  |  |  |  |
| 评分公式 | 投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×3分 | 3 |  |  |
| （二）技术评分（6.5分） |  | 符合性审查 |  |  |
| 1 | 功能要求：总分4.5分 （1）稳定性（1.5分）：温度均一性<±0.1℃，得1.5分；±0.1℃<温度均一性<±0.2℃，得1分。 （2）升温反应速率（1.5分）：最大升温速率≥6℃/s，得1.5分；5℃/s<最大升温速率<6℃/s，得1分。 （3）降温反应速率（1.5分）：最大降温速率≥5℃/s，得1.5分；4℃/s<最大降温速率<5℃/s，得1分。 评审依据：供应商出具性能验证文件及承诺函并加盖公章，未提供或未盖章将不得分。 | 4.5 |  |  |
| 2 | 安全性要求：总分2分 （1）操作方式（1分）：仪器可脱离操作电脑独立显示反应运行情况，得0.5分；全彩触摸屏大于10.4英寸，得0.5分。 （2）断电保护（1分）：实现实验数据实时保存，具有断电再通电后仪器自动恢复运行的功能，并且仪器可自行恢复未完成实验，无需等待电脑及软件打开操控，得1分。 评审依据：供应商出具性能验证文件及承诺函并加盖公章，未提供或未盖章将不得分。 | 2 |  |  |
| （二）商务评分（0.5分） |  |  |  |  |
| 1 | 质保承诺：质保6年，得0.1分；质保6年以上，得0.2分。不符合要求者不得分，满分0.2分。 评审依据：供应商售后服务承诺函并加盖公章，未提供或未盖章将不得分。 | 0.2 |  |  |
| 2 | 售后服务承诺：总分0.3分 （1）设备出现故障时，提出解决方案并上门服务，12～24小时内（含12小时），得0.05分；6～12小时内（含6小时），得0.1分；6小时内得0.15分. （2）维修时提供备用机，得0.15分；不提供备用机不得分。 评审依据：供应商售后服务承诺函并加盖公章，未提供或未盖章将不得分。 | 0.3 |  |  |