
[bookmark: _Toc24956][bookmark: _Toc22936]南昌医学院一体化科研平台国产设备采购
项目信息

一、项目基本情况
项目名称：南昌医学院一体化科研平台国产设备采购
[bookmark: _GoBack]采购方式：公开招标（最低评标价法）
合同履行期限：合同签订后15个日历日内。中标人应保证在要求时间内完成全部货物的供货、安装、调试和培训工作，符合国家标准、行业规范和合同等相关文件的要求。
本项目是否接受联合体投标：否
[bookmark: _Toc22458][bookmark: _Toc5686]二、投标人的资格要求
[bookmark: _Toc17112][bookmark: _Toc13479]1.满足《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定：
（1）具有独立承担民事责任的能力；
（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；
（3）具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；
（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；
（5）参加政府采购活动前三年内,在经营活动中没有重大违法记录；
（6）法律、行政法规规定的其他条件。
2.单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同投标人，不得参加同一合同项下的采购活动。为本采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的，不得参加本项目的政府采购活动。
3.投标人被“信用中国”网站列入失信被执行人和重大税收违法失信主体的、被“中国政府采购网”网站列入政府采购严重违法失信行为记录名单（处罚期限尚未届满的），不得参加本项目的政府采购活动。
4.落实政府采购政策需满足的资格要求：
本项目专门面向中小企业采购。所投产品的制造商须在中华人民共和国境内依法设立，依据国务院批准的中小企业划分标准确定的中型企业、小型企业和微型企业，但与大企业的负责人为同一人，或者与大企业存在直接控股、管理关系的除外；监狱企业、残疾人福利性单位视同小型、微型企业。（投标文件中须提供有效的中小企业声明函或省级以上监狱管理局、戒毒管理局（含新疆生产建设兵团）出具的属于监狱企业的证明文件或残疾人福利性单位声明函）
5. 本项目的特定资格要求：无。

[bookmark: _Toc28817][bookmark: _Toc21259][bookmark: _Toc3848][bookmark: _Toc14604][bookmark: _Toc15337]三、采购需求
1、标的清单
	[bookmark: _Toc29296][bookmark: _Toc2349][bookmark: _Toc24924][bookmark: _Toc25545]序号
	名称
	数量
	单位
	采购标的对应的中小企业划分标准所属行业
	是否核心产品

	1
	微流控
	1
	套
	工业
	是

	2
	低温细胞研磨仪
	1
	台
	工业
	否

	3
	微量高速冷冻离心机
	2
	台
	工业
	否

	4
	真空泵
	10
	台
	工业
	否

	5
	超纯水仪
	2
	台
	工业
	否

	6
	鼓风干燥箱
	4
	台
	工业
	否

	7
	超高压连续流细胞破碎仪
	1
	台
	工业
	是

	8
	水浴锅
	4
	台
	工业
	否

	9
	金属浴
	4
	台
	工业
	否

	10
	小鼠IVC系统
	1
	台
	工业
	否

	11
	紫外分析仪
	2
	台
	工业
	否

	12
	化学发光成像系统
	1
	台
	工业
	否

	13
	吸收光酶标仪
	1
	台
	工业
	否

	14
	电化学工作站
	1
	台
	工业
	否





2、技术要求
	序号
	货物名称
	主要技术参数

	1
	微流控
	一、等离子清洗机
1.整机规格：≥500×300×300（长×宽×高）mm；
2.清洗舱规格：≥Φ165×L210 mm (耐热玻璃)；
3.清洗舱有效容积：≥4.5 L；
4.输入电源：220 V／50 Hz；
5.整机输入功率：400 W；
6.射频输出：0～150 W（连续可调）；
7.射频频率：≥13.56 MHz；
8.数字式定时器范围：0min～99.99 min；
9.极限真空度：1.3×10² Pa；
10.数字式真空计及量程：1.0×10²～9.9×10⁵ Pa；
11.具有数字式电流表和数字式电压表；
12.气体流量计及量程：0.2L／min～1.5 L／min浮子流量计二支方便二种不同气体按比例混合；
13.单相真空泵；
14.耐热玻璃托盘≥1个。
二、无油真空泵
1.抽气速率：≥1L/S；
2.极限真空度：≤8pa；
3.噪音：≤52dB(A)；
4.工作环境温度：5℃-40℃；
5.进/排气口法兰：KF16/25。
三、真空脱泡机
1.真空维持时间长：真空度变化小于6％。
2.采用聚碳酸酯注塑成型；
3.免用密封油脂。器皿上下部分之间采用硅橡胶O型圈密封；
4.器皿顶部为一平的护圈，便于手持。当顶部安装丝堵密封时，与底部的环型凸起配合，可以稳定地多个叠放；
5.顶部和底座侧面各有一个圆锥螺纹孔，阀门可以旋紧固定在任一螺孔上。另一螺孔安置真空表，便于随时准确了解容器内的真空状态，亦可用丝堵密封；
6.阀门为专用针阀，阀芯用金属材料精密加工制成，进气流量由小到大逐渐稳定调节；
7.针阀用手指稍用力旋紧后，在—个大气压力下漏气量为零；
8.针阀与气管采用快换接头连接。其连接头可360度自由转动，气管采用软尼龙管；
9.可以同时安装两个针阀，一个用于抽真空，—个用于导入惰性气体，实现惰性气体氛围下的真空保存；
10.适用工作温度-40℃～120℃。
四、鼓风干燥箱
1.控制范围：RT+10～200℃（RT+10～250℃）；
2.温度分辨率：0.1℃；
3.恒温波动度：±1℃；
4.温度均匀度：±2.5%(测试点为100℃)；
5.搁板：2块；
6.定时范围：0min-5999min；
7.容积：≥50L；
8.内胆尺寸：≥375mm*370mm*370mm。
五、切割打孔一体机
1.适配常用的笔式打孔器；
2.适配常规尺寸的美工刀片；
3.适配常规尺寸的橡胶垫且可更换；
4.工作下降距离≤15mm；
5.打孔深度由打孔器针管长度决定≤15mm；
6.切割深度由刀片宽度决定≤15mm；
7.切割长度由刀片长度决定≤100mm；
六、高精度注射泵
1.通道数量：≥4（每个通道独立工作、独立控制、互不干涉）；
2.工作模式：单推、单拉、单推循环（选配）、推拉循环；
3.适用注射器类型：5uL-60mL；
4.注射器选择：内置主要厂家、主要型号；
5.注射器自定义：可直接输入注射器内径；
6.最大行程：≥140mm；
7.每微步距离：≤0.08um；
8.每微步注射量：≤0.001uL(1mL注射器) / ≤0.060uL(60mL注射器)；
9.线速度范围：4.68um/min-270.00mm/min；
10.流量范围：0.5nL/min-150mL/min。
七、耗材
1.不锈钢接头：0.5mm*0.9mm，≥200个；
2.PEEK接头：1/16英寸，≥20个；
3.导管：≥200米；
4.鲁尔接头：1/16英寸，≥20个；
5.打孔器：0.35mm-4mm，≥10把；
6.玻璃器皿≥1套：≥200mm，一次性塑料铝箔容器≥100个；
7.注射器：1mL和5mL各≥2支

	2
	低温细胞研磨仪
	1、15秒内最大处理量：同时可以处理≥64个样品，包括可以适用12位和24位的低温冷冻适配器；
2、可以兼容的样品量：48*（0.2-0.5ML）/96*2ML/12*（5-15）ML/4*25ML/2*50ML 可以定做各种规格研磨管。
3、触摸屏≥7寸显示操作，可存储≥20组实验数据，根据不同实验样本，设置有动物心脏脾肺肾、骨骼、皮肤等，模式循环：可在几个设置好的参数间不断循环，进一步减少人为因素的干扰；
4、最大进料尺寸：无要求，根据适配器调节；最终出料粒度：≤5µm；
5、均质速度：0HZ/秒—70 HZ/秒,工作时间 ：0秒-9999秒，用户可自行设定；噪音等级：＜55db；
[bookmark: _Hlk193714075]6、在减震上采用双层减震结构，确保在高速研磨工作时，仪器处于一个稳定状态，不会对于外部仪器产生干扰；
7、智能启动：在设定的预冷倒计时条件到达后，智能启动，无需人工在按启动操作；
8、采用多种物质粉碎提取和快速研磨功能的细胞粉碎装置，对于将任何来源(土壤、植物和动物的组织/器官、细菌、酵母、真菌、孢子、古生物标本等样本进行研磨粉碎，能保证研磨管的完整度≥99.995%，进而可以对农药残留及DNA/RNA/蛋白进行提取；
9、制冷功能：-50℃-室温可调节。 控温精度：控温精度：≤±1℃。
10、可随意更换适配器，有≥14种适配器可供选配至少包含：5.0ml×24冷冻适配器（可达-196℃），15ml×8冷冻适配器（可达-196℃），25ml×4冷冻适配器（可达-196℃），50ml×2冷冻适配器（可达-196℃）等。
11、配套离心管开盖工具：一套。
二、仪器配置：
1、冷冻研磨仪主机 ≥1台；
2、2*50ml 适配器  ≥1套；
3、12*5ml 适配器  ≥1套；
4、研磨珠         ≥ 2瓶；
5、研磨管         ≥ 1包。

	3
	微量高速冷冻离心机
	1、最高转速：16000r/min，最大离心力：19040×g
2、最大容量：≥48×1.5ml/2ml或6×10ml；
3、配置：24x1.5/2ml，并带有透明生物安全盖；
4、定时：0s-99min59s；
5、温控范围：-20°C～40°C；
6、噪音：≤55dBA；
7、外型尺寸：≥480mm×480mm×275mm；
8、控速精度：±20r/min；
9、温控精度：±1℃；
10、电源：AC 220V 50HZ 5A ；
11、大力矩无碳刷变频电机；
12、环保压缩机组；
13、微机处理器控制，液晶显示，触摸面板，运行中可设置参数；
14、≥10种升降速率，≥10种程序储存供选择，并进行多级阶梯程序离心；
15、机身钢材结构，不锈钢内胆，智能报警保护系统；
16、自动关门，紧急开锁功能；
17、仪器可配置多种转头，并可根据试验要求设计各种适配器，一机多用；
18、≥3级阻尼减震。

	4
	真空泵
	1、采用ABS一体成型外壳，表面静电喷塑处理工艺，耐磨耐腐；
2、交流电机，静音；
3、无油设计，避免油雾污染，保障实验环境洁净，满足高洁净度实验需求；
4、橡胶防滑防震脚垫设计，仪器稳定牢固不晃动；
5、带有压力/流量调节旋钮。

	5
	超纯水仪
	1、≥4.3英寸彩色触摸屏，全新人机界面，实时显示源水、纯水、EDI水、超纯水和TOC（选配）等多达5路水质监测功能，还可查看水箱液位、终端取水状态、记录栏显示系统运行状态等；
2、配有强化预处理装置，可有效去除源水中的泥沙、铁锈、颗粒物、有机物和异色异味；
3、具有“黑匣子”功能，通过USB下载机内历史数据，为水样的可追溯性提供依据；
4、一键快速定量取水功能；
5、配备≤0.22μm终端过滤器；
6、模块化水电分离设计，日常需要更换的耗材采用快插设计；
7、全塑ABS工程塑料机壳；
8、耗材监控功能，实时监测各路耗材使用状况，及时提醒更换耗材；耗材更换次数监控；
9、使用膜双泵结构产水水质更稳定，RO膜总制水量可提高1倍以上，具有“双级反渗透纯净水设备系统”；
10、RO膜超标排放设定功能（5us/cm-99 us/cm）；
11、RO取水电极常数采用0.1 cm-1。
12、配有用于半导体级别的抛光树脂，采用注塑工艺，满足痕量无机物分析和有机物分析；
13、可选配1个或多个移动取水臂，或者脚踏开关实现多点取纯水或超纯水；
14、RO产水超标排放设置功能（0us/cm-99us/cm），防止不合格的RO水进入纯水系统；UP取水定时、定质取水设定功能(0~ 18MQ .cm)、定量取水设定功能 (100mL- 100L)；
15、可设置自动系统循环冲洗时间（180s-3600s）和间隔时间(3m-600m)，保持最佳水质状态；RO和UP累计流量查看功能；
16、具有对设备运行核心（RO反渗透系统）的纯化能力状态进行精密监控，并可查看系统状态查看功能，及时了解运行状况。故障信息提示、自动报警记录功能（报警日期、报警类型、故障状态）；
17、具有内置休眠模式：显示屏在≥20分钟没有任何触屏操作则进入屏幕保护状态，有效延长显示屏的寿命，系统定期自动唤醒循环冲洗功能，对管路、水箱进行冲洗及灭菌。

	6
	鼓风干燥箱
	1、箱体内均采用镜面不锈钢氩弧焊制作而成，具有超温偏差保护、数字显示的微电脑P.I.D温度控制器，带有定时功能；
2、可以从控温面板上调节箱内进风和排气量大小；
3、电源电压：AC220V 50HZ；
4、控温范围：≥RT+10～300℃；
5、恒温波动度：≤±1.0℃；
6、温度分辨率：≤0.1℃；
7、温度均匀度：≤±3%(测试点为100℃)；
8、输入功率：≥1550W；
9、容积：≥80L；
10、载物托架（标配）：≥2块；
11、定时范围：≥0min～9999min；

	7
	超高压连续流细胞破碎仪
	1、设计最高压力（MPa/bar/Psi)：200/2000/29000；实际操作压力：0～26100Psi（180 MPa），压力可调；最高压力须稳定达到 26100 Psi（180 MPa）；
2、设计流量：12 L-15 L/H，最小处理量：15 mL；
3、单向阀结构：标配在线排气，无需泄压；
4、流量控制：变频流量控制系统，可根据测试需求调节流量大小；
5、数显式模式：需自带保护压力可调模式，≥7寸液晶屏幕操作；
6、进料模式：带自吸料设计，无须额外加泵，避免污染及便于料斗搭配，可采用Tri-Clamp快速连接；
7、破碎均质级数：采用固体陶瓷柱塞,有硬度且表面光滑，耐磨和自润滑作用，柱塞数量≥1支；且可配备二级均质阀，可实现物料的二次均质；
8、安全性要求：设备超过安全设定压力时自动停机，保证使用者的安全，用户也可自行液晶屏幕设定安全压力；
9、压力监测：卫生型数字显示压力传感系统，实时监测压力；
10、均质阀设计要求：材质要求：一级阀金刚石材质（寿命相对于合金阀长5倍）和二级阀司太立材质进行物料分散。结构要求分体式设计，宽结构型单向阀，均质彻底且便于拆卸清洗，料斗和外置单项阀垂直排布支持在线排气，无需手动泄压后排气，操作便捷且方便拆卸；排气后自动恢复当前使用压力，可独立灭菌；
11、均质效果要求：纳米均质：可将物料均质≤100nm；破碎细胞：能破碎多种细胞，破壁率≥95%；
12、进料物料粘度：≤2000 cp；最大进料颗粒尺寸 ≤600μm；物料残留量：零残留；
13、物料冷却：采用加长版在线内置控温系统：可有效保证产物不受温度影响而失活，可实现在线冷却均质点，出料温度控制在：-5℃～100 ℃（根据物料要求不同而定）；实现高压均质部件恒温控制，并实现设备与物料同时控温。

	8
	水浴锅
	1、容量：≥2L×3 ；
2、电源：AC100~120V/AC200~240V 50~60Hz；
3、温控范围：室温+5℃ ~99℃；
4、时间范围：1m~99h59m；
5、控温精度：±0.3℃；
6、均匀性：±0.3℃（37℃）；
7、功率：750W ；
8、水槽尺寸（W×D×H）：3个≥135mm×150mm×150 mm
9、外形尺寸（W×D×H）：≥625mm×253mm×204 mm
10、排水方式：排水泵；
11、液位报警：有；
12、加热器采用浇筑加热板，与水槽底面完美贴合；
13、TFT 彩屏显示；
14、微电脑PID控制；
15、内置液位光电传感器，低水位蜂鸣报警；
16、超温自动断电；
17、一次冲压成型的不锈钢水槽，表面特氟龙处理，耐磨耐腐蚀。外壳采用性能优良的冷轧钢板，表面磨砂喷塑处理，防生锈。

	9
	金属浴
	1、控温模式：加热膜；
2、控温范围：室温+5℃ ~100℃；
3、控温精度：±0.3℃；
4、温度稳定性：@40℃：±0.3℃；
5、温度稳定性：@100℃：±0.3℃；
6、温度显示精度：≤0.1℃；
7、振荡转速范围：300~2000 rpm；
8、振荡幅度与方式：≥2mm ( 水平回转 )；
9、时间设置：1m~99h59m/0为无限长；
10、升温速度：＜15min ( 从 25℃ ~100℃ )；
11、最大功率：≥180W；
12、外形尺寸（W×D×H）：≥220mm×300mm×170 mm；
13、模块及控制：直流无刷电机、多种模块可选；
14、LCD液晶显示；
15、防震技术支持准确、混匀和温度控制，具有可编程功能；
16、具有断电恢复功能，断电恢复后仪器可按原设定程序自动恢复运行；
17、微处理器控制，温控线性好、振荡转速准确、波动小；
18、设有定时功能，0~100小时范围内任意设定培养时间；
19、温度校准功能及短振荡点动功能；
20、96×0.2ml 标准板（φ6.7×16）、54x0.5ml离心管(φ8x23)、35x1.5ml离心管(φ10.8x31)、35x2.0ml离心管(φ10.8x31)各1个，样品模块可更换。

	10
	小鼠IVC系统
	1、机箱电器符合国家电气安全标准，电源为220V；
2、笼架采用不锈钢304管制造、表面抛光，内壁表面平滑，焊点无毛刺。
3、其它部位（主机箱）材料采用不锈钢304材质表面抛光，内壁表面平滑，焊点无毛刺；
4、附带计时器，提醒用户及时更换高效过滤器；
5、具有停电、设备故障和温湿度超限等多项报警辅助功能，停电报警提醒用户打开生命窗；
6、主机需采用全液晶显示、控制；主机采用全不锈钢外壳，紧凑型设计，斜面操作界面，符合人体工程学，顶部回风管道可根据笼架高度进行调节，内置低噪音风机，智能控制模块，温湿度及压差自动报警系统，≥7寸HMI真彩触摸屏，系统采用RS485数字通讯系统。小型主机，规格：≥310mm×580mm×1650mm 
7、笼架进风、排风管孔采用冲压式结构，方便拆卸、清洗； 
8、笼盒脱离笼架后，笼盒进风、排风阀门能即刻自动关闭，使取下笼盒时无丝毫外泄，防止相互感染；笼盒与笼架进排风嘴为非侵入式结构 ；
9、笼架导轨上有笼盒入位的指示装置。笼架的两侧纵向带有坐标编号、笼架顶部横向位置带有坐标编号，方便笼盒位置的准确记录。
10、笼盒与笼架要连接紧密，密封性好，产品在置于普通环境中使用时，笼盒内能始终保持至少SPF 级空气洁净度； 
11、小鼠笼架：规格：≥1730mm×500mm×1870mm；8层×8笼=64笼×2台； 
12、小鼠笼盒原料采用PPSU透明材料，规格：≥390mm×200mm×160mm;密封性好，透明性好，采用硅橡胶耐酸、耐碱高温；硅胶密封条可同时高压灭菌；不锈钢网罩：钢丝直径Φ1.8mm-Φ4.0mm，钢丝材质为1Cr18Ni9；可插记录卡片，便捷开启式搭扣； 
13、笼盒顶部设有压紧式超大方形生命窗，四周带有密封压槽，覆盖≥0.2µm 高效过滤膜； 
14、笼盒采用侧密封结构，底盒上口外框镶嵌有硅胶密封条。
15、笼盒瓶口阀为自关闭结构，抽离饮水瓶后，能够即刻关闭阀门； 
16、笼盖顶部采用具有卡口设计，笼盖打开后可以轻松将笼盖90°竖立放置在笼盒后端，使笼盒可以规则的放置在换笼设备中；
17、外置式饮水瓶，容积≥250ml，方形带液位刻度，材质均采用全新PPSU材料，瓶口为医用硅胶软性密封，瓶嘴为304不锈钢材质，电抛光处理，无漏水现象，动物饮水咬合处无金属毛刺现象； 
18、笼搭扣材质为航天工程塑料PA66，一体式。
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	紫外分析仪
	1、波长：254nm±2nm*2、365nm±2nm*2、点样；    
2、滤光片尺寸：≥200mm*80mm；    
3、紫外功率：≥32W；         
4、带拍照口、镉紫外灯管，灯光强度可调。

	12
	化学发光成像系统
	1、高灵敏度冷CCD摄像机；
1.1、灰度值：≥16 bit；
1.2、分辨率：≥3000×3000，≥900万像素；
1.3、像素尺寸：≥3.76μm×3.76μm；
1.4、帧率：≥ 18 fps；
1.5、制冷温度：≤环境温度下50℃；
1.6、暗电流：≤0.0005e-/pixel/s；
1.7、像素合并：1×1, 2×2, 3×3, 4×4, 6×6, 8×8；
1.8、QE：≥92%@530nm；
1.9、F0.80广角定焦镜头；
2.暗箱
2.1、暗箱带有运行状态灯光指示功能，能够直观反馈设备运行状态；
2.2、暗舱门具备智能开启控制功能，可通过红外手势感应和语音控制开关；
2.3、两侧落射LED白光光源用于可见光样品的拍摄。
3.软件
3.1、系统软件包括图像获取软件以及图像分析软件；
3.2、软件支持中英文双语操作；
3.3、图像获取软件可自动聚焦，无需手动，可实现一键拍照；
3.4、图像获取软件具有单张自动曝光功能，根据样品发光强度自动选择合适的曝光时间；
3.5、图像获取软件具有累积曝光和多张曝光功能，可根据实验需求自由选择；
3.6、图像获取软件支持过曝提示功能，在拍摄结果中显示过曝像素，保证定量精确；
3.7、图像获取软件支持正反色显示功能，可根据需要进行切换；
3.8、图像分析软件可识别加载原始数据，而非图片格式文件，保留更多细节，分析更加准确；
3.9、图像分析软件可对图像进行裁剪、旋转，添加箭头、文字等操作；
3.10、图像分析软件具有三步式泳道及条带分析功能，可以快速计算蛋白质和核酸的分子量及质量；
3.11、图像分析软件可手动或自动定义特殊感兴趣区域（ROIs），并进行灰度分析；
3.12、图像分析软件具有斑点计数功能，可对培养皿进行菌落计数；
3.13、图像分析软件具有蛋白归一化校正功能，可使用总蛋白或内参蛋白对目的蛋白进行校正，保证结果的准确性；
3.14、设备自动保存使用记录及使用状态，自动保存拍摄结果至本地电脑，符合GLP规范。

	13
	吸收光酶标仪
	1、光源：卤素灯（寿命自动侦测功能，≥4000小时）；
2、波长范围：400nm-750nm；
3、兼容板型：≥96孔板；
4、OD分辨率：≤0.001；
5、OD值检测范围：读数: 0-4 OD；检测: 0-3.5OD；
6、黑白盘：OD＞3.9；
7、OD准确度：0.000-2.000 OD ≤ ± (1.0% + 0.010 OD);2.000-3.000 OD ≤ ± (2.0% + 0.010 OD)；
8、OD线性度：0.000OD-2.500OD ＜1%；
9、OD精确度：0.000OD-2.500OD ＜0.5% ;2.500OD-4.000OD  ＜1.5%；
10、通道差异：＜1.5%, 1OD；
11、检测通道：≥8 道同时检测；
12、测读模式：终点法和动力学法；
13、振荡：线性（高、中、低）；
14、读板速度：正常模式  单波长: ＜16s  双波长:＜30s  快速模式  单波长: ＜8s  双波长:＜15s；
15、滤光片配置6个滤光片，波长分别为：405nm、450nm、492nm、630nm、562nm、595nm 最多可配8块；
16、软件：中文软件。
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	电化学工作站
	1、CV和LSV扫描速度：0.000001V/s 至 10,000 V/s，双通道同步扫描及采样至10,000 V/s；
2、扫描时的电位增量：0.1 mV （当扫速为 1,000 V/s时）；
3、CA和CC的脉冲宽度：0.0001至1000sec；
4、CA和CC最小采样间隔：0.4ms；
5、CC模拟积分器；
6、DPV和NPV的脉冲宽度：0.001至10sec；
7、SWV频率1Hz至100 kHz；
8、i-t的最小采样间隔：0.4ms；
9、ACV频率范围：0.1Hz至10kHz；
10、SHACV频率范围：0.1Hz至5 kHz；
11、FTACV频率范围：0.1Hz至50Hz，可同时获取基波，二次谐波，三次谐波，四次谐波，五次谐波，六次谐波的ACV数据；
12、交流阻抗：0.00001Hz至3MHz；
13、交流阻抗波形幅度：0.00001 V至0.7 V均方根值。
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3、商务要求
	序号
	条款名称
	需求说明

	1
	交付时间
	合同签订后15个日历日内。中标人应保证在要求时间内完成全部货物的供货、安装、调试和培训工作，符合国家标准、行业规范和合同等相关文件的要求。

	2
	交付地点
	南昌医学院慎思楼北楼。

	3
	付款条件
（进度和方式）
	货物安装调试、试用并经验收合格后，中标人向采购人提供发票等有效凭证，采购人于10个工作日内向中标人支付100%合同款。

	4
	包装和运输
	1.货物包装要求坚固、完好、轻便，产品包装要求需符合《商品包装政府采购需求标准（试行）》《快递包装政府采购需求标准（试行）》等标准要求。
2.运输：在一般运输过程中能防止包装破裂、内件漏出散失；不准夹带禁止运输或控制运输的物品、危险品。如行业或国家另有规定的从其规定。

	5
	安装调试
	1.设备的拆箱、安装调试等项工作由中标人负责，但必须在采购人或用户指定人员的参与下进行。中标人实施前必须先经采购人或用户同意方可进行。调试的原始记录需经各方签字后作为验收的文件之一。
2.所有设备、材料均须由中标人送货到现场并负责安装调试，必须出示产品合格证和原厂随货清单。中标人应派熟练的工程师现场进行安装，若发生任一项指标不符合招标文件技术要求，中标人应在3天内更换其不合格设备，使之达到招标文件要求，所有费用由中标人负担。

	6
	项目验收
	1.验收时间：
中标人应按合同约定按时交货并通知采购人对货物开箱时进行开箱验收。中标人应根据合同、招（投）标文件等相关资料的要求完成项目货物的安装、调试，同时中标人需对采购人用户单位人员进行技术和操作的培训（培训地点为采购人所在地）因培训而产生的一切费用均由中标人承担。仪器设备安装调试后，正常运行试用时间不少于3日方可进行验收。试运行结束后，中标人提交完整的验收材料，由采购人组织人员按合同、招（投）标文件等相关资料的约定对此项目进行验收，验收地点由采购人指定。（自收到中标人提交完整的验收材料之日起，采购人在7日之内完成项目的验收）。
2.验收标准：按照合同、响应文件及答疑记录等有关附件进行验收。
3.对验收不符合要求的，中标人需及时整改、换货直至验收合格，并承担一切与之有关的费用，采购人不再支付合同款以外任何费用，中标人未整改或整改不合格，采购人有权单方面终止合同，不予支付任何合同货款。因产品质量问题发生争议时，由采购人、中标人双方认可的具有CNAS或CMA资质证书的第三方专业检测机构或具有鉴定能力的质量技术监督部门鉴定。鉴定费包含在本项目总报价中。

	7
	售后服务
	1.必须提供所投设备通过最终验收合格、签署验收报告之日起36个月的质量保证期，在本项目承诺的质量保证期内实行“三包”服务（费用包含在投标报价中）。
2.维修响应时间：质量保证期间，提供7*24小时的电话故障服务受理。必要时，36小时内到达设备使用现场提供现场支援，在到达设备使用现场后一周内，解决设备使用问题或故障。若使用问题、故障在检修后一周内仍无法解决，中标人需提供不低于故障货物规格型号档次的备用货物供采购人使用，直至故障货物故障修复（费用包含在投标报价中）。
3.技术服务：自最终验收合格之日起3个日历日内，中标人必须将所有相关技术资料（包括但不限于所提供产品的布局图、走线图、使用说明书、合格证、服务手册等）交采购人留存备案。
4.中标人必须对其所提供的设备及采用的相关技术进行现场培训，以满足采购人在日常存储、使用、操作等方面的需求。
5.中标人的其他售后服务承诺属于本合同的一部分，如果有不同约定的，以服务水平和层级更高的为准。
6.中标人应遵守采购人各项管理制度，服从采购人的安排和管理。安全操作，保持环境卫生整洁，货物安装后要做好卫生清理工作，做好安全防范措施，如中标人因违反上述约定造成采购人人身、财产损害的，由中标人承担赔偿责任，同时中标人在合同履行过程中发生的任何人身伤亡事故，均由中标人承担一切法律责任及赔偿责任。

	8
	知识产权
	中标人应保证采购人在使用产品或产品的任何部分不受任何关于侵犯所有权和工业产权、著作权（版权）等知识产权的指控。如果任何第三方提出侵权指控，中标人承担一切与之有关的责任与费用。

	9
	履约保证金
	1、履约保证金金额：合同金额的10%；
2、履约保证金递交方式：合同签订后15个工作日内，中标人应以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式向采购人递交履约保证金；
3、履约保证金退还方式、时间、条件：履约保证金在本合同履行完毕并验收合格后，由中标人向采购人提出退还履约保证金申请，采购人收到中标人申请后10个工作日内一次性退还（不计利息）；
4、履约保证金不予退还情形：签订合同后，如中标人不按双方签订的合同规定履约，则没收其全部履约保证金，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿。
5、逾期退还履约保证金违约责任：采购人逾期退还履约保证金的，应按银行同期存款利率支付逾期利息，但因中标人原因造成除外。

	10
	保险
	中标人可根据采购项目需求确定是否购买人员或运输保险并承担由此产生的一切费用；如行业或国家另有规定的从其规定。


注：以上“商务要求”为实质性条款须完全响应，否则投标无效。
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