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一、眼罩

采集图像分辨率1080P，重量≤150g，摄像头焦距可调节，可拆卸，作为诊断仪单独使用，无线传输距离≥5m
2、 眩晕治疗仪基本信息


1.主转动轴处于水平方向

a) 转动角度：不限，误差≤±3°；b)转速：5°/S-180°/S,误差≤士5%；辅转动轴处于与主转动轴垂直方向a)转动角度：不限，误差≤±3°；b)转速：5°/S-180°/S,误差≤±5%

3、 医生工作站

1.处理器：大于等于4核
内存：大于等于4G以上
2.独立显卡不小于1G，硬盘不小于1T
3.座椅部分

治疗仪安全座椅应有安全带、安全杠；座椅对于病人的包裹性高，有急停按钮，仪器转椅可以随时停止在当前运动的位置；UPS电源在网电源断电的情况下，支持设备持续运行。
4、 软件

1.视频图像清晰，包含视频储存回放功能，并有眼动图辅助诊断。

2.可自主调节速度、角度5.3眼震曲线实时显示，或病例查询时显示，与运动轨迹（速度）、体位、耳蜗位置同步显示；可显示打印对比图及各项数据、结论
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倾斜试验诊断分析系统技术参数
1、 产品适用范围
产品适用范围：辅助临床诊断血管迷走神经晕厥的患者
2、 系统软件及配套设备要求
1. 软件功能特点要求：
患者数据登记模块，心电图数据读取、存储、回放软件模块，血压数据读取、储存、浏览模块，倾斜床设备操控软件模块，检查数据监测软件模块；
功能特点：
1) 具有HIS接口功能，能够实现患者预约登记功能，根据患者病情 可以自行预设检查方案；
2) 连接十二导心电工作站数据实现倾斜试验过程中连续采集分析数据读取、存储、回放。
3) 连接动态血压设备辅助倾斜试验过程中患者的血压数据读取、存储、浏览，可按照倾斜试验需要进行血压间隔测量和紧急加测；
4) 诊断报告自动生成试验总结：最大心率、最小心率、最高血压、最低血压等；
5) 同步显示血压及心电图数据，同步显示血压趋势图及实时心律趋势图，通过血压趋势图自动定位心电图；
6) 系统报告打印，支持自动或手动记录保存心电事件，以便医生选取打印心电诊断报告,可统一打印或选择打印，可打印心率变异性报告，血压变异性报告；
7) 在系统数据遭受破坏的情况下，可通过SQL server提供数据恢复。
8) 系统需具备用户访问控制措施，确保只有授权用户可以登录。
2. 系统配套心电工作站要求：
1) 心率显示范围为30bpm~300bpm，其中30bpm~100bpm误差为±1bpm，100bpm~ 300bpm误差为±1%;采样频率：≥1000Hz；采样精度：≥24 位；
2) 导联：标准12导联；输入回路电流：≤ 0.1μA；
3) 共模抑制比：＞60dB，＞100dB(加滤波器)；
4) 幅度频率特性：以10Hz为基准，0.05Hz~150Hz(-3dB~+0.4dB)；
5) 噪声电平：≤15μVp-p；安全类别：II类防除颤CF型；
6) 对于Wilson导联方式采集到的心电数据，操作者可在软件中查看QT离散度、高频心电、心率变异性、心肌缺血和心率震荡。
7) 心电波形采用反走样技术清晰显示，并具有导联位置智能调整功能，解决基线漂移或波形幅值过高等原因引起的波形重叠问题；
8) 采用即时采集、即时显示、即时保存的方式。加入即时分析QRS波形，计算心率、实时打印的功能，并提供多种滤波开关用于去除漂移及干扰；
3. 系统配套动态血压仪要求：
1) 产品应具有中华人民共和国计量器具型式批准证书
2) 专业医用动态血压技术，支持测量间隔编程、实时传输技术；
3) 测量方法	阶梯放气示波法，收缩压测量范围40-260 mmHg，舒张压测量范围20-210 mmHg，心率范围40-200 bpm，准 确 性	±3 mmHg；
4) 工作电源≥1000maH锂电池, 可测量并记录≥150条数据；
5）采样周期：独立可程序化周期≥ (15， 30，60，120min)；
4. 倾斜试验电动床功能特点要求：
1) 电动床规格：长：200-220cm、宽：60-90cm、高：80-90cm；
2) 安全带装置：两点式，可拉伸长100cm；
3) 手动控制盒：点动控制开关，调节电动床0°- 90°，最大运行速度≤18°每秒；
4) 紧急复位装置：按钮分两段式开关，第一段为误操作设计，连续按下第二段电动床快速回落至0°；
5) 电动床载重：工作载荷不大于1350N；
6) 急停开关：急停开关启动后，电动床缓慢回落0°；
7) 噪声：电动床正常工作时候，其噪声不大于65db(A)
8) 数据接口：RS232数据串口
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