## Sheet1
附件1： | 上肢康复训练系统项目招标需求
一 | 技术参数/服务需求 | 备注
（一） | 上肢康复训练系统 | 1台
1 | 外骨骼机械臂设计结构，具有肩关节、肘关节、腕关节可独立活动的机械结构，可进行肩关节内收外展、肩关节前屈、肘关节屈曲、前臂旋前旋后和腕关节掌屈背伸等的评估及训练；
2 | 有橡胶空气型压力抓握装置，对抓握手型和位置无特别要求，抓握装置具备震动反馈功能，能够在训练过程中提供抓握震动本体感觉的反馈刺激训练；
3 | 一体式外骨骼机械臂可进行右手或左手的切换，满足患者右/左上肢的训练需求的同时增加临床治疗效率；
4 | 评估功能：可精准评估上肢3大关节五大运动方向以及握力等活动范围，评估数据可多种方式呈现并能够导出；
5 | 评估结果智能分析功能：可自定义查询近期评估结果；可选择多次评估结果进行分析对比，呈现各个关节康复进度，帮助治疗师制定针对性的阶段性康复计划；
6 | Brunnstrom量表-上肢功能评估：患者完成相关评估，设备可读取当前用户的评估数据生成并打开Brunnstrom 评定报告，初步作Brunnstrom 上肢功能的分级，操作者可根据患者功能障碍程度实时修改康复计划；
7 | 量表评估：不少于7种量表呈现评估结果，包含但不限于“上肢功能指数评定量表UEFI”、“动作活动记录量表MAL”、“肌力评定(Lovett分级法)”、“改良 Ashworth 痉挛评定”、“Fugl-Meyer运动功能评定”、“Brunnstrom评定”、“改良Barthel指数评定量表”，也可添加自定义量表；
8 | 训练模式：三种维度训练模式，为患者提供具有ADL生活导向性、上肢功能性的训练；
9 | 训练游戏数量：一维游戏不少于12款、二维游戏不少于13款、三维游戏不少于2款，提供更新服务；
10 | 内置包含传统康复导引类训练模块，并在软件内提供对应操作指引；
11 | 上肢外骨骼参数： 前臂长度调节最大范围：≥159mm 上臂长度调节最大距离：≥88mm 手臂架平移最大距离：≥795mm 手臂架高度最大距离：≥395mm 握力值范围：0~9.8 Kg；
12 | 上肢外骨骼评估及训练角度： 肩关节内收最大角度：≥39 ° 肩关节外展最大角度：≥119 ° 肩关节前屈最大角度：≥141 ° 肩关节前屈最小角度：≥29 ° 肘关节屈曲最大角度：≥144 ° 前臂旋后最大角度：≥84 ° 前臂旋前最大角度：≥84 ° 腕关节背伸最大角度：≥84° 腕关节掌屈最大角度：≥84°；
13 | 外骨骼负重/减重补偿功能：前臂重力补偿范围：0~3.2Kg、上臂重力补偿范围：0~4.1Kg；负重状态下实现垂直活动的抗阻训练，在减重状态下可为患者减轻部分肢体重力影响；
14 | 激光定位器：标配不少于五个外骨骼内置点光源，波长645±10nm；最大功率≤0.39mW（单个激光器）；
15 | 传感器：不少于8个无接触式角度传感器；
16 | 设备自备脉率与血氧饱和度监测功能，实时监测患者血氧饱和度变化和心跳次数情况并在设备主机操作软件系统中实时显示，脉搏血氧仪采用无线蓝牙连接，支持蓝牙4.0BLE协议；
17 | 治疗时间可调节：1~1400分钟可调；
（二） | 配手功能康复训练与评估系统 | 2套
1 | 高清全彩液晶屏：清晰显示手指康复动作等信息；
2 | 物理按键设计，方便模式切换和功能快捷操作；
3 | 压力保护：双重过压保护机制，使用安全；
4 | 力度可调：训练力度可调，级别≥9档；
5 | 时间可调：训练时间可调1-60分钟，每分钟可调；
6 | 速度可调：训练速度可调级别≥9档；
7 | 语音实时引导患者每个动作训练，且音量可调节；
8 | 实时画面引导患者每个动作训练，形成视觉反馈，场景化任务导向训练，在被动训练、主动训练中均可实现；
9 | 同时有被动功能、主从镜像功能、主动助力功能、抗阻功能；
10 | 预设至少22个手指被动训练动作，包含5指握拳康复、5指伸展康复、单指单独康复、对指、捏指等动作。
实质性要求 | 投标人完全满足以上“技术参数及要求”，如投标人不能响应满足做无效投标处理。评审依据：投标文件中的“技术响应（偏离说明表）”。
二 | 配置清单 | 备注
1 | 主机 | 1台
2 | 座椅 | 1张
3 | 护块 | 1块
4 | 专用手套 | 1套
5 | 温度和脉搏血氧仪 | 1个
6 | 计算机 | 1台
7 | 平板电视 | 1台
8 | 电视架 | 1个
9 | 脉动治疗仪 | 1套
10 | 手功能康复训练系统（配备可拆卸锂电池） | 2套
三 | 商务条款 | 备注
（一） | 履约保证金： 1、履约保证金缴纳形式：履约保证金应当以支票、汇票、本票或者金融机构、担保机构出具的保函等非现金形式提交； 2、履约保证金缴纳时间：合同签订后7个工作日内，中标人向采购人提交合同金额10%的履约保证金； 3、履约保证金退还方式、时间、条件：运行维护期满3年后，设备在正常运行情况下，中标人向采购人提交退款申请，采购人在收到退款申请后无息退回； 4、履约保证金不予退还的情形：签订合同后，如中标人不按双方签订的合同规定履约，在项目实施过程中，如发现有挂靠、转包、违法分包并经查实则履约保证金不予退还，履约保证金不足以赔偿损失的，按实际损失赔偿； 5、逾期退还履约保证金的违约责任：采购人逾期退还履约保证金的，应按银行同期存款利率支付逾期利息，但因中标人原因造成除外。
（二） | 付款条件： 1、合同签订后，中标人开具与100%合同款等额见索即付的银行担保保函,保函有效期必须涵盖供货及验收时长，同时采购人向中标人支付100%的合同款，中标人须按照采购人要求开具合法、等额的税务发票。 2、符合下列情形之一的，都属于《担保函》赔付范畴：包括但不限于乙方未交货、逾期交货、瑕疵履约及公司解散、破产等情形。
（三） | 质保期：五年；
（四） | 售后服务：签订合同后30日内到货 1、供应商所投产品必须提供自通过最终验收合格、签署验收合格证书并办理移交手续之日起五年的质量保证期； 2、在本项目承诺的免费质量保证期内实行“三包”服务。质保期内免费上门服务及技术支持，每年由维修工程师提供至少2次的上门维护保养工作； 3、质量保证期内中标供应商应对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足和故障负责任； 4、质量保证期期满后，中标供应商继续为采购人提供专业维修服务，由此发生的相关服务和备品备件费用由采购人承担； 5、提供7x24小时售后服务热线；在接到采购人通知维修后2小时内提出解决方案。若运用通讯工具不能解决问题，到现场进行维修的，必须在24小时之内到达现场予以解决；维修提供备用机； 6、中标供应商的其它售后服务承诺属于本合同的一部分，如果有不同约定的，以服务水平和层级更高的为准；
（五） | 验收时间：供应商提出验收申请日10个工作日内组织验收；
（六） | 验收内容：按照投标文件及合同内技术和商务要求进行履约；
（七） | 验收方法：一次性验收；
（八） | 验收标准：以投标文件及合同为验收标准。
实质性要求 | 投标人完全满足以上“商务条款”，如投标人不能响应满足做无效投标处理。评审依据：投标文件中的“商务响应（偏离说明表）”。