## Sheet1
附件1： | 口腔设备一批项目招标需求
一 | 口腔设备一批 | 备注
（一） | 口内扫描仪设备需求 | 1台
1 | 具有结构光的非接触式扫描仪口腔数字印模仪，延伸扫描能力。具备龋齿辅助提示功能；
2 | 扫描范围：≥16mm * 12mm（标准头），≥12mm * 9mm（迷你头）；
3 | 扫描景深：≥22 mm；
4 | 扫描精度(std.)：<0.01mm；
5 | 扫描帧率：≥20帧/秒；
6 | 机身重量：≤260 g；
7 | 扫描头配置/外径：标准头与迷你头：适配成人/儿童口腔、可高温消毒；
8 | 产品主机使用年限：≥8年；
9 | 具备机身物理按键：快捷点击暂停、开始或者唤起体感功能；
10 | 扫描仪工作状态提示灯：扫描仪运行具备≥3种状态指示灯；
11 | 具备口扫头插拔状态指示灯提醒；；
12 | 一键自动标定：标定流程操作简单，节省临床操作时间；
13 | 支持软件加密狗授权/软授权两种模式均可；
14 | 支持扫描头热度设置：具备至少低/中/高三档，可以根据实际季节气温调整到患者舒适的扫描温度；
15 | 支持自行导入/选择扫描提示音；
16 | 集成录屏和截图功能：口扫软件使用过程中支持截取视频或者图片作为病例素材；
17 | 设备支持远程联机调试、远程故障排查维护功能；
18 | 体感功能：口扫内置陀螺仪，可采用体感功能；
19 | 扫描优化功能：口内扫描的过程中，实时去除冗余数据（如唇、颊侧黏膜，舌头等数据）；
20 | 边缘线提取功能、倒凹检查、咬合间隙检测、金属牙扫描等功能；
21 | 精细扫描模式：使用该模式能使数据后处理变得更为精细，提升数据细节呈现效果；
22 | 口腔正畸模拟功能；
23 | 动态咬合功能：实时扫描、记录患者下颌运动轨迹，可支持导入第三方CAD设计软件，还原下颌牙列运动轨迹，去除咬合干扰点；
24 | 多咬合功能：一个病例可最多获取6种咬合关系；覆盖正中、前伸、侧方等多种咬合状态；全面考量动态咬合情况，减少临床调磨工作；
25 | 口腔健康检查3D报告功能；
26 | 3D模型制作：口扫数据可以快速编辑，可实现快速封底、抽壳、加字、排溢孔等操作,输出可直接3D打印的文件；
27 | 预备体修正：提取基牙边缘线之后可进入该功能，支持进行就位道设置、倒凹填补、边缘线下沉等操作；
28 | 正畸模型分析；
29 | 托槽导板设计：自动分牙、识别FA点、托槽自动摆放以及确定选区导板自动生成；
30 | 备牙监测功能：术前订单扫描备牙进入备牙监测，可导入标准模型与备牙进行对比，添加标记位点，截图后可生成报告。可支持扫描10组备牙数据；
31 | 印模扫描：将印模扫描数据翻转后叠加到口扫数据上，可以帮助应对龈下边缘和桩核病例等需要扫描较深区域的情况；
32 | 扫描杆匹配：口内快速匹配扫描杆，从而在扫描环境不佳的情况下节省时间。兼容主流种植系统扫描杆数据匹配，可对接第三方种植数据库；
33 | 无牙颌扫描模式：扫描大面积平摊黏膜或者无牙颌病例时可开启无牙颌扫描模式，优化扫描速度和数据拼接效果；
34 | 功能模块无需内网，可离线使用；
35 | 软件集成第三方接口，供第三方可获取STL/OBJ 等格式的扫描模型数据，辅助获取设备状态、订单进度、操作通知及患者信息等；
36 | 配置要求：1、CPU：不低于12核二十四线程，基准主频≥2.1GHz；2、内存：≥32GB（DDR4）；3、硬盘：≥1TB 固态硬盘；4、显卡：性能不低于 RTX A2000 12GB显卡；5、系统：不低于Windows 10；6、显示器尺寸：≥23英寸；7、控制面板：触摸显示屏；8、配备推车支架：方便跨诊间自由移动无障碍；9、配备备用电源：全程扫描状态可持续供电≥2小时； 印模仪休眠，电脑仅开机无操作状态，可持续供电≥6小时。
（二） | 牙科微动力系统需求 | 3台
1 | 双水路选择：水箱可装蒸馏水或纯净水，配合内水道弯机使用；也可以直供灭菌冷却生理盐水，对应外水道弯机；
2 | 插电即用，无需连接牙椅水、气，可满足外科手术室、外出义诊、上门家庭就诊、科研教学、义齿打磨等多场景应用需求；
3 | 采用无刷电机，扭矩≥3.5N·cm。马达转速1000—41500r/min，跳动≤0.03mm，噪音≤60dB，冷光LED灯（照度≥30000lx）；
4 | 多功能脚踏，水量控制、程序切换、正反转切换、无极变速控制均可通过多功能脚踏完成；
5 | 扳手式蠕动泵，蠕动泵流量0-100mL/min，≥5档水量控制；
6 | 冷却系统：内置风冷系统；
7 | 触摸屏≥4.5英寸，配备“修复模式”和“拔牙模式”（拔牙模式：拔牙、冲洗；修复模式：备牙、精修、破冠、自定义）；
8 | 适配16:1、1:1、1:3、1:4.2、1:5等转速比手机，覆盖高低速手机功能，≥6个预设程序功能，自动记忆参数；
9 | 有专门的外水道拔牙模式和内水道修复模式，拔牙模式还有专门的“冲洗”程序，无需取下车针就可以方便冲洗拔牙伤口；
10 | 马达可承受130℃高温高压灭菌；
11 | 主要配置：1把弯手机（1:5内水道修复手机）；3把弯手机（1:4.2外水道拔牙手机）。
（三） | 口腔器械1批
（1） | 手术剪 | 20把
1 | 规格型号：12.5cm；
2 | 剪刀剪切应顺利，剪刀螺钉应牢固地固定在左片上，当闭合或打开时螺钉不应跟动。剪刀刃口不应有崩刃，在闭合或打开时不应有咬口或卡住现象。剪刀开闭应灵活，刃口接触点在不小于距头端三分之二刃口的长度处。剪刀应有良好的耐腐蚀性。
（2） | 口腔麻醉注射架 | 20把
1 | 规格型号：钩头；
2 | 采用不锈钢材料加工，表面应光亮、圆整，除推杆头端尖头（钩头）有锐口外，其它部位应无毛刺、锋棱、破损等缺陷；
3 | 丝嘴螺纹均匀,与针头连接无卡滞现象。推杆在套筒内滑动应灵活自如,手扣及推杆能灵活转动。麻醉注射架应有良好的耐腐蚀性能；
4 | 丝嘴螺纹：M6×0.75（公制）；M5.5（英制），适配不同制式螺纹针头；
5 | 推杆头端设计为尖头和钩头，能轻松有效插入麻醉药瓶。
（3） | 骨膜分离器 | 20把
1 | 用于口腔手术中分离制定部位的软组织；
2 | 应有良好的耐腐蚀性能，耐腐蚀性能不低于YY/T0149中沸水试验法b级的要求；
3 | 分离器头部刃口应微锐而不锋利、无缺口、卷口。
（4） | 牙科刮治器 | 5套
1 | 规格型号： (3#、4#、6#、7#) 套装；
2 | 牙科刮治器表面应光滑、圆整，除工作头端刃口外，其余部位应无毛刺、锋棱，表面无划痕、裂纹等缺陷。
3 | 其硬度为48HRC—65HRC。应有良好的耐腐蚀性能。
（5） | 止血钳 | 20把
1 | 规格型号：12.5cm；
2 | 产品应有良好的弹性和牢固性，开闭应灵活；
3 | 产品锁止牙全部锁合后，唇头齿应吻合，有钩止血钳唇头钩的钩与槽应吻合，不应有卡塞、偏弯现象；
4 | 产品的摆动量和原材料经热处理后的硬度应符合行标的规定；
5 | 产品应对称、外表无锋棱、毛刺、裂纹，产品应有良好的耐腐蚀性。
（6） | 金冠剪 | 20把
1 | 规格型号：直11cm；
2 | 剪刀剪切应顺利；剪刀螺钉应牢固地固定在左片上，当闭合或打开时螺钉不应跟动。剪刀刃口不应有崩刃，在闭合或打开时不应有咬口或卡住现象。剪刀开闭应灵活，刃口接触点在不小于距头端三分之二刃口的长度处。剪刀应有良好的耐腐蚀性。
（7） | 正畸钳 | 1把
1 | 规格型号：细丝弯制型 ；
2 | 正畸钳采用不锈钢材料加工，亮光面应光亮、圆整，哑光面及表面镀层应色泽均匀，表面均无毛刺、划痕、裂纹等缺陷；正畸钳应开闭灵活、自如，铰链处无松动、卡滞现象；钳体硬度为40HRC-56HRC。 正畸钳耐腐蚀性能应符合:外表面a级或b级,铰链及合金面c级。
（8） | 正畸钳 | 1把
1 | 规格型号：标准末端切断型 ；
2 | 正畸钳采用不锈钢材料加工，亮光面应光亮、圆整，哑光面及表面镀层应色泽均匀，表面均无毛刺、划痕、裂纹等缺陷；正畸钳应开闭灵活、自如，铰链处无松动、卡滞现象；钳体硬度为40HRC-56HRC。 正畸钳耐腐蚀性能应符合:外表面a级或b级,铰链及合金面c级。
（9） | 正畸钳 | 1把
1 | 规格型号：单头转矩形成型 ；
2 | 正畸钳采用不锈钢材料加工，亮光面应光亮、圆整，哑光面及表面镀层应色泽均匀，表面均无毛刺、划痕、裂纹等缺陷；正畸钳应开闭灵活、自如，铰链处无松动、卡滞现象；钳体硬度为40HRC-56HRC。 正畸钳耐腐蚀性能应符合:外表面a级或b级,铰链及合金面c级。
（10） | 正畸钳 | 1把
1 | 规格型号：游离钩专用型 短头；
2 | 正畸钳采用不锈钢材料加工，亮光面应光亮、圆整，哑光面及表面镀层应色泽均匀，表面均无毛刺、划痕、裂纹等缺陷；正畸钳应开闭灵活、自如，铰链处无松动、卡滞现象；钳体硬度为40HRC-56HRC。 正畸钳耐腐蚀性能应符合:外表面a级或b级,铰链及合金面c级。
（11） | 方丝弓成型器 | 1把
1 | 规格型号：0° ；
2 | 方丝弓成型器压柄、槽柄表面槽（齿）纹应分布均匀、一致，镀层颜色均匀，其余表面应光滑、圆整，无毛刺、锋棱、裂纹等缺陷。槽柄与转轴之间转动灵活、自如，定位应可靠，无松动、滑移、卡滞现象，可调式调节套调节灵活。方丝槽沟应能使相应规格方丝轻松放入，可调式槽沟根据方丝的规格由调节套自由调节。压针应具有一定刚性。应能承受10N拉力而无弯曲变形现象。
（12） | 持针钳 | 20把
1 | 规格型号：14cm；
2 | 用于夹持缝合针、金属夹等器械。有钳喙、关节和钳柄组成，头部有网纹齿，尾部有指圈，中间穿鳃后用铆钉连接固定，在两指圈间有锁止牙，起夹持固定作用。
（13） | 橡皮障套装 | 5套
1 | 规格型号：橡皮障套装由橡皮障、橡皮障支架、橡皮障夹、橡皮障夹钳、橡皮障打孔器、牙科橡皮障楔线、楔子组成；
2 | 夹钳应装有机械性的锁定和解锁部件，以便夹钳能以张力状态加持橡皮障夹，然后将其释放，施用于牙齿；在器械闲置状态下，牙科橡皮障打孔器应通过弹簧装置充分打开，以确保冲头顶端和模板表面的间距至少有 2.5mm；牙科橡皮障打孔器的表面应无气孔、裂纹、剥落残留物、酸性脂肪以及磨料和抛光剂的残留物。
（14） | 真空成型机 | 1台
1 | 工作模式：自动送片、自动加热、自动加压、自动保压、自动复位；
2 | 制模式：触摸屏控制，预制七种规格的膜片，也可以根据使用环境及膜片材质自编程3.设备维护：具有故障检测界面；
3 | 散热功能：具有自动散热功能，延长设备使用寿命；
4 | 可用膜片：兼容圆片和方片，圆片直径120mm-127mm、方片边长120mm-127mm；
5 | 工作环境：设备适用于常温常压环境的室内场所；
6 | 工作电源：AC220V 50HZ；
7 | 设备功率：800W；
8 | 工作气压：4.0-5.0bar 外供气压：6-10bar；
9 | 工作温度：0-200℃；
10 | 工作指示：显示屏显示控制按键及实时工作状态。
（15） | 牙科弯手机 | 10把
1 | 弯手机跳动幅度≤ 0.02mm，使用更平稳，寿命更长久；
2 | 采用LED光纤照明，使手术更精准、更高效；
3 | 齿轮采用进口不锈钢，保证高强度，可承受扭矩≥80 N•cm，最高转速≥2000 r/min；
4 | 弯手机设计符合人体工程生物力学，机头直径≥10mm，高度≤14mm，总长小于等于100mm，重量小于等于90g，与马达的重量合理搭配，保证握持平衡，防止疲劳工作；
5 | 采用标准的E型接口，转速比为20：1，可适配市面上带光的种植马达；
6 | 机身采用双内六角螺钉进行固定，保证紧固性的同时可采用内六角扳手进行拆卸保养，可靠且方便；
7 | 采用内外水双重冷却方式，内冷设计在半程和全程导板种植手术中提供足够的有效水冷却，提高手术的成功率；
8 | 可承受134°C高温高压灭菌。
二 | 配置清单 | 备注
（一） | 口内扫描仪
1 | 口内扫描仪主机 | 1台
2 | 推车支架 | 1台
3 | 备用电源 | 1个
4 | 标准扫描头：总长≤120mm，前端≤20mm*17mm | 4个
5 | 迷你扫描头：总长≤120mm，前端≤16mm*12mm | 1个
（二） | 牙科微动力系统 | 3台
1 | 齿科微动力主机 | 3台
2 | 推车支架 | 3台
3 | 蒸馏水水箱 | 3个
4 | 多功能脚踏 | 3个
5 | 1:5手机 | 3把
6 | 1:4.2手机 | 9把
（三） | 口腔器械
1 | 手术剪 | 20把
2 | 口腔麻醉注射架 | 20把
3 | 骨膜分离器 | 20把
4 | 牙科刮治器 | 5套
4.1 | 3#刮治器 | 5把
4.2 | 4#刮治器 | 5把
4.3 | 6#刮治器 | 5把
4.4 | 7#刮治器 | 5把
4.5 | 不锈钢器械盒 | 5个
5 | 止血钳 | 20把
6 | 金冠剪 | 20把
7 | 正畸钳 | 1把
8 | 正畸钳 | 1把
9 | 正畸钳 | 1把
10 | 正畸钳 | 1把
11 | 方丝弓成型器 | 1把
12 | 持针钳 | 20把
13 | 橡皮障套装 | 5套
13.1 | 橡皮障布 | 5盒
13.2 | 橡皮障支架 | 5个
13.3 | 橡皮障夹 | 5盒
13.4 | 橡皮障夹钳 | 5把
13.5 | 橡皮障打孔器 | 5把
13.6 | 楔子 | 5盒
13.7 | 牙科橡皮障楔线 | 5盒
14 | 真空成型机 | 1台
15 | 牙科弯手机 | 10把
实质性要求 | 投标人完全满足以上“技术参数及要求”，如投标人不能响应满足做无效投标处理。评审依据:投标文件中的“技术响应(偏离说明表)”。
三 | 商务条款 | 备注
（一） | 付款方式：货物验收合格后一个月内支付合同总额的90%，余款10%在满三年付清； 付款前供应商需提供相应金额发票；
（二） | 质保期：三年；
（三） | 售后服务：签订合同后30日内到货 1、供应商所投产品必须提供自通过最终验收合格、签署验收合格证书并办理移交手续之日起三年的质量保证期； 2、在本项目承诺的免费质量保证期内实行“三包”服务。质保期内免费上门服务及技术支持，每年由维修工程师提供至少2次的上门维护保养工作； 3、质量保证期内中标供应商应对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足和故障负责任； 4、提供7x24小时售后服务热线；在接到采购人通知维修后2小时内提出解决方案。若运用通讯工具不能解决问题，到现场进行维修的，必须在24小时之内到达现场予以解决； 5、中标供应商的其它售后服务承诺属于本合同的一部分，如果有不同约定的，以服务水平和层级更高的为准；
（四） | 验收时间：供应商提出验收申请日10个工作日内组织验收；
（五） | 验收内容：按照投标文件及合同内技术和商务要求进行履约；
（六） | 验收方法：一次性验收；
（七） | 验收标准：以投标文件及合同为验收标准。
实质性要求 | 投标人完全满足以上“商务条款”，如投标人不能响应满足做无效投标处理。评审依据:投标文件中的“商务响应(偏离说明表)"