## 一、标的清单

| 序号 | 货物名称 | 数量 | 单位 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 高温耦合反应冶金炉 | 1 | 台 | / |

二、技术要求

（一）技术总体需求

1、炉体外壳采用不锈钢外壳，炉膛是一体化炉膛，炉膛炉保温隔热材料厚度达到130mm，保温及隔热理想。炉膛材料长期连续工作24小时温度不低于 1600℃。

2、加热炉能自动升降，使得装料坩埚能在炉膛外装料。装料、出料、维护方便。

3、加热元件采用坚固耐用的U型硅钼棒。长期连续工作24小时温度不低于 1600℃，最高使用温度不低于1700℃。

4、荷重采用气缸调压，施压可调。

5、炉内反应坩埚采用高纯石墨,压杆、上内套和下支撑套采用高纯石墨。

6、坩埚与石墨座采用螺纹压紧密封，利用石墨在高温下的柔性，在铁矿石熔融后，形成一个密封舱，密封性良好。

7、气氛可选择气体，CO2, N2, CO, H2。每种气体采用质量流量控制器，每一种气体流量连续可调。

8、配置大口径反应坩埚，坩埚内径与高度尺寸不低于Φ110mm×240mm。单次最大装样量可达1000g ,可实现大质量矿石样品试验。设备支持还原气体最大试验流量不低于15L/min，可高度模拟高炉还原气氛与反应工况，真实还原高炉内部反应过程，保障试验数据准确性与真实性。

9、温区大于600mm.

10、实验结束荷重砣可自动提升。

11、安全保护系统

- 计算机远程控制，人机隔离。

- 配有氮气清扫功能，试验结束后清扫管道内残余CO。

- 系统实时监测室内CO气体浓度，CO气体浓度超标报警。

- 炉体上部尾气排放采用水封气密；整体保证气密性。尾气排出室外。确保试验人员的人身安全。

12、控制部分

整体采用PLC（CPU 速度‌：基本位指令执行时间 0.15 μs，）加计算机远程控制，长期运行可靠，故障率低，易维护和升级。

13、数据分析

耦合反应数据分析曲线软件系统。

（二）基本实验参数：

- 1、使用温度：≥1600℃

- 2、试样类型：烧结矿、球团矿、天然矿、焦炭

- 3、试样质量：≥ 1000g

- 4、坩埚容积：≥Ø110x240mm

- 5、炉膛容积：≥Ø180x600mm（要比内管粗，不矛盾）

- 6、荷重压力：覆盖0-120Kg

- 7、H2，量程：≥5L/min，精度：1%。

- 8、CO2，量程：≥5L/min ，精度：1%。

- 9、CO，量程：≥5L/min ，精度：1%。

- 10、N2，量程：≥15L/min ，精度：1%。

- 11、增加试样样品实时称重系统。

- 12、出口气体流量监测，量程≥40L/min，精度达到0.1L/min。

- 13、尾气成分分析系统，CO2、CO、N2、H2四种组分，精度达到0. 1L/min。出口水蒸气称量系统。

- 14、电子秤选用≥20Kg/0.1g。

- 15、红外线气体分析：采用 100~240VAC 交流供电，通信接口为 RS-485/RS-232 和 (4-20)mA 模拟输出，分辨率0.01%，响应时间T90 < 15s（NDIR）。

- 16、位移传感器：线性精度，±0.1%；响应时间≤0.001s。

- 17、差压变送器：测量精度≥0.075%FS。

18、耦合反应数据分析曲线软件系统。

（三）设备结构

- 1、电动推杆：用以驱动实验炉体纵向升降移动；

- 2、升降光轴：设双光轴，为炉体升降精确导向；

- 3、直线轴承：设不少于4个直线轴承，保证炉体升降平稳；

- 4、实验炉体：炉衬为热容低、熔点高的高铝纤维材料，耐温不低于1600℃；

- 5、炉体立板：炉架前后定位；

- 6、炉架筋板：炉架左右定位；

- 7、光轴立座：不少于8个立式光轴座，连接升降光轴；

- 8、调平底脚：调节设备总图水平；

- 9、硅钼棒体：规格为Ø15x150/Ø9x600mmx10支（不少于），总功率为不低于18KW；

- 10、石墨坩埚：高纯石墨分体螺纹把接，柔性石墨垫圈密封；

- 11、铁矿试料：包括烧结矿、球团矿、天然矿；

- 12、荷重立管：材料为高纯石墨，对铁矿物施加荷重；

- 13、预热球体：采用高铝球+高铝纤维蜂窝体；

- 14、称量托架：承接试料总成与称重天平间平稳连接；

- 15、荷重气缸：采用不少于2支双杆气缸，保证施荷过程平稳；

- 16、电子称量：采用不少于20Kg/0.01g电子秤；

- 17、设备尺寸（长×宽×高）：≥1200x1200x2400mm；

- 18、设备重量：≥800Kg。

（四）设备组成

1、加热主体

| 序号 | 名称 | 型号技术参数（不低于） | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 加热炉炉衬 | Ø500*900； | 1 | 套 |
| 2 | 加热体（MoSi） | Ø15*150/Ø9*600 | 10 | 支 |
| 3 | 控温热电偶 | φ8X400，刚玉 | 1 | 个 |
| 4 | 中心热电偶 | φ8*700，刚玉， | 1 | 个 |
| 5 | 加热炉内管 | Φ120X800，刚玉 | 1 | 个 |
| 6 | 加热体铝带及夹具 |  | 6 | 套 |

2、试样样品实时称重系统

| 序号 | 名称 | 型号技术参数（不低于） | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 石墨坩埚 | Ø140/Ø120*240 | 20 | 套 |
| 2 | 石墨支管 | Ø140/Ø120*480 | 10 | 套 |
| 3 | 压头、压杆 | Ø50/600+ Ø120*30 | 20 | 个 |
| 4 | 高铝球 | Ø12 | 20 | Kg |
| 5 | 热重电子秤 | 20Kg/0.01g | 1 | 个 |
| 6 | 施荷机构 | Ø32/2*2 | 1 | 个 |
| 7 | 试样座 | 高温合金钢 | 1 | 个 |

3、尾气成分分析系统

| 序号 | 名称 | 型号技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 尾气成分分析系统 | CO2、CO、N2、H2、四种组分，精度要达到0.1L/min | 1 | 套 |
| 2 | 水蒸气回收系统 | 可测水质量 | 1 | 套 |

4、升降总成、炉架总成、平移总成

| 序号 | 名称 | 型号技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 加热炉升降 |  | 1 | 套 |
| 2 | 炉架总成 |  | 1 | 套 |
| 3 | 平移总成 |  | 1 | 台 |

5、配气系统及尾气流量系统

| 序号 | 名称 | 型号技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CO2质量流量控制器及过滤系统 | 量程：≥5L/min，精度：1%。 | 1 | 台 |
| 2 | H2质量流量控制器及过滤系统 | 量程：≥5L/min，精度：1%。 | 1 | 台 |
| 3 | CO质量流量控制器及过滤系统 | 量程：≥5L/min，精度：1%。 | 1 | 台 |
| 4 | N2质量流量控制器及过滤系统 | 量程：≥15L/min，精度：1%。 | 1 | 台 |
| 5 | CO2 、H2声光报警 |  | 1 | 套 |

6、控制系统

| 序号 | 名称 | 型号技术参数 | 数量 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | PLC及软件系统 |  | 1 | 套 |
| 2 | 上位机控制软件 |  | 1 | 台 |

注：以上“技术要求”为实质性要求，必须完全满足，否则响应无效。