## Sheet1
附件1： | 经颅电刺激仪项目招标需求
一 | 技术参数/服务需求 | 备注
| 经颅电刺激仪 | 1套
1 | 适用范围：适用于运动功能障碍、语言认知障碍、吞咽障碍、失眠的辅助治疗，（提供医疗器械注册证或产品说明书佐证，加盖供应商公章）；
2 | 刺激模式：具备≥5种刺激模式，包含经颅直流电刺激（tDCS）、经颅交流电刺激（tACS）、经颅脉冲电刺激（tPCS）、经颅随机噪声刺激（tRNS）、微电流刺激（CES）；
3 | 通道数：≥4通道，可同时独立输出，支持多患者同时治疗，通道间互不干扰；
4 | 电流输出范围：tDCS/tACS输出范围：0~2.5mA连续可调，调节步进≤0.1mA；CES输出范围：0~0.5mA连续可调；
5 | 安全保护功能：具备实时阻抗监测、接触异常报警、过流保护、开路保护，异常情况自动停止输出；具备电流淡入淡出功能，淡入淡出时间≤15s；
6 | 伪刺激功能：具备伪刺激（Sham）模式，可实现盲法对照实验，满足临床科研需求；
7 | 操作方式：支持主机面板操作+PC端软件操作两种方式，均可独立完成参数设置、治疗启停控制；
8 | 输出电流精度：电流输出误差±5%；
9 | 刺激频率范围：0~200Hz连续可调，误差±2%；
10 | 脉冲宽度：0~1000ms连续可调，支持250ms、500ms、750ms、1000ms四种标准脉冲宽度；
11 | 刺激时间范围：30s~3600s连续可调，步进30s，定时误差±5%；
12 | 波形设置：支持单向/双向波形切换，具备直流、正弦、脉冲、噪声等多种波形；
13 | 阻抗监测范围：实时显示接触阻抗，监测范围0~38kΩ，误差±20%；
14 | 主机配置：主机配备≥10英寸液晶显示屏，可实时显示参数、工作状态、阻抗数值；
15 | 软件功能：支持自定义治疗方案编辑、方案一键调用、治疗记录存储、数据统计分析功能；
16 | 无线传输：支持无线传输治疗方案至刺激终端，传输范围≥10米；
17 | 自动休眠：超过5分钟无操作，自动进入休眠或关机状态；
18 | 电源：AC 220V±10%，50Hz±2%。
实质性要求 | 投标人完全满足以上“技术参数及要求”，如投标人不能响应满足做无效投标处理。评审依据：投标文件中的“技术响应（偏离说明表）”。
二 | 配置清单 | 备注
1 | 经颅电刺激仪主机 | 1台
2 | 经颅电刺激仪控制软件 | 1套
3 | 手持便携刺激终端 | 4台
4 | 电源适配器 | 1个
5 | 电疗线 | 4条
6 | 心电导联线 | 1条
7 | 电极片（圆形） | 20个
8 | 弹力网帽（穴位帽） | 5个
9 | 导电膏 | 1瓶
10 | 带线耳夹 | 10条
11 | 说明书 | 1本
12 | 保修卡 | 1份
13 | 合格证 | 1份
14 | 安装培训验收调查表 | 1份
三 | 商务条款
（一） | 付款方式：验收合格后一个月内支付合同总额的90%，余款10%在满三年付清；付款前供应商需提供相应金额发票；
（二） | 质保期：整机质保5年，软件免费升级；
（三） | 售后服务：签订合同后30日内到货； 1、供应商所投产品必须提供自通过最终验收合格、签署验收合格证书并办理移交手续之日起五年的质量保证期； 2、在本项目承诺的免费质量保证期内实行“三包”服务。质保期内免费上门服务及技术支持，每年由维修工程师提供至少2次的上门维护保养工作； 3、质量保证期内中标供应商应对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足和故障负责任； 4、提供7x24小时售后服务热线；在接到采购人通知维修后2小时内提出解决方案。若运用通讯工具不能解决问题，到现场进行维修的，必须在24小时之内到达现场予以解决；48小时内无法修复的须提供备用机； 5、中标供应商的其它售后服务承诺属于本合同的一部分，如果有不同约定的，以服务水平和层级更高的为准；
（四） | 验收时间：供应商提出验收申请日10个工作日内组织验收；
（五） | 验收内容：按照投标文件及合同内技术和商务要求进行履约；
（六） | 验收方法：一次性验收；
（七） | 验收标准：以投标文件及合同为验收标准。
实质性要求 | 投标人完全满足以上“商务条款”，如投标人不能响应满足做无效投标处理。评审依据：投标文件中的“商务响应（偏离说明表）”。