口腔科耗材参数
	序号
	品种名称
	需满足的适应症/
检查/手术
	基本参数

	5-1
	微小型接骨板螺钉系统（颌面小型）
	上下颌骨局部线性骨折固定，包括牙槽突、颏部等小范围骨折。
	材质与合规：采用符合植入性医疗器械要求的医用钛或钛合金；生物相容性符合相关标准。CT/MRI 检查条件及注意事项应以产品说明书为准。
规格配置：提供直型、L 型、T 型、弧形等微型接骨板，板厚 0.6 mm、0.8 mm；配套直径 1.2 mm、1.4 mm 的自攻螺钉，螺钉长度覆盖 4～10 mm。
操作性能：板体便于预弯和术中塑形，能够贴合骨面；孔型设计应便于定位和钻孔，满足稳定固定要求。
配套及包装：提供与系统匹配的螺丝刀、导钻等器械；植入物采用无菌独立包装，有效期不少于 3 年。

	5-2
	微小型接骨板螺钉系统（眶周/鼻眶筛区）
	用于眶周、鼻眶筛区等细小骨折的内固定。
	材质与合规：采用符合植入性医疗器械要求的医用钛或钛合金；生物相容性符合相关标准。CT/MRI 检查条件及注意事项应以产品说明书为准。
规格配置：提供低轮廓微型接骨板，板厚约 0.6 mm；配套直径约 1.2 mm 的自攻螺钉，长度覆盖 4～8 mm，以满足薄骨区域固定需要。
结构性能：板体轻薄，孔型和轮廓便于术中定位、塑形及影像学观察；材料耐腐蚀性和生物相容性符合相关标准。
器械配置：提供与系统匹配的弯板钳、持板钳、螺丝刀和导钻等器械；是否取出及植入期限按临床需要和产品说明书执行。

	5-3
	微小型接骨板螺钉系统（骨块移植固定）
	牙种植同期骨块移植固定、根尖截骨骨块固定等。
	材质与合规：采用符合植入性医疗器械要求的医用钛或钛合金；生物相容性符合相关标准。CT/MRI 检查条件及注意事项应以产品说明书为准。
规格配置：提供适用于骨块固定的弧形、U 型或功能等效接骨板；配套直径约 1.2 mm、长度覆盖 4～7 mm 的螺钉。
操作性能：板体应便于手工塑形并贴合不规则颌骨表面，螺钉规格应满足小骨块稳定固定和术区安全操作需要。
器械及包装：提供与系统匹配的小型操作器械和器械收纳装置；植入物采用无菌独立包装，具有可追溯标识。

	5-4
	微小型接骨板螺钉系统（儿童颌面）
	儿童颌面骨发育相关骨切开或小范围截骨的内固定；具体适用性由临床医师评估。
	材质与合规：采用符合植入性医疗器械要求的医用钛或钛合金；生物相容性符合相关标准。CT/MRI 检查条件及注意事项应以产品说明书为准。
规格配置：提供低轮廓微型接骨板，板厚约 0.6 mm；配套长度覆盖 4～6 mm 的微型螺钉，以满足儿童相对薄小颌骨的固定需要。
性能要求：板体轻薄、易塑形，固定后应尽量减少软组织刺激；材料生物相容性符合相关标准。
器械及随访：提供适用于狭小术区的配套操作器械；植入期限及是否取出应结合患儿生长发育、临床评估和产品说明书确定。


