| 一次性使用血浆胆红素吸附柱 |  |
| --- | --- |
| 吸附剂装量 | ≥280 |
| 血室容积 | 134±10mL；115±25ml |
| 填充液 | 注射用水（符合中国药典要求） |
| 吸附性能 | 按产品技术要求方法检测，对胆红素的吸附量不低于 0.8umoL/mL，对胆汁酸的吸附量不低于0.3umoL/mL，柱体可耐受100kPa的压力 |
| 吸附率 | 对胆红素的吸附率不低于40％ |
| 适用范围 | 适用于各种疾病引起的高胆红素血症、高胆汁酸血症。 |
| 结构及组成 | 产品采用苯乙烯系离子交换树脂为吸附剂，外壳容器材料为聚丙烯，两端有过滤网，其中血浆端加装无纺布。 |
| 产品特点 | （1）特异性吸附胆红素、胆汁酸。 （2）可与多种人工肝支持系统组合使用。 |
| 吸附时间 | 吸附时间一般为120~180分钟 |
| 处理血浆量 | 处理血浆量3600mL~5400mL |
| 血浆流速 | 血浆流速宜在20mL/min-50mL/min。 |
| 静脉端 | 加装聚丙烯材质无纺布，安全性更高 |
| 灭菌方法 | 湿热灭菌，对吸附剂和罐体均没有影响 |