## Sheet1
附件1： | 宫腔镜治疗手术系统项目招标需求
一 | 技术参数/服务需求 |  | 备注
（一） | 内窥镜摄像系统1套（含摄像主机和摄像头）
1 | 输出分辨率≥1920*1080，逐行扫描，水平分辨力≥1800线；
2 | 集成图文工作站功能，摄像主机带高清刻录功能。可存直接刻录1920*1080 60Hz动态及静态图像；
3 | 主机具备多个USB接口，可连接鼠标与键盘输入病人信息，方便后续手术视频存档与数据整理；
4 | 双镜联合：主机可同时处理两路图像信号，可实现单平台双镜联合，可同时刻录两个手术画面；
5 | 摄像主机可自定义配置至少10种手术场景参数；
6 | 色调调节：具备≥5种色调模式；
7 | 图像进行翻转，支持关闭、水平翻转、垂直翻转和镜像四种模式；
8 | 主机屏幕可同步显示手术画面；
9 | 产品符合医疗器械国家标准GB9706.1-2020、GB9706.218-2021、YY9706.102-2021中规定的要求；
10 | 暗部增亮：主机具有暗部增亮功能，调节视野暗区，画面更加明亮清晰；
11 | 反光控制：主机具有反光控制功能，在器械，组织反光造成过曝时，自动识别过曝区域并进行亮度抑制，使视野更加柔和；
12 | 噪点消除：具有噪点消除功能，支持高、中、低和关闭模式，让画面更加通透；
13 | 光源联动：可在摄像头手柄实现光源亮度控制；
14 | 摄像主机具有USB识别功能，可显示移动设备的录制时间；
15 | 输出端口≥3个，信号输出方式包括3G-SDI、HDMI等；
16 | 锐度调节：具有细节边缘增强功能，≥10档可调；
17 | 图像放大：X1.0-X5.0倍可调；图像缩小：X0.5-X1.0倍可调；
18 | 采用触摸屏设计，可在屏幕上设置功能和参数，方便操作。
（二） | 高清摄像头
1 | 分辨率：≥1920*1080，采用大型单CMOS芯片，≥200万像素；
2 | 全数字化摄像头，图像在摄像头端完成数字化处理，全程数字化影像传输，手柄低温，长时间使用温度＜38℃；
3 | 摄像头IPX8级防水，摄像头支持浸泡消毒、低温等离子消毒及环氧乙烷消毒；
4 | 摄像头按键≥4个按键可编程实现快捷操作，进行光源亮度、画面截取、录像、色调、翻转、噪点消除、去摩尔纹等快捷操作，可编程设置功能≥18项；
5 | 重量≤200g，握持轻便；
6 | 支持OSD菜单提示。摄像主机具有去摩尔纹功能。
（三） | 液晶显示器
1 | ≥27寸液晶屏，比例：16:9；
2 | 分辨率：≥3840*2160；
3 | 亮度：≥1000cd/m2；对比度：1000:1；信号接口不少于以下接口3G-SDI、DP、DVI、HDMI。
（四） | 医用内窥镜冷光源
1 | LED冷光源；
2 | 使用寿命为≥20000小时；
3 | 色温≥5000k，发光颜色纯，无杂光；
4 | 输出总光通量：≥4000lm，可进行多级亮度调节，满足不同临床手术的亮度要求；
5 | 显色指数：≥90；
6 | 设备具有HCOM1接口，连接摄像系统设备后，支持通过摄像头按键实现冷光源的亮度调节；
7 | 光源亮度调节范围0%--100%。
（五） | 宫腔镜
1 | 用于宫腔检查、宫腔疾病的治疗，通过实现宫腔镜手术器械巨型化以完成有困难的手术检查和治疗，如子宫纵膈、子宫肌瘤、宫腔息肉、宫腔粘连以及异物嵌顿或胚胎残留取出等；
2 | 平行视野Ｚ型宫腔镜，视向角12°；
3 | 具有超广角视野，视场角≥100°；
4 | Z型横杆与纵杆更短，纵杆长度≤6.5cm； 主镜工作长度≥200mm；
6 | 外径≤7.9mm；
7 | 目镜和器械通道呈平行型设计，保证摄像头获得视野角度即为实时角度；
8 | 行视野宫腔镜镜体具有大于4mm的器械通道，器械通道包含在镜体内，镜子手术器械通道≥4mm，注液通道孔径≥1.0mm；
9 | 密封帽内置设计，双层医用硅胶装置自动闭合；
10 | 器械通道无磁片设计，避免影响输卵管疏通导丝等术中耗材通过，且与手术器械紧密包裹，杜绝气泡进入宫腔；
11 | 配备多种器械，至少包括圆头弯剪刀、尖头单开直剪刀、尖头双开直剪刀、微型钩剪刀、弯分离钳、活检钳、重型抓钳、大型抓钳等；各类手术器械工作长度360mm，360°可旋转手柄，工作头部外径4mm；
12 | 可耐高温高压消毒，镜体密封性好，内镜上标有可耐压力蒸汽灭菌标识；
13 | 进出水口均在外鞘实现灌流循环，优于镜体内循环，水流量更大；进出水口可根据手术需求360度旋转， 防止进出水路管缠绕；
14 | 配备专用消毒盒；
（六） | 医用灌注泵
1 | 压力设定范围：50〜700mmHg；
2 | 流量设定范围：10ml〜1500ml/min；
3 | 设备安全分类：I类BF型；
4 | 运行方式：连续运行；
5 | 噪声：≤40dB（A）；
6 | 医用灌注泵具有过压消减功能、过压停止功能；
7 | 面板可显示各种功能数据如实际流量、实际压力等包含且不限于显示以上数据。
（七） | 配套手术器械适用范围应为用于配合宫腔镜下宫腔内疾病的检查和治疗。
实质性要求 | 投标人完全满足以上“技术参数及要求”，如投标人不能响应满足做无效投标处理。评审依据：投标文件中的“技术响应（偏离说明表）”。
二 | 配置清单 | 规格 | 数量
1 | 医用内窥镜摄像系统 |  | 1
2 | 高清摄像头 |  | 1
3 | 光学接口（变焦适配器卡口） |  | 1
4 | 医用液晶显示器 |  | 1
5 | LED医用内窥镜冷光源 |  | 1
6 | 导光束 |  | 2
7 | 台车 |  | 1
8 | 医用灌注泵 |  | 1
9 | 宫腔镜 | 24Fr/12° | 1
10 | 宫腔镜配套手术器械（单开剪刀） | Φ4*360 | 1
11 | 宫腔镜配套手术器械（双开剪刀） | Φ4*360 | 1
12 | 宫腔镜配套手术器械(弯剪刀） | Φ4*360 | 1
13 | 宫腔镜配套手术器械（钩剪刀） | Φ4*360 | 1
14 | 宫腔镜配套手术器械（弯分离钳） | Φ4*360 | 1
15 | 宫腔镜配套手术器械（活检钳） | Φ4*360 | 1
16 | 宫腔镜配套手术器械（大型抓钳） | Φ4*360 | 1
17 | 宫腔镜配套手术器械（重型抓钳） | Φ4*360 | 1
18 | 高频手术电极（钩状电极） | Φ4*360 | 1
19 | 高频手术电极（棒状电极） | Φ4*360 | 1
20 | 专用内窥镜器械消毒盒 |  | 1
三 | 商务条款 |  | 备注
（一） | 付款方式：货物验收合格后一个月内支付合同总额的90%，余款10%在满三年付清；付款前供应商需提供相应金额发票；
（二） | 质保期：五年；
（三） | 售后服务：签订合同后30日内到货； 1、供应商所投产品必须提供自通过最终验收合格、签署验收合格证书并办理移交手续之日起五年的质量保证期； 2、在本项目承诺的免费质量保证期内实行“三包”服务。质保期内免费上门服务及技术支持，每年由维修工程师提供至少2次的上门维护保养工作； 3、质量保证期内中标供应商应对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足和故障负责任； 4、提供7x24小时售后服务热线；在接到采购人通知维修后2小时内提出解决方案。若运用通讯工具不能解决问题，到现场进行维修的，必须在24小时之内到达现场予以解决； 5、中标供应商的其它售后服务承诺属于本合同的一部分，如果有不同约定的，以服务水平和层级更高的为准；
（四） | 验收时间：供应商提出验收申请日10个工作日内组织验收；
（五） | 验收内容：按照投标文件及合同内技术和商务要求进行履约；
（六） | 验收方法：一次性验收；
（七） | 验收标准：以投标文件及合同为验收标准。
实质性要求 | 投标人完全满足以上“商务条款”，如投标人不能响应满足做无效投标处理。评审依据：投标文件中的“商务响应（偏离说明表）”。