生物测量仪调研参数

1、 可测量生物参数：眼轴长度、角膜曲率、前房深度、白-白（角膜直径）、晶体厚度、中央角膜厚度、瞳孔直径、视轴偏心率。
2、 具有多种不同波长的LED光源测量不同的数据参数。
3、 眼轴长度测量范围：16-36mm
4、 角膜曲率半径测量范围：5-11mm
5、 前房深度测量范围：0.8-8mm
6、 晶体厚度测量范围：（晶状体眼1-10mm）（人工晶状体眼0.13-2.5mm）
7、 中央角膜厚度测量范围：0.3-1.1mm
8、 眼轴长度、角膜曲率、前房深度、晶体厚度测量精度均为0.01mm
9、 可视化测量: 可显示角膜至视网膜的OCT图像
10、 多重人工晶体计算公式及专用光学人工晶体常数数据库，人工晶体公式包括： Haigis, Hoffer® Q, Holladay，Holladay 2, SRK®/T，SRK®/II,Haigis-L
11、 [bookmark: _GoBack]整机质保五年。
