## Sheet1
附件1： | 免散瞳眼底照相机项目招标需求
一 | 技术参数/服务需求 | 备注
1 | 采集模式：免散瞳彩照/散瞳彩照；
2 | 操作模式：全自动/手动；无需人工调整，一键完成双眼自动拍照；自动追踪（上下左右），自动对焦（前后），自动测量.自动转换左右眼；
3 | 免散瞳最小可照相瞳孔直径：≤4.0mm；
4 | 照明与闪光方式：眼底观察采用红外LED；拍摄闪光采用白光LED；
5 | 有AI辅助诊断功能：具备糖尿病视网膜病变的自动识别与分级功能，并支持≥2种其他常见眼底病变（如高血压眼底改变、黄斑变性等）的辅助诊断；
6 | 图像采集像素≥1200万像素；
7 | 可对患者信息、影像资料、随访记录进行统一管理，并支持数据统计分析；
8 | 设备使用年限不少于10年。
实质性要求 | 投标人完全满足以上“技术参数及要求”，如投标人不能响应满足做无效投标处理。评审依据：投标文件中的“技术响应（偏离说明表）”。
二 | 配置清单
1 | 免散瞳眼底照相机 | 1台
三 | 商务条款 | 备注
（一） | 付款方式：货物验收合格后一个月内支付合同总额的90%，余款10%在满三年付清；付款前供应商需提供相应金额发票；
（二） | 质保期：五年；
（三） | 售后服务：签订合同后30日内到货 1、供应商所投产品必须提供自通过最终验收合格、签署验收合格证书并办理移交手续之日起五年的质量保证期； 2、在本项目承诺的免费质量保证期内实行“三包”服务。质保期内免费上门服务及技术支持，每年由维修工程师提供至少2次的上门维护保养工作； 3、质量保证期内中标供应商应对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足和故障负责任； 4、提供7x24小时售后服务热线；在接到采购人通知维修后2小时内提出解决方案。若运用通讯工具不能解决问题，到现场进行维修的，必须在24小时之内到达现场予以解决； 5、中标供应商的其它售后服务承诺属于本合同的一部分，如果有不同约定的，以服务水平和层级更高的为准；
（四） | 验收时间：供应商提出验收申请日10个工作日内组织验收；
（五） | 验收内容：按照投标文件及合同内技术和商务要求进行履约；
（六） | 验收方法：一次性验收；
（七） | 验收标准：以投标文件及合同为验收标准。
实质性要求 | 投标人完全满足以上“商务条款”，如投标人不能响应满足做无效投标处理。评审依据：投标文件中的“商务响应（偏离说明表）”。