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1、 软件系统功能：
1. 支持中英文采集、回放、分析软件，可自由切换
2. 具备ECG 滤波功能，采集与回放均可使用，支持自动 / 手动滤除心电干扰
3. 具备快速肌电滤波功能，有效滤除肌电干扰
4. 支持多种参考电极模式，包括平均参考、顶参考、源参考、系统参考、双耳参考等，可随时切换 
5. 支持8导 DSA功能，采集与回放可快速显示脑电频率分布与振幅趋势
6. 具备实时动态地形图，直观显示各部位振幅变化 
7. 支持三维电压地形图，可对尖刺波、病灶源进行定侧定位 
8. 支持中文自动报告，可预置术语，自动保存备份，支持 A4 一页打印
9. 支持波形局部放大与自动测量，可测量波幅、时程、频率、波间期并计算均值 
10. 支持自动剪辑，可预设条件自动剪辑脑电与同步视频并生成新文件 
11. 支持左右导联叠加显示，便于对称性分析
12. 支持棘尖波自动识别与对比分析
13. 可显示头部蒙太奇示图 
14. 支持数据自动备份，可设定备份时间，防止数据丢失 
15. 支持幻灯回放，可按预设波形幻灯式浏览   
2、 放大器技术参数 
1. 放大器采用USB 接口与主机连接，数据传输与供电共用同一接口，无需独立供电 
2. 放大器输入接口≥45 个，含 EEG≥32 导、DC 输入、血氧、CO₂、呼吸、多用途 DC 输入 
3. 输入漏电流：＜5nA ，极化电压：±750mV，输入阻抗：≥100MΩ 
4. 峰峰值噪声：＜1.5μVp-p（0.53–120Hz） 
5. 共模抑制比：＞105dB
6. 低频滤波：0.08–158Hz
7. 高频滤波：15–300Hz，分频斜率：-18dB/oct 
8. A/D 转换：≥16bit 
9. 采样频率：100/200/500/1000Hz可调
10. 支持50Hz/60Hz交流滤波，衰减≥1/25 
11. 所有通道硬件同步采样 
12. 灵敏度：EEG 输入0–200μV/mm；DC 输入0–200mV/mm
13. 预置导联组合≥36 套    
3、 同步视频系统参数
1. 脑电与视频全程同步采集、同步回放 
2. 采集与回放分辨率：≥1920×1080P 
3. 支持日夜模式自动转换，红外夜视清晰 
4. 光学变焦≥23 倍，广角与远景自适应 
5. 具备数字防抖与强光抑制功能，保证画面稳定清晰    
4、 闪光刺激装置参数
1. 独立供电，能量强度≥12 焦耳
2. 采用气体闪光刺激方式
3. 闪光强度：≥4.0lx
4. 支持自动 / 手动可调闪光模式    
5、 多导睡眠分析（PSG）功能
1. 监测通道齐全：脑电≥32 导、心电≥1 导、眼电≥1 导、肌电≥1 导。口鼻气流、胸式呼吸、腹式呼吸、鼾声、血氧、体位、腿动、CO₂等  
2. 支持自动睡眠分期、微觉醒、呼吸事件、腿动自动分析
3. 支持多次小睡潜伏试验（MSLT）
4. 实时分析，记录结束即可生成结果
5. 趋势图种类≥13 种，分析报告种类≥17 种
6. 可生成：PSG 总报告、呼吸报告、血氧报告、微觉醒报告、腿动报告、EEG 报告、CPAP 报告等    
6、 标准配置
1. 专业医用计算机 1 套（主频≥2.8GHz，内存≥4G，硬盘≥2TB，Windows 专业版）
2. 高清液晶显示器 1 台
3. 医用隔离电源 1 台 
4. 黑白 / 彩色打印机 1 套 
5. 数字化电极输入盒 1 个 
6. 脑电盘状电极、脑电膏、标记线、电源线、地线等耗材 
7. 脑电采集 / 回放 / 地形图 / 睡眠分析全套软件
8. 高清同步摄像系统 1 套
9. 血氧、鼾声、呼吸带、口鼻气流、体位、腿动等传感器各 1 套
整机质保5年
