医用超声耦合剂产品性能参数

1．普通型医用超声耦合剂；250克/瓶  限价：4.27元/瓶

- 消毒型医用超声耦合剂；10克／支 限价：3.20元/支

- 3．无菌型医用超声耦合剂

规格：10克／支、250克／瓶

技术要求

（一）声学指标

1．声速（35℃）:1520~1620m/s

2．声特性阻抗（35℃）：1.5×106∼1.7×106Pa⋅5/m

3．声衰减（35℃）：≤0.1dB/(cm·MHz）

（二）物理与化学指标

1．黏度（25℃）：≥65 Pa·s

2.pH值：5.5~8.0

（三）外观与稳定性

本产品为无色至浅色透明凝胶状；无不溶性异物；在正常存放条件下，不出现分层、霉变和异味。

（四）微生物限度

符合YY/T0299《医用超声耦合剂》现行标准要求。

以上参数需全部满足，否则投标无效。