| 附件1： | 吊塔（双臂）项目招标需求及评审规则 |  |
| --- | --- | --- |
| 一 | 技术参数/服务需求 | 备注 |
| （一） | 通用要求 |  |
| 1 | 线缆布置：所有电源线路及气源管路不得外露于塔体，且与塔体无相对移动，确保在移动过程中不会因位置变化导致线路脱落。 |  |
| 2 | 横梁长度：可选范围：2200mm – 3100mm，支持根据现场实际情况定制。 |  |
| 3 | 气体终端：采用德制式，各气体接口颜色、形状不同，防误插；具备Standby功能；插拔寿命≥2万次，支持带气维修。 |  |
| 4 | 设备架移动距离：≥410mm |  |
| （二） | 干区技术要求 |  |
| 5 | 承重能力：≥120kg |  |
| 6 | 气电箱长度：800mm±50mm |  |
| 7 | 气体配置：氧气≥2个，空气≥1个，负压吸引≥2个，要求德式插口 |  |
| 8 | 电源插座：≥6个 |  |
| 9 | 网络接口：≥1个 |  |
| 10 | 等电位接地端子：≥2个 |  |
| 11 | 设备托盘：二层托盘，其中一层带抽屉，尺寸530 mm×340mm（±50mm） |  |
| （三） | 湿区技术要求 |  |
| 12 | 承重能力：≥120kg |  |
| 13 | 气电箱长度：800mm±50mm： |  |
| 14 | 气体配置：氧气≥2个，空气≥1个，负压吸引≥2个，要求德式插口 |  |
| 15 | 双关节旋转伸展臂：≥2个，每臂尺寸300mm×300mm（±50mm） |  |
| 16 | 输液架：高度可调不锈钢输液架≥1个，最大承重≥30kg |  |
| 17 | 电源插座：≥6个 |  |
| 18 | 置物篮：≥1个 |  |
| 19 | 集线器：≥2个 |  |
| 20 | 质保期：5年 |  |
| 21 | 售后服务承诺：现场处理时间≤24小时 |  |
| 二 | 配置清单 | 备注 |
| 1 | 吊塔干湿区7套 | 其中三个吊塔配备分别1个一氧化氮接口 |
| 基础项 | 响应文件中以上所有技术条款需全部响应，否则做无效响应处理。 |  |
| 三 | 商务条款 | 备注 |
| （一） | 付款方式：货物验收合格后一个月内支付合同总额的90%，余款10%在满三年付清； 付款前供应商需提供相应金额发票。 |  |
| （二） | 质保期：五年 |  |
| （三） | 售后服务：签订合同后30日内到货 1、供应商所投产品必须提供自通过最终验收合格、签署验收合格证书并办理移交手续之日起五年的质量保证期； 2、在本项目承诺的免费质量保证期内实行“三包”服务。质保期内免费上门服务及技术支持，每年由维修工程师提供至少2次的上门维护保养工作； 3、质量保证期内中标供应商应对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足和故障负责任。 4、质量保证期期满后，中标供应商继续为采购人提供专业维修服务，由此发生的相关服务和备品备件费用由采购人承担； 5、提供7x24小时售后服务热线；在接到采购人通知维修后2小时内提出解决方案。若运用通讯工具不能解决问题，到现场进行维修的，必须在24小时之内到达现场予以解决； 6、中标供应商的其它售后服务承诺属于本合同的一部分，如果有不同约定的，以服务水平和层级更高的为准。 |  |
| （四） | 验收时间：供应商提出验收申请日10个工作日内组织验收 |  |
| （五） | 验收内容：按照投标文件及合同内技术和商务要求进行履约 |  |
| （六） | 验收方法：一次性验收 |  |
| （七） | 验收标准：以投标文件及合同为验收标准 |  |
| 基础项 | 响应文件中以上所有商务条款需全部响应，否则做无效响应处理。 |  |