超高端MR询价基本参数

1.各厂家必须提供国产最高端产品，最新机型，最全配置

2.磁体：3.0T 超导磁体；磁体孔径≥70cm；40cm DSV≤0.4ppm

3.梯度系统要求

3.1 患者检查孔道内径≥75cm，则要求最大单轴梯度场强度(非有效值、非效能值、非峰值）≥45mT/m 最大单轴梯度切换率(非有效值、非效能值、非峰值）≥200 T/m/s

3.2 患者检查孔道内径≥70cm，则要求最大单轴梯度场强度(非有效值、非效能值、非峰值）≥60mT/m 最大单轴梯度切换率(非有效值、非效能值、非峰值）≥200 T/m/s或最大单轴梯度场强度(非有效值、非效能值、非峰值）≥45mT/m 最大单轴梯度切换率(非有效值、非效能值、非峰值）≥220 T/m/s

4.射频系统要求：具备多源发射技术、相控阵射频同时并行接收通道数≥64 通道或无限射频通道。

5、提供最新款原厂原产后处理工作站 1 台。要求有 1个主台及≥2 个后处理工作站，每个后处理工作站同时可以处理分析图像，并提供该机型最新的所有基础及高级临床应用软件并免费更新。

6.线圈（每个线圈必须是原厂最高通道数）：包括科研头线圈，头颈联合线圈，体部线圈，如覆盖范围不足 60cm,为满足胸腹盆腔覆盖，需提供 2 片以上），全脊柱矩阵线圈组合，乳腺线圈，膝关节专用线圈、肩关节线圈、腕关节线圈等；另外配备最高端的动物实验线圈。如果有原厂AIR体线圈毯或柔性线圈必须提供。

7.其他高级功能和配置：各厂家必须提供各自最新软件及功能（技术白皮书中所有功能及软件，包含所有选配件）；具备压缩感知、智能感知、自由呼吸、高清弥散、去金属伪影、静音成像、定量图谱技术（或具备一次扫描获取多种对比度图像相同技术）、脂肪定量等功能；心脏成像：具备心肌 T1/T2/T2*mapping 定量成像、ECV、心肌灌注成像、心肌活性成像、无创血流量测量、心功能分析等。

8.附带产品：

8.1 配备精密空调 1 台

8.2 水冷机 1 台

8.3 高压注射器 1 台（双通道、能储存数据）。

8.4 双立柱铁磁探测系统 1 套

8.5 无磁平车1台；无磁消防灭火器3个

8.6 机房屏蔽，包含机房防护、环评及改造项目。

8.7 无磁监视系统一套

8.8 无磁三氧消毒机1台。（挂壁式）

8.9配备最高配置版本的科研平台配备科研软件处理平台：包括 DCE（血管通透性分析）、DKI、IVIM、BOLD、ASL、QSM、CEST 等。

8.10整机维保服务5年

8.11配备20套阅片系统（包含电脑和阅片显示器，阅片显示器6M以上，其中1台12M），以及阅片室配置和远程中心的整体建设。

8.12.配备远程会诊、晨读系统，98英寸以上会诊显示屏一体机1台、86英寸以上会诊显示屏一体机2台、65寸显示屏2台等。

8.13.教学病例系统（要求病例数达到5万例以上）

8.14.提供培训学习。