一次性使用无菌吸引管（长型／短型）参数

一、基础信息

一次性使用无菌吸引管（长型／短型），II类医疗器械，适用于手术室及外科操作中负压抽吸渗血、分泌物、脓液与冲洗液。

二、结构与材质

单腔直管结构，尾端为标准吸引器接头；材质选用医用透明PVC， 柔软无异味，外观无气泡、杂质、裂纹及毛刺，内壁光滑通畅。

三、规格尺寸

9.33mm为F28的管径，长度常规固定为150mm/300mm。

四、核心性能指标

头端钝圆光滑无锐边，避免组织损伤；接头连接牢固，承受5N 拉力15秒不脱落、不分离；管体抗弯折性能良好，弯折180°不瘪塌、不堵管，可保持负压通畅；壁厚均匀0.3~0.5mm，整体通畅性达标，负压传导顺畅。

五、无菌与生物安全

环氧乙烷灭菌，环氧乙烷残留量≤10μg/g；生物相容性良好，无细胞毒性、无皮肤刺激、无致敏性。灭菌有效期 ≥24个月。