## Sheet1
耗材 名称 | 一件式尿路造口袋
用途 | 适用于泌尿系统造口（回肠膀胱、输尿管造口）患者
规格 | 一件式一体化（底盘＋袋体），含抗返流装置、末端密封排放阀，便捷密封排放阀，单手可操作，无残留、无异味外泄
技术要求 | 一、底盘材质与性能 双层螺旋水胶体黏胶（黄色强抗尿腐蚀胶＋白色亲肤吸水胶） ＋PU/PE 复合透气背衬＋硅化防粘离型纸。 生物相容性：细胞毒性≤1级，无致敏、无皮肤刺激，细菌内毒素≤0.5EU/c㎡。 -粘贴性能：佩戴时长≥24h，边缘6区弹性设计，不易翘边； 剥离无残胶，不损伤皮肤。 -透气防渗：水蒸气透过率300-800g/（㎡·24h），防水防渗、透气不闷湿。 二、技术与安全要求 1．防返流：内置单向防返流瓣膜，闭合严密，杜绝尿液逆流，降低泌尿系感染风险。 2．合规资质：一次性使用，环氧乙烷／辐射灭菌，灭菌有效期≥3年；符合YY/T 1617行业标准，具备合法医疗器械注册证、 生产许可证及第三方检测报告。 3．使用体验：底盘带裁剪标尺，精准易剪；佩戴轻薄隐蔽，不影响日常活动，适配批量临床使用。 4. 包装标识：完整标注产品名称、规格、注册证号、生产日期、有效期，信息可追溯。