## Sheet1
附件1： | 床单元臭氧消毒机项目招标需求及评审规则
一 | 技术参数/服务需求
（一） | 床单元臭氧消毒机（数量：11台）
1 | 全金属外壳机身，防阻燃、低碳环保，采用静音脚轮，配脚刹，方便移动；
2 | 消毒程序为自动控制，防干扰，采用微电脑操作控制系统；
3 | 臭氧发生器输出口选用耐腐蚀材质，消毒床罩接口采取高度抗氧化材料；
4 | 双通道、双路控制输出，单向独立操作，两床位可单独或同时就地消毒；
5 | 消毒时间可选默认程序，根据需求人工自动调节0-99min消毒时长；
6 | 具备抽真空及臭氧还原功能；臭氧还原时间10min±30s
7 | 消毒保持时臭氧浓度高，性能稳定，不易外泄臭氧浓度，臭氧发生器寿命≥8000h；
8 | 整机方便移动，噪音低，整机重量≤24kg；噪音≤55dB；消毒保持时臭氧浓度：不低于1200mg/m³
9 | 臭氧外泄漏量：≤0.16mg/m³,臭氧残留浓度低；消毒中臭氧泄漏浓度：不大于0.003mg/m³；臭氧残留浓度：不大于0.08mg/m³；（提供检测报告）
10 | 有臭氧解析装置，处理后的气体可直接排放与空气中，安全无害，臭氧解析还原时间短；
11 | 臭氧发生器、臭氧泄露，指示灯和蜂鸣器故障自动提醒；
12 | 消毒效果：对大肠杆菌的杀灭对数值≥3.00，对金黄色葡萄球菌杀灭对数值≥3.00，对白色念珠菌杀灭对数值≥3.00。（提供检测报告）
（二） | 配置清单（单台）
1 | 主机1台
2 | 重复使用床罩3个、一次性床罩30个
3 | 保险管2只、连接气管4根、连接管接头4个
基本项 | 响应文件中以上所有技术条款需全部响应，否则作无效响应处理。
二 | 商务条款
（一） | 付款方式：货物验收合格后一个月内支付合同总额的90%，余款10%在满三年付清； 付款前供应商需提供相应金额发票。
（二） | 质保期：五年
（三） | 售后服务：签订合同后30日内到货 1、供应商所投产品必须提供自通过最终验收合格、签署验收合格证书并办理移交手续之日起五年的质量保证期； 2、在本项目承诺的免费质量保证期内实行“三包”服务。质保期内免费上门服务及技术支持，每年由维修工程师提供至少2次的上门维护保养工作； 3、质量保证期内中标供应商应对由于设计、工艺或材料的缺陷而发生的任何不足和故障负责任。 4、质量保证期期满后，中标供应商继续为采购人提供专业维修服务，由此发生的相关服务和备品备件费用由采购人承担； 5、提供7x24小时售后服务热线；在接到采购人通知维修后2小时内提出解决方案。若运用通讯工具不能解决问题，到现场进行维修的，必须在24小时之内到达现场予以解决； 6、中标供应商的其它售后服务承诺属于本合同的一部分，如果有不同约定的，以服务水平和层级更高的为准。
（四） | 验收时间：供应商提出验收申请日10个工作日内组织验收
（五） | 验收内容：按照投标文件及合同内技术和商务要求进行履约
（六） | 验收方法：一次性验收
（七） | 验收标准：以投标文件及合同为验收标准
基本项 | 响应文件中以上所有商务条款需全部响应，否则作无效响应处理。
三 | 评审规则（总分10分）
评分点 | 评分细则 | 分值
（一）价格评分（3分）
评分公式 | 投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×3分 | 3分
（二）技术评分（6分）
1 | 臭氧还原时间每少1min得0.5分，以此类推，本项最高得2分。 | 2分
评审依据：响应文件中须提供检测报告或白皮书加盖公章。
2 | 消毒保持时臭氧浓度：消毒时臭氧浓度含量每增高50mg/m³得0.2分，以此类推，本项最高得1分 | 1分
评审依据：响应文件中须提供检测报告加盖公章。
3 | 消毒中臭氧泄漏浓度：臭氧泄漏浓度每降低0.001mg/m³得1分，以此类推，本项最高得2分 | 2分
评审依据：响应文件中须提供检测报告加盖公章。
4 | 臭氧残留浓度：臭氧残留浓度每低于0.01mg/m³得0.5分，本项最高得1分。 | 1分
评审依据：响应文件中须提供检测报告加盖公章。
（二）商务评分（1分）
1 | 在质保期内设备出现故障时，24小时内无法维修需提供备用机，得1分。 | 1分
评审依据：投标人提供服务承诺书加盖公章，未提供或提供不符合要求不得分。