## Sheet1
项目 名称 南昌市第一医院采购检测项目
- | 技术参数／服务需求（符合性要求） |  | 备注
1.1 | 全自动尿液分析系统3台
1.2 | 尿液干化学分析和尿液有形成分分析一体机
1.3 | 采用尿液干化学和流式鞘流平面成像检测原理
1.4 | 干化学测试项目≥14项，有形成分分析包括红细胞、小红细胞、影红细胞、棘形红细胞、白细胞、鳞状上皮、各种管型、结晶、细菌、酵母菌、粘液丝和精子等项目。
1.5 | 理学项目：颜色、比重、浊度、尿液比重
1.6 | 干化学测试单模块测速不低于240个／时；有形成分单模块测速不低于120个／时，联合测试模式不低于120个／时
1.7 | 有形成分显微摄影技术不低于100万像素
1.8 | 可进行单个样本的急诊测试
1.9 | 分析仪反射率测试结果变异系数CV≤1％
1.1 | 试管进样最大容量≥100个待测样本
1.11 | 分析仪配强力清洗试剂，可定期清洗及维护液路，且具备反冲排堵功能。
1.12 | 检测项目分析质量要求符合行业标准《WS/T 229-2024 尿液理学、化学和有形成分检验》且在本实验室通过性能验证
1.13 | 免费提供连接LIS接口服务 |  | 附承诺函
1.14 | 免费提供至少每年度一次的设备性能验证和维护，厂家出承诺函 |  | 附承诺函
1.15 | 免费提供干化学和有形成分质控品，免费提供仪器所用清洗液、鞘液 |  | 附承诺函
以上要求需全部满足，如有不满足则投标无效。证明材料包括不限于注册证及附件产品技术要求，技术白皮书，设备与试剂的说明书，查询报告截图等，与生产制造商有关的资料，生产制造商需加盖鲜章。
评审规则
评分点 | 评分细则 | 分值 | 备注
（一）价格评分（3分） |  | 3分；以耗材（单人份试剂）投标报价（人民币报价）按照评分公式进行评分
评分公式 | 价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且投标报价最低的投标价为评标基准价，其价格分为满分3分。其他投标人的价格分统一按下列公式计算：投标报价得分＝（评标基准价／投标报价）x3。（注：采用四舍五入的方法精确至小数点后二位） | 报价涵盖检测所需要的试剂、质控品、校准品、玻片、尿杯、塑料吸管、上机样本管等辅助耗材；设备按1000元／台报价。
（二）技术评分（6分） |  |  | 评审依据
1 | 红细胞形态鉴定参数≥4项。至少包括：红细胞平均体积（MCV）、红细胞体积分布宽度（MCV-CV）、异常红细胞比值（R-RATE）及红细胞体积分布直方图。 | 1分 | 注册证及附件产品技术要求；产品技术白皮书；仪器及试剂说明书
2 | 可提供尿液电导率（实测） | 1分
3 | 可提供尿渗透压检测 | 1分
4 | 分析仪具有显示、存储在加入样本后的尿试纸条图像的功能，用于结果审核与查阅等。 | 1分
5 | 可提供微量白蛋白和肌酐的比值参数（ACR比值）、尿蛋白和肌酐比值（PCR比值） | 1分
6 | 图像识别准确率大于等于95％ | 1分
（三）商务评分（1分）
1 | 服务时效（0.3分）： | 售后服务应答时间≤12小时．接到订货单后可在7个工作日内送达检测实验室，包括试剂、耗材、校准品、质控品等所需物品。 | 见承诺函
2 | 质量保证（0.3分） | 整机质保5年 | 见承诺函（生产制造商盖鲜章）
3 | 服务配套（0.4分） | 可免费提供支持检验项目实验室间比对等消耗品费用。生产制造方承诺在设备使用寿命期内提供原厂配件，配件供货周期≤7个工作日。提供承诺函（生产制造商盖鲜章）。 | 见承诺函