医用压敏胶带

- 三层结构：背衬基材＋医用压敏胶层＋离型纸／膜。常用胶：丙烯酸酯压敏胶（主流、低敏）、硅酮胶（超敏感皮肤／长期固定）；禁用溶剂型有害胶。

- 基材：无纺布（聚丙烯纺粘）、PE透气膜、棉布、纸质等。

2．功能：透气、手撕易断、低敏、不留残胶。

3．有常用规格（宽x长）：宽10mm、12mm、25mm；长5米／10米/卷。

4．物理性能指标：剥离强度：≥1.0N/25mm(YY/T0148)；成人常规1.5-3N/25mm，新生儿 ≤2N/25mm-持粘性：40℃悬挂，下滑距离≤2.5mm/30min，不脱落-涂胶量：无纺布／PE 膜≥25-35g／㎡，涂布均匀-透气性：无纺布≥800g/（㎡·24h）透湿量；PE膜防水，需微孔透气。

5．生物安全标准：无菌：无菌保证水平（SAL）≤10¯⁶；EO残留≤10μg/g-无热原（细菌内毒素＜0.5EU/mL)，无细胞毒性（0-1级），无致敏、无皮内刺激（刺激指数≤0.4)-皮肤兼容性：揭除后无明显红斑、无残胶（37℃条件测试）

6．包装标注：注册证号、灭菌方式、批号、效期、低敏／无菌字样

透气胶带

| 耗材试剂 名称 | 医用胶带（透气胶带） |
| --- | --- |
| 用途 | 固定纱布、敷料、棉球，固定针管、导管、输液贴，轻微伤口包扎固定 |
| 规格 | 5.00cm x 9.1m 1.25cm x 9.1m或5m 2.50cm x 9.1m或5m |
| 技术要求 | 1、产品结构 基材：医用无纺布 胶系：医用压敏胶（低致敏） 离型纸：防粘纸／膜 2．规格尺寸（常用） 宽度：1.25cm/2.5cm/5.0cm 长度：9.1m/5.0m 误差：宽度±0.1cm，长度±0.1m 3．外观 胶带表面平整、无污溃、无破损 边缘光滑，无毛刺 胶层均匀，无漏胶、溢胶 4．物理性能 粘性：持粘力、初粘力符合医用标准，固定牢固、不翘边 透气性：无纺布基材微孔透气，不闷湿、不浸渍皮肤 剥离力：适中，易撕除，不损伤皮肤 手撕性：可横向手撕，无需剪刀 5．生物性能 无致敏：皮肤刺激反应≤一级 无细胞毒性 无皮肤致敏反应 符合医用生物相容性要求 6．灭菌与卫生 一般为非灭菌产品（灭菌款会单独标注） 微生物限度符合医用敷料要求 7．保质期2-3年。 |

弹性医用胶布申购技术参数

一、用途

该产品为背材上涂有具有自粘性的胶带，用于将敷料粘贴固定于创面或其他医疗器械固定到人体的特定部位。主要用于临床术后伤口敷料固定、引流管固定以及加压包扎、关节活动部位固定等。适用于病房、治疗室、换药室等临床日常工作。

二、技术要求

1．规格尺寸

宽度：如5cm、7.5cm、10cm等，以满足不同部位固定需求。

长度：每卷长度不少于5米或按行业标准。

包装：独立包装／卷装，洁净防尘，标识清晰。

2．材质与性能

材质：采用高弹性医用无纺布或弹性织物，透气性良好，伸缩性适中，不易起毛、起球、断裂。

胶层：医用压敏胶，低致敏、温和粘力，粘性适中，撕除不损伤皮肤，不留残胶，不粘毛发。

背材／隔离纸：易撕、易剥离、便于临床单手操作。

3．临床实用性

固定可靠：粘力适中，固定牢固，对皮肤温和，适用敏感人群及长期留置导管固定。

顺应性强：纵向伸长率≥80%，回弹良好，包扎后不松垮，不过紧。

舒适性：柔软服帖，随关节活动不紧绷、不卷边、不起翘。

4．安全与卫生

产品无致敏、无荧光剂、无异味，适合长期临床使用。

生产工艺规范，无毛刺、无尖锐边角，符合医院院感管理要求及相关医用胶带标准。