采购需求

一、项目概况

| 项目名称 | 南昌大学生殖与遗传实验室仪器设备采购项目 |
| --- | --- |
| 预算金额 | 260800.00元 |

二、采购标的的功能和质量要求。

1、采购标的名称和数量

| 序号 | 货物名称 | 进口/国产 | 数量 | 单位 | 主要规格 | 单价最高限价 （人民币/元） | 是否为核心产品 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 体式显微镜 | 国产 | 2 | 台 | Greenough光学系统 | 9500.00 | 否 |
| 2 | 单道手动移液器 | 国产 | 2 | 个 | 具有0.1μL-10mL不同量程选择 | 1650.00 | 否 |
| 3 | 梯度PCR仪 | 国产 | 1 | 台 | 96孔，适配0.2ml单管/8联管/96孔板 | 33000.00 | 否 |
| 4 | 垂直电泳及转印系统 | 国产 | 1 | 套 | 重量≤1kg | 18800.00 | 否 |
| 5 | 光学显微镜 | 国产 | 1 | 套 | 像素：≥1200万像素 | 75000.00 | 否 |
| 6 | 生物显微镜 | 国产 | 1 | 台 | 转换器定位稳定性≤0.005mm | 9000.00 | 否 |
| 7 | 超声破碎仪 | 国产 | 1 | 台 | 频率：20-25KHz | 12500.00 | 否 |
| 8 | 化学发光成像系统 | 国产 | 1 | 套 | 高分辨制冷型感光相机，3000x3000像素（900万像素） | 86200.00 | 是 |
| 9 | 注射泵 | 国产 | 1 | 套 | 外形尺寸：≤280*210*140（mm） | 4000.00 | 否 |

注：①供应商针对以上货物的单价报价不得超过其单价最高限价，否则作无效响应处理；

②非单一产品采购项目中，多家供应商提供的核心产品为相同品牌产品的，视为提供相同品牌产品。提供相同品牌产品的不同供应商参加本项目商谈的，以其中通过资格性审查、符合性审查且最后报价最低的参加评审。报价相同的，由谈判小组随机抽取一个参加评审的供应商，其他响应文件无效。

2、采购标的技术要求

（一）体式显微镜（2台 ）

| 序号 | 重要性 | 指标项 | 指标要求 | 证明材料要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 详见“指标要求” | 核心技术指标 | ★1、光学系统：Greenough光学系统，整机防霉设计。 ★2、观察筒：三目35度观察角度，符合人机工程学要求，可转动，以便多人之间的交流瞳距，瞳距范围为52-75mm，眼点高度≥398mm。 ★3、目镜：高眼点超广角目镜WF10X，视场数23mm，双目视度可调，+/-5屈光度调节范围。 ★4、棱镜要求必须是双铜片固定。 ★5、标配物镜（1X）工作距离：≥113mm。 ★6、变倍范围：可实现连续变倍从0.75X-5X，变倍比为1：6.7。 ★7、调焦机构：燕尾导轨和齿轮齿条组合的调焦机构，调焦总行程是50mm，调节手轮双侧水平设置，并设计有上下极限位置。 ★8、底座组：3WLED落射光源和透射光源立柱式底座组，上下光源可独立开关，光强和光照角度可调，底座尺寸为≤330mm*280mm；立柱式底座组镜体安装尺寸直径≤76mm，立柱安装尺寸直径≤32mm。 ★9、显微镜基本配置情况： ★9.1目镜：10X/23mm（1对）和护眼罩1对； ★9.2镜体：变倍镜体1套； ★9.3调焦机构：调焦机构（带上光源）1套； ★9.4底座组：底座组（带下光源）1套； 其他：黑白台板1个，玻璃台板1个，防尘罩1个，电源线1根。 | 技术参数响应偏离表 |

（二）单道手动移液器（2个）

| 序号 | 重要性 | 指标项 | 指标要求 | 证明材料要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 详见“指标要求” | 核心技术指标 | ★1、耐高温抗腐蚀，重量≤82g。 ★2、可整支高温高压灭菌和紫外线灭菌。 ★3、下半支可徒手拆卸，便于清洁保养。 ★4、伸缩式弹性吸嘴，确保吸头装配的气密性和移液均一性。 ★5、四位数字放大体积显示，可精准设置移液体积。 ★6、体积视窗位置在前面，便于移液观察，可单手设定体积及操作。 ★7、具有密度调节窗口，适用于不同密度的液体。 ★8、具有0.1μL-10mL不同量程选择。 ★9、不同量程采用不同颜色标识。 ★10、具有射频识别数据芯片读取功能，可读取数据进行追踪。 ★11、移液准确度和精确度：量程0.1—2.5μL移液器移取1.25μL时，不准确度≤±2.5%，不精确度≤±1.5% | 技术参数响应偏离表 |

（三）梯度PCR仪（1台）

| 序号 | 重要性 | 指标项 | 指标要求 | 证明材料要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 详见“指标要求” | 核心技术指标 | ★1、样品容量：96孔，适配0.2ml单管/8联管/96孔板。 ★2、温度范围：4～100°C。 ★3、最大升温速率：≥4°C/秒；平均速率≥2.5°C/秒。 ★4、温度精度：±0.5°C。 ★5、温度均匀性：±0.5°C（孔间）。 ★6、梯度功能：支持，梯度范围30～100°C，温差1～25°C。 ★7、屏幕：≥5.7英寸彩色VGA触摸屏。 ★8、程序存储：≥500个，支持U盘无限扩展。 ★9、接口：USB A。 ★10、电源：100–240V AC，50/60Hz。 | 技术参数响应偏离表 |

（四）垂直电泳及转印系统（1套）

| 序号 | 重要性 | 指标项 | 指标要求 | 证明材料要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 详见“指标要求” | 核心技术指标 | ★1、胶数量：1-4块。 ★2、2块胶缓冲液总体积700ml。 ★3、预制胶 ★4、4块胶缓冲液总体积：1000ml。 ★5、手灌胶带封边垫条的长玻板制胶。 ★6、典型SDS-PAGE运行时间35～45min（恒压200V）。 ★7、胶大小（W*L）预制胶：≤8.6*6.8cm。 ★8、电泳仪电源：基础或高电流。 ★9、玻板大小（W*L）短玻板≤10.1*7.3cm。 ★10、外形尺寸（W*L*H）≤12*16*18cm。 ★11、带封边垫条的长玻板≤10.1*8.2cm。 ★12、重量≤1kg。 | 技术参数响应偏离表 |

（五）光学显微镜（1套）

| 序号 | 重要性 | 指标项 | 指标要求 | 证明材料要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 详见“指标要求” | 核心技术指标 | ★1、可观察各种器皿培养的活细胞、普通染色的切片等广泛生命科学领域的研究。 ★2、工作条件 ★2.1工作环境温度：+10℃～40℃； ★2.2工作环境湿度：5%-85% ★3、技术要求 ★3.1光学系统：ICS无限远光学系统，45mm国际标准物镜齐焦距离。 ★3.2调焦：带扭矩调节装置,调焦行程15mm。 ★3.3明场照明装置：内置透射光科勒照明器，6V 30W卤素灯；带人机学电源开关，超过15分钟不使用自动进入待机状态；通过双侧一键唤醒开关即可打开光源。 ★3.4载物台：高抗磨损性圆角、无槽设计台面；面积≥200*239mm；带控制手柄，行程≥108*72mm。 ★3.5观察镜筒： ★3.5.1三目（50/50分光）镜筒，视场数≥20mm，倾角45度。 ★3.5.2高眼点设计，目镜筒360度自由旋转，实现35mm观察高度调节。 ★3.5.3瞳距48-75mm可调。 ★3.6目镜： ★3.6.1 10倍目镜，视场数≥20mm ★3.6.2两个目镜均具有屈光度校正功能。 ★3.7物镜：针对倒置显微镜应用优化的相差物镜 ★3.7.1平场消色差相差物镜：4×； ★3.7.2平场消色差相差物镜：10×； ★3.7.3长工作距离平场消色差相差物镜：20×； ★3.7.4长工作距离平场消色差相差物镜：40×。 ★3.8物镜转换器： ★3.8.1物镜转盘4位，一体化设计，增强光路稳定。 ★3.8.2物镜转盘带人机学物镜识别设计。 ★3.9聚光镜：长工作距离聚光镜：NA≥0.3，工作距离≥72mm。 ★4、与显微镜可兼容的成像系统 ★4.1像素：≥1200万像素。 ★4.2测光方式：自动，手动，多点三种方式。 ★4.3图像采集速度：通过HDMI传输，在4K分辨率下，即3840×2160，速度≥30幅/秒。 ★4.4图像传输接口：HDMI、USB 3.0 Type C和Ethernet（RJ45）；HDMI接口直接连接到显示器，通过USB 3.0 Type C扩展出来的USB Hub，外接存储卡，鼠标键盘，不需要电脑主机的情况下，直接采图并存储，且图像自带正确的标尺；Ethernet通过路由共享方式，连接多台iPad或PC实现同步显示图像；USB Hub上也可扩展无线网卡，通过软件直接控制相机采图。 ★4.5芯片规格：Sony CMOS，color，7.1mm*4.0mm，等效1/2.1英寸（对角线长度8.1mm），卷帘快门。 ★4.6白平衡：自动，手动，点触式等多种方式。 ★4.7信号增益：1X～22X可调。 ★4.8像素大小：1.85μm*1.85μm。 ★4.9光学接口：标准C型接口。 ★4.10曝光时间范围：0.06ms～1s。 ★4.11采样深度：3*8位。 ★4.12 Wi-Fi兼容性：可通过USB无线网卡或路由器实现。 ★4.13光谱响应范围：400nm-700nm，支持TWAIN协议。 ★4.14预览图像增强功能，如自动锐化，自动降噪，自动白平衡和HDR功能等。 | 技术参数响应偏离表 |

（六）生物显微镜（1台）

| 序号 | 重要性 | 指标项 | 指标要求 | 证明材料要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 详见“指标要求” | 核心技术指标 | ★1、光学系统：CCIS无限远色差校正光学系统。 ★2、观察装置：铰链式双目观察头，30°倾斜，瞳距调节范围55-75mm，固定观察筒头部为螺钉。显微镜自带电源输出端可以直接给摄像系统供电。 ★3、目镜：标准配置的高眼点设计、带可折叠橡胶眼罩的N-WF10X/20目镜，目镜筒上的卡槽设计，将目镜锁紧定位。双目视度可调，使双目观察更加容易。 ★4、转换器：四孔定位内倾式转换器，更换切片时无需升、降载物台，避免外倾式物镜转换器使用过程中容易损伤物镜的种种操作不便。 ★5、显微镜留有镂空开叉结构，便于提手方便移动。 ★6、载物台：三角导轨XY复合式机械移动载物台，防腐、耐磨。矩形，尺寸为≥140*135mm，行程≥76*50mm，最小读数值0.1mm。 ★7、物镜：宽带镀膜EF-N平场消色差物镜4X、10X、40X（弹簧）、100X（弹簧、油）。 ★8、调焦机构：粗微调共轴，并带有手轮松紧调节装置。在载物台操作手轮的两侧设有微调焦机构，用于精确调焦；两侧有粗微调焦旋钮，具有过载保护装置,调焦范围：25mm,微调格值最小格值：0.002mm。 ★9、聚光镜：N.A.1.25阿贝聚光镜，精确限位设计，齿轮齿条结构，确保聚光更为准确的观察高度。聚光镜为金属材料，不含塑料件。 ★10、照明：原装生产的3W LED冷光源照明，亮度可调，寿命可达数万小时以上。集光镜座须采用稳固的结构，防止经常取下造成光路中心的改变，而影响观察效果。 ★11、核心指标满足以下要求： ★11.1转换器定位稳定性≤0.005mm； ★11.2载物台侧向受5N水平方向作用力的最大位移≤0.020；载物台侧向受5N水平方向作用力的不重复性≤0.002mm； ★11.3 10倍物镜景深范围内像面的偏摆：≤0.07mm； ★11.4显微镜物镜放大率准确度≤±5%； ★11.5目镜放大率准确度≤±1.88%； ★11.6倾斜式目镜筒作360度旋转时，目镜焦平面上像中心的位移≤0.06mm； ★11.7左右两系统放大率差≤0.03%； ★11.8零视度时左右系统的目镜端面位置差≤0.08mm； ★11.9 10-40齐焦≤0.013mm；40-100齐焦≤0.02mm。 | 技术参数响应偏离表 |

（七）超声破碎仪（1台）

| 序号 | 重要性 | 指标项 | 指标要求 | 证明材料要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 详见“指标要求” | 核心技术指标 | ★1、频率：20-25KHz。 ★2、显示方式：≥7寸触摸屏显示。 ★3、功率：650W（1%-100%）。 ★4.随机变幅杆：6mm。 ★5.可选配变幅杆：2,3,10mm。 ★6.破碎容量：100μl-500ml。 ★7.占空比：0.1-99.9%。 ★8.温度报警：0-99.9℃（防止样品过热）。 ★9.报警：时间，过载，温度。 ★10.电源：220/110V 50Hz/60Hz。 ★11.电源机箱尺寸：≤430*245*300mm。 ★12.主机+换能器重量：≤9.5Kg。 ★13.隔音箱尺寸：≤345*345*535mm。 | 技术参数响应偏离表 |

（八）化学发光成像系统（1套）

| 序号 | 重要性 | 指标项 | 指标要求 | 证明材料要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 详见“指标要求” | 核心技术指标 | ★1、由自动化控制暗箱、科研级制冷型相机、原装大光圈镜头、多层载物平台、全智能拍摄分析软件组合在一起的化学发光成像系统。用于ECL、ECL Plus、Western blot、Northern blot、Southern blot、Dot blot等发光成像，电化学自发光成像，自发光生物芯片检测成像等。 ★2、仪器参数 ★2.1摄像头：高分辨制冷型感光相机，3000x3000像素（900万像素）。 ★2.2冷却温度：≤-68℃，像素位深：16bit。 ★2.3暗电流：0.0005 e-/pixel/s，量子效率：光电转换效率≥92%。 ★2.4像素合并：满足2x2、3x3、4x4、8x8像素合并。 ★2.5镜头：标配：F0.95/25mm大光圈电动定焦镜头（支持原机升级：F0.85/25mm、F0.80/25mm、F0.78/25mm）,具有自动聚焦功能，可自动对所拍摄样品对焦。 ★2.6样品台：双层样品台，可满足不同尺寸样品的拍摄，并带有自动感应和对焦功能。 ★2.7白光反射灯：LED白光反射，无影灯设计，可满足Marker的拍摄。 ★2.8模块控制：可通过智能拍摄软件实现对电动镜头及反射光源的全自动模块化控制。 ★3、软件功能 ★3.1智能拍摄软件：模块化的拍摄流程，软件预置多种拍摄方式包括自动拍摄、手动拍摄、积分拍摄、自定义等多种拍摄方式。无需反复揣摩，一键曝光成像。 ★3.2可自动拍摄化学发光样品、Marker图像后并自动合成任意类型图像，可保存任意设定的参数下次直接选择使用。 ★3.3支持伪彩色叠加，同时输出灰度图和伪染图。强大数据备份系统，保留拍摄的样品图片信息（拍摄时间、曝光强度、样品信息等）；支持加注功能，可添加各种格式的文字注释或符号。 ★3.4软件动态实时显示相机制冷温度，采用先进制冷工艺，在极短时间内取得好的拍摄效果。 ★3.5多语言交互系统，内置中英文切换，实现多场景应用，多种图像保存格式，图像支持加密和无加密设置，支持开源软件预览分析。 ★3.6软件支持图像一键优化功能，动态灰阶调整，支持自动和手动两种调整模式，具有过曝提示预警及软件自动断电功能。 ★3.7采用先进的图像算法，支持灵敏度和分辨率同时调整优化。在提高相机灵敏度同时最大保留高分辨率图像输出。 ★3.8软件支持双向通讯实现对仪器样品与光源滤镜自动联动，可自动根据不同样品自动识别切换，带有灯光自动延时关闭和开关门紫外自动闭合功能。 ★3.9智能分析软件：可进行各种染料染色的DNA/RNA、蛋白凝胶电泳的分析，ECL、ECLPlus等化学发光/化学荧光样品的分析，ELISA板及放射自显影胶片分析，Spot/Dot/Blot点阵分析，Western、Norther、Southern、Dot/Slot blot、杂交膜、菌落的分析；PCR定量分析，AFLP/RFLP分析、遗传树及微卫星DNA分析，VNTRS分析，斑点分类筛选功能，荧光分析，菌落分析，抑菌抗生素效价分析（符合《国家药典》规定），物体和切片测量分析等。 ★3.10包含荧光合成功能、染料数据库、分子量数据库、图像数据库、背景数据库。 ★3.11各种数据表可保存为Excel格式并打印，所有图像能复制、粘贴和打印，所有图像、图表可导入Excel、Word、PhotoShop、画图、粘贴板等多种格式的文件中进行编辑；可对实验进行保存，便于今后查找和调用；可出具符合GLP标准的实验报告；可保存各种紫外、荧光和化学发光拍摄模式，随时调用；操作系统为：WinXP、Win7、Win8、Win10。 ★3.12设备输入电流：在设备额定输入电压为220V，额定输入电流为1A，频率为50Hz的条件下，设备的输入电流值不得大于额定输入电流的110%，即≤1.1A；符合GB 4793.1-2007《测量、控制和实验室用电气设备的安全要求》标准。 ★3.13设备接触电流：火线L与地之间的接触电流≤3.5mA；符合GB 4793.1-2007《测量、控制和实验室用电气设备的安全要求》标准。 ★3.14分析软件不受限制从官网下载并升级且不额外收取费用。 | 1、技术参数响应偏离表 2、第3.12和3.13项提供第三方检测(测试/检验)机构出具的具有CMA标识的检测(测试/检验)报告复印件并加盖供应商公章佐证，未提供或提供不符合的响应无效。 |

（九）注射泵（1）

| 序号 | 重要性 | 指标项 | 指标要求 | 证明材料要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 详见“指标要求” | 核心技术指标 | ★1、微量注射泵工作模式：灌注。 ★2、流量范围：0.001ul/min-86.99ml/min。 ★3、可安装注射器数量：1。 ★4、最大行程：140mm。 ★5、行程分辨率：0.156μm。 ★6、线速度范围：5μm/min-65mm/min（流量=线速度*注射器内截面积）。 ★7、线速度调节分辨率：5μm/min。 ★8、行程控制精度：误差≤±0.5%（行程≥最大行程的30%时）。 ★9、额定线性推力：≥250N。 ★10、注射器选择：内置主要厂家、主要型号注射器供选择。 ★11、注射器自定义：可直接输入注射器内经。 ★12、流量校正：通过校正程序获得更为精确的液量。 ★13、运行参数设置：分配液量、注射时间等。 ★14、显示参数选择：液量、流量或线速度。 ★15、掉电记忆：重新上电后可选择是否按照掉电前的状态继续进行工作。 ★16、状态信号输出：2路OC门信号输出，用于指示启/停和方向状态。 ★17、控制信号输入：2路启停控制输入端，1路下降沿触发信号。 ★18、控制启停；1路TTL电平信号控制启停。 ★19、通信接口：RS485。 ★20、外形尺寸：≤280*210*140（mm）。 ★21、重量：3.6kg。 ★22、使用电源：AC 90V-260V/15W。 ★23、工作环境相对湿度：≤80%。 ★24、工作环境温度：0℃-40℃。 | 技术参数响应偏离表 |

注：1.“★”代表实质性指标，不允许负偏离，任何一项负偏离作无效响应处理。