## Sheet1
附件一： 供应室耗材一批第1包项目报价单及采购需求
供应商名称（盖章）： 联系人和电话：
序号 | 产品名称 | 需 求 | 投标规格型号 | 品牌/生产厂家 | 注册证号 | 单位 | 统一折扣率 报价（%） | 折后单价 | 按所投规格 价格 （元/ 盒）
1 | 低温蒸汽甲醛灭菌化学指示卡 | 1、符合GB18282.1 四类指示物标准； 2、颜色由红色变绿色； 3、有效期≥24个月； 4、不含铅(Pb)，镉(Cd)，汞(Hg)，六价铬(Cr (VI))，多溴联苯(PBBs)， 多溴二苯醚(PBDEs)，邻苯二甲酸酯(DBP, BBP, DEHP, DIBP)等化学物质； 5、生产企业通过ISO9001/13485认证。 |  |  |  |  | 如打9折， 则填写90%
2 | 低温蒸汽甲醛灭菌化学指示胶带 | 1.符合GB18282.1的一类指示物； 2.颜色由红色变绿色； 3.去除底纸，粘贴方便； 4.有效期≥24个月； 5.不含铅(Pb)，镉(Cd)，汞(Hg)，六价铬(Cr (VI))，多溴联苯(PBBs)， 多溴二苯醚(PBDEs)，邻苯二甲酸酯(DBP, BBP, DEHP, DIBP)等化学物质； 6.生产企业通过ISO9001/13485认证。
3 | 低温蒸汽甲醛灭菌1小时极速生物指示剂 | 1.产品适用于低温蒸汽甲醛灭菌效果生物监测; 2.产品符合GB18281.1和GB18281.5标准中芽孢含量、D值以及存活-杀灭特性标准的相关要求; 3.产品应具有带CMA认证的第三方检测报告(检测项目包括生物指示物菌含量，D值，存活杀灭时间以及有效期)和卫生安全评价报告 4.产品应在1小时内出具生物监测结果; 5.产品在说明书要求的储存环境下有效期应≥18个月; 6.产品应为自含式; 7..产品应为密封式铝箔包装以避免光照等环境因素对指示剂的不良环境影响; 8.产品指示瓶身应带有变色标签，并且灭菌前后颜色有明显差异，可显示是否经过灭菌;
4 | 低温蒸汽甲醛灭菌过程化学验证装置 | 1.符合GB18282.1的四类指示物; 2.可以粘贴; 3.报告中与器械模拟代替物对比实验; 4.颜色由红色变为黄色; 5.有效期≥18个月; 6.不含铅(Pb)，镉(Cd)，汞(Hg)，六价铬(Cr(VI)),多溴联苯(PBBs)，多溴二苯醚(PBDEs)，邻苯二甲酸酯(DBP，BBP，DEHPDIBP)等化学物质; 7.生产企业通过ISO9001/13485认证。
5 | 甲醛灭菌剂 | 1.甲醛浓度应为1.94%-2.37%； 2.产品有效期≥24个月； 3.产品应可联合新华牌FS-130/FS-K130型甲醛灭菌器运行半周期程序达到灭菌效果，且具有CMA认证权威检测机构检测报告 4.在卫生部门进行备案，具有产品卫生安全评价报告
6 | 内镜消毒灭菌剂 | 1.适用于手工清洗及自动清洗机。 2.适用于市面上所有品牌内镜。 3.灭菌≤10分钟，消毒灭菌效果彻底，达国家规范要求。 4.稳定性好，储存、运输安全，消毒剂原液可连续使用≥14天。 5.环保:没有任何有毒有害物质，对人体、环境无害。 6.无染色腐蚀性低，对内镜及洗消设备损害小。 7.气味温和不刺激。无需配比，即开即用，使用方便。 8.需定期对洗消机管路维护。
7 | 多酶清洗剂 | 1.产品配方含蛋白酶、脂肪酶、淀粉酶、纤维素酶、果胶酶、非离子表面活性剂、缓蚀剂、螯合剂。 2.主要用于软式、硬式内窥镜及外科器械的清洗，有效抑制和去除生物膜; 3.应适用于手洗、超声波清洗和全自动清洗机清洗。 4.使用比例:机洗应≥1:200，手洗应≥1:100。 5.产品获有国家认可的第三方检测机构出具的检测报告，有符合《医用清洗剂卫生要求》的证明文件;对生物膜的去除率>90%，符合强效生物膜去除型清洗剂对生物膜去除率的要求。 6.产品符合《T/WSJD002-2019医用清洗剂卫生要求》中清洗效果的要求，并提供第三方报告: a)对菌血悬液中细菌的去除率大于99.00%;且ATP的下降率为大于99.00%，符合去除要求。b)对人工模拟污染物的去除率为大于95.00%，符合去除要求。C)对模拟污染物中蛋白质的去除率大于90.00%;对模拟污染物中淀粉的去除率大于90.00%;对模拟污染物中脂肪的去除率大于80.00%，符合去除要求。 7.对不锈钢、铜的腐蚀级别均为基本无腐蚀，对铝有轻度腐蚀，符合《T/WSJD002-2019医用清洗剂卫生要求》中对金属安全性的要求。 8.不含荧光增白剂，甲醇含量≤1mg/g，甲醛含量≤0.1mg/g,重金属含量(1%溶液以铅计)<1mg/kg,砷含量(1%溶液以砷计)<0.05mg/kg，液体无菌落数检出，并提供第三方检测报告 9.表面活性剂的降解度>95%，符合环保的要求，并提供第三方检测报告。 10.产品的急性经口毒性试验为实际无毒级，一次破损皮肤刺激为无刺激性，未见皮肤变态反应并提供第三方检测报告。 11.有效期≥2年。
8 | 过氧乙酸消毒液 | 1.产品符合GB/T26371过氧化物类消毒液卫生要求； 2.产品在说明书要求的储存条件下，有效期≥12个月； 3.产品具有CMA认证权威机构检测报告，包括理化检测(浓度、pH值，稳定性、外观性状、腐蚀性测定);毒理检测(毒性检测，微核检测，皮肤刺激性检测);消毒灭菌检测(芽孢杀灭检测、模拟内镜高水平消毒及灭菌检测、连续使用性检测、配合设备高水平消毒及灭菌检测)，并可提供卫生安全评价报告; 4.产品消毒灭菌效果合格，与内镜生物培养结果一致; 5.配有专用过氧乙酸浓度测定试纸。