## Sheet1
附件3： 供应室耗材一批第2包项目报价单及需求
供应商名称（盖章）： 联系人和电话：
序号 | 产品名称 | 规格型号 | 需求 | 投标规格型号 | 品牌/生产厂家 | 注册证号 | 单位 | 统一折扣率 报价（%） | 折后单价 | 按所投规格 价格 （元/ 盒）
1 | 甲醛灭菌包装材料 | 75mm*100m | 一、根据WS628，应提供卫生安全评价报告，评价内容如下 1.包装材料的无菌有效期鉴定应为180天。 2.透气材料和非透气材料的质量测定，其中透气材料部分质量不低于70g/m2。3.压力蒸汽(121°C，134°C)，环氧乙烷、甲醛灭菌因子穿透性能应合格 4.具有压力蒸汽、环氧乙烷、甲醛指示物，指示物符合GB18282对一类指示物的要求。 5.压力蒸汽(121°C，134°C)，环氧乙烷、甲醛灭菌过程对灭菌标识无影响。 6.透气性包装材料的微生物屏障试验，湿性条件下，干性条件下的微生物屏障实验验证结果合格。 7.不透气性包装材料的渗透试验，吸收纸上不沾染颜料。 8.根据GB/T16886.7方法，环氧乙烷灭菌因子残留<0.4ug/g;甲醛残留量符合YY/T0679《医用低温蒸汽甲醛灭菌器》的限值要求。 9.包装材料的有效期应≥32个月。 二、根据GB/T19633，应满足以下要求: 1.生产企业应具有ISO9001和ISO13485质量体系认证 三、其他 1.包装材料的生产环境应为十万级净化车间。
2 |  | 100mm*100m
3 |  | 150mm*100m
4 |  | 200mm*100m
5 |  | 250mm*100m