
乳腺机调研参数要求
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[bookmark: heading_3]（一）机架与探测器
	序号
	技术参数
	要求

	1
	机架设计
	C型臂设计，支持多角度投照

	2
	平板探测器尺寸
	≥24×29cm，满足大乳腺成像需求

	3
	探测器类型
	非晶硒直接转换或同等性能平板探测器
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	序号
	技术参数
	要求

	1
	靶材类型
	钼/铑双靶或钨靶，支持多靶材切换

	2
	阳极热容量
	≥300kHU，保障连续工作能力

	3
	焦点尺寸
	小焦点≤0.1mm，大焦点≤0.3mm
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	序号
	技术参数
	要求

	1
	三维断层成像
	支持数字乳腺断层融合成像（DBT），断层角度≥15°

	2
	二维摄影
	支持常规二维全野数字化乳腺摄影
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（四）图像分辨率
	序号
	技术参数
	要求

	1
	空间分辨率
	≥7.1lp/mm，确保清晰显示微小钙化灶

	2
	像素尺寸
	≤70μm

	3
	灰阶深度
	≥16bit
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	序号
	技术参数
	要求

	1
	定位精度
	具备三维立体定位系统，定位精确度≤1mm

	2
	穿刺引导
	支持术前导丝定位接口，兼容真空辅助旋切活检（VAB）系统，适配主流活检针规格（10G/7G等）

	3
	操作方式
	具备俯卧式或坐立位活检操作平台
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	序号
	项目
	要求

	1
	图像工作站
	配备原厂乳腺专用图像诊断工作站1套

	2
	医用显示器
	配备≥5M高分辨率医用灰阶显示器1台

	3
	处理工作站
	配备高速图像处理工作站1套（配置见第六部分）

	4
	配套设施
	配套专用桌椅柜一套
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	序号
	项目
	要求

	1
	低剂量技术
	具备自适应压迫力调控及智能曝光剂量优化技术，降低受检者辐射剂量

	2
	剂量标准
	单次曝光剂量符合国家相关标准要求
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	辐射安全
	投标方需提供代理产品生产厂家《辐射安全许可证》


五、售后服务与配置
	序号
	项目
	要求

	1
	保修服务
	整机保修5年（原厂或原厂授权维保均可）

	2
	防护用品
	配备受检者辐射防护用品两套

	3
	安装培训
	免费安装调试及现场操作培训

	4
	响应时间
	7×24小时技术支持，故障响应≤2小时，到场≤24小时
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	序号
	配置项
	参数要求

	1
	CPU（处理器）
	≥8核16线程，基础主频≥3.0GHz

	2
	内存（RAM）
	≥32GB DDR4，预留扩展插槽

	3
	系统盘
	≥512GB NVMe固态硬盘

	4
	数据盘
	≥2TB机械硬盘

	5
	显卡（GPU）
	独立显卡，显存≥4GB，支持OpenGL 4.5以上

	6
	显示器
	≥6M（600万像素）医用灰阶显示器

	7
	操作系统
	出厂预装正版64位操作系统

	8
	注册证要求
	提供整机（含显示器）的医疗器械注册证
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