乳腺机调研参数要求

## 一、核心配置要求

### （一）机架与探测器

| 序号 | 技术参数 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 机架设计 | C型臂设计，支持多角度投照 |
| 2 | 平板探测器尺寸 | ≥24×29cm，满足大乳腺成像需求 |
| 3 | 探测器类型 | 非晶硒直接转换或同等性能平板探测器 |

### （二）球管系统

| 序号 | 技术参数 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 靶材类型 | 钼/铑双靶或钨靶，支持多靶材切换 |
| 2 | 阳极热容量 | ≥300kHU，保障连续工作能力 |
| 3 | 焦点尺寸 | 小焦点≤0.1mm，大焦点≤0.3mm |

### （三）成像模式

| 序号 | 技术参数 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 三维断层成像 | 支持数字乳腺断层融合成像（DBT），断层角度≥15° |
| 2 | 二维摄影 | 支持常规二维全野数字化乳腺摄影 |

### （四）图像分辨率

| 序号 | 技术参数 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 空间分辨率 | ≥7.1lp/mm，确保清晰显示微小钙化灶 |
| 2 | 像素尺寸 | ≤70μm |
| 3 | 灰阶深度 | ≥16bit |

## 二、立体定位与穿刺系统

| 序号 | 技术参数 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 定位精度 | 具备三维立体定位系统，定位精确度≤1mm |
| 2 | 穿刺引导 | 支持术前导丝定位接口，兼容真空辅助旋切活检（VAB）系统，适配主流活检针规格（10G/7G等） |
| 3 | 操作方式 | 具备俯卧式或坐立位活检操作平台 |

## 三、附属工作站与配套

| 序号 | 项目 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 图像工作站 | 配备原厂乳腺专用图像诊断工作站1套 |
| 2 | 医用显示器 | 配备≥5M高分辨率医用灰阶显示器1台 |
| 3 | 处理工作站 | 配备高速图像处理工作站1套（配置见第六部分） |
| 4 | 配套设施 | 配套专用桌椅柜一套 |

## 四、辐射安全要求

| 序号 | 项目 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 低剂量技术 | 具备自适应压迫力调控及智能曝光剂量优化技术，降低受检者辐射剂量 |
| 2 | 剂量标准 | 单次曝光剂量符合国家相关标准要求 |
| 3 | 辐射安全 | 投标方需提供代理产品生产厂家《辐射安全许可证》 |

## 五、售后服务与配置

| 序号 | 项目 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 保修服务 | 整机保修5年（原厂或原厂授权维保均可） |
| 2 | 防护用品 | 配备受检者辐射防护用品两套 |
| 3 | 安装培训 | 免费安装调试及现场操作培训 |
| 4 | 响应时间 | 7×24小时技术支持，故障响应≤2小时，到场≤24小时 |

## 六、高速图像处理工作站配置

| 序号 | 配置项 | 参数要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | CPU（处理器） | ≥8核16线程，基础主频≥3.0GHz |
| 2 | 内存（RAM） | ≥32GB DDR4，预留扩展插槽 |
| 3 | 系统盘 | ≥512GB NVMe固态硬盘 |
| 4 | 数据盘 | ≥2TB机械硬盘 |
| 5 | 显卡（GPU） | 独立显卡，显存≥4GB，支持OpenGL 4.5以上 |
| 6 | 显示器 | ≥6M（600万像素）医用灰阶显示器 |
| 7 | 操作系统 | 出厂预装正版64位操作系统 |
| 8 | 注册证要求 | 提供整机（含显示器）的医疗器械注册证 |