附件1：
宫腔镜治疗手术系统项目市场调研需求
（1） 、医用内窥镜摄像系统1套（含摄像主机和摄像头）
1. 输出分辨率≥1920*1080，逐行扫描，水平分辨率≥1800TVL； 
2. 集成图文工作站功能，摄像主机带高清刻录功能。可直接存储并刻录1920*1080  60Hz动态及静态图像。
3. 主机具备≥2个USB接口，可连接鼠标与键盘输入病人信息，方便后续手术视频存档与数据整理；
4. 双镜联合：主机可同时处理两路图像信号，可实现单平台双镜联合，可同时刻录两个手术画面；
5. 摄像主机可自定义配置至少10种手术场景参数。
6. 色调调节：具备≥5种色调模式；
7. 图像翻转：对图像进行翻转，支持关闭、水平翻转、垂直翻转和镜像四种模式；
8. 主机屏幕可同步显示手术画面；
9. 产品符合医疗器械国家标准GB9706.1-2020、GB9706.218-2021、YY9706.102-2021中规定的要求，设备安全性及稳定性能更优；
10. 暗部增亮：主机具有暗部增亮功能，调节视野暗区，画面更加明亮清晰；
11. 反光控制：主机具有反光控制功能，在器械，组织反光造成过曝时，自动识别过曝区域并进行亮度抑制，使视野更加柔和；
12. 噪点消除：具有噪点消除功能，支持高、中、低和关闭模式，让画面更加通透；
13. 光源联动：可在摄像头手柄实现光源亮度控制；
14. 摄像主机具有USB识别功能，可显示移动设备的录制时间；
15. 输出端口≥3个，信号输出方式包括3G-SDI、HDMI等；
16. 锐度调节：具有细节边缘增强功能，≥10档可调；
图像放大：X1.0-X5.0倍可调，共＞40级可调；
图像缩小：X0.5-X1.0倍可调，每档0.1倍，共不少于5档可调；
17. 采用触摸屏设计，可在屏幕上设置功能和参数。
18. 摄像主机具有去摩尔纹功能，可以消除纤维镜产生的摩尔纹，让视野更加清晰。
（2） 、高清摄像头
1.分辨率：≥1920*1080，采用大型单CMOS芯片，≥200万像素；
2.全数字化摄像头，图像在摄像头端完成数字化处理，全程数字化影像传输，手柄低温，长时间使用温度＜38℃；
3.摄像头IPX8级防水，防止手术过程中水浸润，摄像头支持浸泡消毒、低温等离子消毒及环氧乙烷消毒；
4.摄像头按键≥4个按键可编程实现快捷操作，进行光源亮度、画面截取、录像、色调、翻转、噪点消除、去摩尔纹等快捷操作，可编程设置功能≥18项；
5.重量≤200g，握持轻便；
6.支持OSD菜单提示。
（3） 、液晶显示器
1.大于27寸液晶屏，比例：16:9；
2.分辨率：≥3840*2160；
3.亮度：1000cd/m2；对比度：1000:1；
4.防水防尘设计：防水等级前壳IP45，后壳IP22，防尘易清洁，符合手术室使用环境；
5.信号接口：3G-SDI、DP、DVI、HDMI。
（4） 、LED医用内窥镜冷光源
1. LED冷光源；
2. 使用寿命为≥20000小时；
3. 色温≥5000k，发光颜色纯，无杂光；
4. 输出总光通量：≥4000lm，可进行多级亮度调节，满足不同临床手术的亮度要求；
5. 显色指数：≥90；
6. 设备具有HDCOM接口，连接摄像系统设备后，支持通过摄像头按键实现冷光源的亮度调节；
7. 具有屏保功能，无操作保持20分钟后设备进入屏保状态，小图标在触摸屏界面移动，减少屏幕光亮造成眼部疲劳；
8. 光源亮度调节范围0%--100%。
（5） 、配件  
[bookmark: _GoBack]设备仪器台车：金属材质，四层设计，美观大方；带可旋转臂架，方便屏幕方向调节，便于术者观察。

（六）、质保期：5年
医用内窥镜摄像系统配置清单
	序号
	名称
	规格
	数量

	1 
	医用内窥镜摄像系统
	/
	1

	2 
	高清摄像头
	/
	1

	3 
	光学接口（变焦适配器卡口）
	/
	1

	4 
	液晶显示器
	/
	1

	5 
	LED医用内窥镜冷光源
	/
	1

	6 
	导光束
	/
	1

	7 
	台车
	/
	1
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