附件1：

宫腔镜治疗手术系统项目市场调研需求

- 、医用内窥镜摄像系统1套（含摄像主机和摄像头）

- 输出分辨率≥1920*1080，逐行扫描，水平分辨率≥1800TVL；

- 集成图文工作站功能，摄像主机带高清刻录功能。可直接存储并刻录1920*1080  60Hz动态及静态图像。

- 主机具备≥2个USB接口，可连接鼠标与键盘输入病人信息，方便后续手术视频存档与数据整理；

- 双镜联合：主机可同时处理两路图像信号，可实现单平台双镜联合，可同时刻录两个手术画面；

- 摄像主机可自定义配置至少10种手术场景参数。

- 色调调节：具备≥5种色调模式；

- 图像翻转：对图像进行翻转，支持关闭、水平翻转、垂直翻转和镜像四种模式；

- 主机屏幕可同步显示手术画面；

- 产品符合医疗器械国家标准GB9706.1-2020、GB9706.218-2021、YY9706.102-2021中规定的要求，设备安全性及稳定性能更优；

- 暗部增亮：主机具有暗部增亮功能，调节视野暗区，画面更加明亮清晰；

- 反光控制：主机具有反光控制功能，在器械，组织反光造成过曝时，自动识别过曝区域并进行亮度抑制，使视野更加柔和；

- 噪点消除：具有噪点消除功能，支持高、中、低和关闭模式，让画面更加通透；

- 光源联动：可在摄像头手柄实现光源亮度控制；

- 摄像主机具有USB识别功能，可显示移动设备的录制时间；

- 输出端口≥3个，信号输出方式包括3G-SDI、HDMI等；

- 锐度调节：具有细节边缘增强功能，≥10档可调；

图像放大：X1.0-X5.0倍可调，共＞40级可调；

图像缩小：X0.5-X1.0倍可调，每档0.1倍，共不少于5档可调；

- 采用触摸屏设计，可在屏幕上设置功能和参数。

- 摄像主机具有去摩尔纹功能，可以消除纤维镜产生的摩尔纹，让视野更加清晰。

- 、高清摄像头

1.分辨率：≥1920*1080，采用大型单CMOS芯片，≥200万像素；

2.全数字化摄像头，图像在摄像头端完成数字化处理，全程数字化影像传输，手柄低温，长时间使用温度＜38℃；

3.摄像头IPX8级防水，防止手术过程中水浸润，摄像头支持浸泡消毒、低温等离子消毒及环氧乙烷消毒；

4.摄像头按键≥4个按键可编程实现快捷操作，进行光源亮度、画面截取、录像、色调、翻转、噪点消除、去摩尔纹等快捷操作，可编程设置功能≥18项；

5.重量≤200g，握持轻便；

6.支持OSD菜单提示。

- 、液晶显示器

1.大于27寸液晶屏，比例：16:9；

2.分辨率：≥3840*2160；

3.亮度：1000cd/m2；对比度：1000:1；

4.防水防尘设计：防水等级前壳IP45，后壳IP22，防尘易清洁，符合手术室使用环境；

5.信号接口：3G-SDI、DP、DVI、HDMI。

- 、LED医用内窥镜冷光源

- LED冷光源；

- 使用寿命为≥20000小时；

- 色温≥5000k，发光颜色纯，无杂光；

- 输出总光通量：≥4000lm，可进行多级亮度调节，满足不同临床手术的亮度要求；

- 显色指数：≥90；

- 设备具有HDCOM接口，连接摄像系统设备后，支持通过摄像头按键实现冷光源的亮度调节；

- 具有屏保功能，无操作保持20分钟后设备进入屏保状态，小图标在触摸屏界面移动，减少屏幕光亮造成眼部疲劳；

- 光源亮度调节范围0%--100%。

- 、配件

设备仪器台车：金属材质，四层设计，美观大方；带可旋转臂架，方便屏幕方向调节，便于术者观察。

（六）、质保期：5年

医用内窥镜摄像系统配置清单

| 序号 | 名称 | 规格 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 医用内窥镜摄像系统 | / | 1 |
|  | 高清摄像头 | / | 1 |
|  | 光学接口（变焦适配器卡口） | / | 1 |
|  | 液晶显示器 | / | 1 |
|  | LED医用内窥镜冷光源 | / | 1 |
|  | 导光束 | / | 1 |
|  | 台车 | / | 1 |