附件1：

新生儿听力筛查仪市场调研需求

一、主要技术参数

1.主机中文界面：测试精度高，避免漏筛；全中文界面，中文输入； 
2.耳声发射类型：瞬态声耳声发射TEOAE；
3.机器操控方式：大屏幕LED背光彩色液晶触摸屏控制，可带手套操作；
4.刺激声类型：非线性短声Click；
5.刺激声频率范围：1.5～4.5 kHz；
6.探头重量含尖端≤4.6g，柔韧屏蔽电缆长度1.5米；
7.刺激强度：70～83 dB SPL（45～60 dB HL）可根据耳道容积自动校准输出强度；
8.屏幕实时显示：可实时显示TEOAE波形、测试进程、信号强度和噪音强度、TEOAE峰值数、伪迹水平、稳定性包含且不限于以上显示；
9.探头适配助理：可实时观察探头佩带情况，有助于提高操作速度；
10.内置自检测试腔：主机内置自检校准测试腔，实现探头自检校准；
11.探头与主机连接：人体工程学探头，探头和线成90度，采用屏蔽软线连接，不易折断；
12.内置存储容量：可存储≥450个听力筛查结果；
13.电池类型：≥1700mAh锂电池，3.7V, 6.7Wh；
14.整机重量（含电池）：≤290g,整机轻量化设计，软探头,不会损伤新生儿耳道；
15.省电模式和自动关机：智能节电，设备闲置达到设定时长后自动进入省电模式，超时自动关机；
16.电源和充电状态指示灯：显示电池电量和充电指示；
17.声音设置，屏幕亮度设置:可打开，关闭提示音，调节彩色液晶屏幕亮度；
18.具备升级添加DPOAE筛查功能，与自动听性脑干筛查功能模块；
19. 质保期：5年。
