
附件1：

运动平板市场调研需求
1、数据接口采用：蓝牙无线数据传输和有线USB接口传输；
2、心电图采样界面可显示高质量的实时心电波形、叠加波、实际的平均综合波、全览图，3、6或12导联模式可选；

3、心率触发、ECG平均等功能；

4、可以设置从J点或ST点，绝对ST或相对ST方式，ST抬高和压低的标准来分析ST，直接观察心肌缺血；

5、自动或手动的方式调节运动平板；

6、有全程心电图保存功能，方便随时查看和打印；并且可对记录的心电图进行编辑，包括可手动标注各类心律失常事件上、增删心电波形标记、自定义伪差识别标记；

7、全览图回放心电波形，心率恢复，趋势图， ST重分析功能；

8、ST段显示模式：1导，2导，3导；任意更改ST段显示导联；
9、系统支持跑台和踏车对接，并分别具备独立的产品型号。
10、打印格式可提供6*2+1、长12导、长胸导、长肢导心电图；

11、运动过程中可随时回看记录的心电图：便于对比前后波形变化；

12、病人数据可方便导入、导出选择不同存储方式，使病例数据更安全可靠；

13、有三维ST段分析、极大值、ST段扫描、ST段趋势图分析；

14、支持彩色打印；并可单独打印：总报告、列表总结、运动阶段总结、ST段报告、趋势报告、ST/HR Loop报告、心率恢复报告；

15、可对每个波形进行编辑（如：室早、房早、伪差）；

16、具有标尺测量功能，可测量振幅、时间、心率；

17、运动中可对患者信息、滤波模式、心率计算所用导联进行修改；

18、可使用图片的方式自定义总报告抬头，多种总报告格式供医师选择：列表+图形+结论；列表+结论；只包含结论；图形+结论等等；

19、完善的病例数据库管理系统，医生可以很方便的对病例数据库进行查询、排序、更改等操作，更可以输出精美的病例数据库报表；

20、可对成人模式、平衡模式、儿童模式进行设置；

21、医生电子签名，可录入实际笔迹；

22、频响范围：0.05-500Hz； 
23、速度：0-24 Km/h；坡度：0%-25%； 
24、不同的心律失常和伪差用不同的颜色显示。医生也可以根据自己的观察自行设置伪差，去除伪差后系统自动重新分析ST段；

25、跑台屏幕显示功能：可显示速度、坡度、心率、距离、运行状态；

26、跑台具备主动安全锁保护及被动安全锁保护功能；

27、 采用履带纠偏技术，无须定期校正；

28、马达：使用静音马达；

29、必须与院内HIS系统对接，对接费含在报价内。
30、需要配运动血压监测模块、血压袖套二个
31、需要配心电导联线二根。
