附件1：
免散瞳眼底照相机市场调研需求
一、硬件核心参数要求
	项目
	技术指标

	视场角
	≥40°

	最小瞳孔直径
	≤4.0mm

	屈光度调节范围
	覆盖-15D～+15D，且具备自动调焦功能

	图像采集像素
	≥1200万像素

	照明与闪光方式
	眼底观察采用红外LED；拍摄闪光采用白光LED

	图像格式
	支持JPEG格式，外部存储

	红外光谱范围
	770nm～930nm

	白光光谱范围
	380nm～800nm

	闪光色温
	4000K≤TC≤7000K

	分辨率
	视场中心≥60lp/mm
视场中部≥40lp/mm
视场边缘≥25lp/mm

	设备尺寸与重量
	≤50cm×35cm×60cm，重量≤25kg

	设计寿命
	≥5年

	电源与环境适应性
	输入AC 100-240V,50/60Hz；工作温度：+5℃~+40℃


二、软件及AI辅助诊断功能要求
	功能模块
	详细技术指标要求

	1.辅助诊断病种
	支持≥2种眼底病变的辅助诊断。

	2.图像质量控制
	自动识别质量不合格图片并给出提示。

	3.拍摄定位要求
	支持分别以双眼视盘和黄斑为中心进行拍摄。

	4.眼底异常特征自动分析
	具备糖尿病视网膜病变的自动识别与分级功能，并支持≥2种其他常见眼底病变（如高血压眼底改变、黄斑变性等）的辅助诊断。

	5.量化数据分析
	支持视盘、视杯的自动测量，提供杯盘比（CDR）等青光眼相关量化指标。

	6.历史对比功能
	支持自动识别并匹配同一患者的历史眼底照片，实现病灶变化的自动对比分析。

	7.病灶标注可视化
	能在眼底图上用不同颜色框或线条，自动标注出出血、渗出、视盘、黄斑等关键结构和病灶区域。

	8.报告审核机制
	[bookmark: OLE_LINK3][bookmark: OLE_LINK4][bookmark: OLE_LINK1][bookmark: OLE_LINK2][bookmark: _GoBack]支持将AI分析结果上传至合规的互联网医院平台，由执业医师进行远程审核并出具正式报告。平台须取得省级卫生健康行政部门颁发的《互联网医院执业许可证》。

	9.数据管理平台
	配备本地或云端数据管理系统，可对患者信息、影像资料、随访记录进行统一管理，并支持数据统计分析。


三、售后及配套要求
1. 整机质保：5年。
2. 维修响应：出现故障后48小时内响应。
3. 软件升级：软件提供终身使用授权及免费升级。
4. 操作培训：提供操作培训。
5. 接口对接：支持与医院HIS/PACS等系统对接。

