磁共振心电连接电极片参数

安全材质

1、导电传感扣(无铁磁)伪影

纯碳复合扣/碳银氯化银(Ag/AgC)，无不锈钢、无铁、无镍钻，无磁、不透光、无金属

2、背衬基材

医用泡棉/无纺布/透气纸，厚度1.0~2mm，柔软贴合胸壁曲线

3.导电凝胶

水基导电湿凝胶，低阻抗、低刺激:无金属颗粒

4.压敏胶

低敏医用丙烯酸胶，无乳胶、无邻苯二甲酸盐，符合15010993皮肤刺激标准

5.离型膜PET透明隔离膜，防凝胶风干

二、物理尺寸规格

1.水滴形:38mm(1.5英寸)，通用常规扫描

2.方形/圆形:44X36mm，心脏MRl专用

结构厚度

总厚度≤2mm，低轮廓，减少体表梯度场伪影

三、电气性能参数(ANSI/AAMIEC12标准)

1.10Hz交流阻抗;＜3000Ω(单电极)

2.直流偏移电压:≤100mV

3.基线噪声:＜150uV峰峰值

4.除颤恢复特性:放电5s后电压回落≤100mV,漂移≤1mV/s

5.导电稳定性:连续佩戴48h阻抗无明显上升

四、MR安全核心参数

1.磁场兼容等级:MR Conditional(条件安全)/MR Safe(完全安全)

2.支持静磁场:1.5T、3.0T

3.空间梯度上限:≤253T/m

4.SAR安全限值:全身平均SAR<2W/kg，连续扫描15min，电极温升≤2.3°C，无灼伤风险

5.伪影表现:放射透光，扫描区域无明显低信号黑影、无畸变

6.无射频谐振发热风险:无金属回路，避免射频电流聚集烫伤皮肤

五、影像科选用硬性要求

1.必须标注 MR Conditional/MR Safe标识;

2.碳质导电触点，禁止金属卡扣;

3.低阻抗凝胶，保障心律波形不受MRI射频干扰;

4.低敏胶，长时间扫描不造成皮肤红肿。

5.一次性使用。
