手术显微镜调研需求

一、基本配置：双人四目（左右对手镜需呈180°对称）并加配拓展至三人六目（左右对手镜+左右犄角镜），可满足于淋巴超显微外科及显微外科、神经外科、五官科等多学科手术需求。

二、技术参数要求：

- 最小工作距离≤200mm，最大工作距离≥600mm；

- 具备自动聚焦和手动调焦双重调焦功能；

- 同一物镜下无需任何增倍方式，最小放大倍率≤2X ，最大放大倍率≥16X（12.5倍目镜下）；

- 无级变倍系统，电动连续变倍，变倍比≥1:6，光学放大倍率可满足35-60倍；

- 广角目镜，屈光补偿≥+5D/-5D；

- 主术者镜：可调双目镜筒，需配置旋转器；

- 对手镜：双对手镜（对手镜+助手镜）配置、折叠式双目镜筒，具备放大功能；

- 具备良好照明主光源与备用光源，光源为氙灯或LED，光亮与工作距离、术野联动；

- 落地式平衡支架，具备电磁锁且具有解锁功能，具有一键自动平衡功能；

- 支架最大高度≥2000mm，臂展≥1600mm；

- 具备视频影像系统：采用全内置高清摄像头，自带一体化全高清监视器，可完成影像记录、储存、刻录、传输；

- 支持血管荧光成像功能，荧光模块全内置，荧光功能可通过手柄按钮一键启动或一体化控制屏触屏启动。

三、其它：

附配超显微手术器械 3套（每套15件），IPC（淋巴水肿空气波压力治疗仪、24腔） 1台。

四、质保：显微镜及附配设备均质保二年。