附件1：
自动心肺复苏仪市场调研需求
1.便携式电动胸腔按压机，适合院内院外心肺复苏急救。
2.按压技术：采用结合胸泵机制和心泵机制、模拟心脏搏动原理的心肺复苏技术，能比徒手CPR更高效率地改善血流动力学效应，减少复苏过程引起的损伤。
3.采用柔性绑带或硬质背板紧密包裹胸腔（如为绑带固定则绷带在承受≥250N拉力的情况下，不会断裂脱落影响使用；绷带连接粘扣能承受的最大纵向拉力≥50N）。
4.按压频率：在100至 120 次/分钟范围内。
5.按压深度：在50-60mm范围内。
6.按压释放比范围:50%±5%。
7.按压通气模式：连续按压模式和30:2模式。30:2模式下，30次按压后，2次通气停顿时间不大于3秒。
8.安全标准：满足GB9706.1-2020 《医用电气设备 第1部分 安全通用要求》的条款要求。
9.电磁兼容：满足YY9706.102-2021 《医用电气设备 第 1-2 部分 安全通用要求并列标准 电磁兼容-要求和试验》的要求。
10.驱动方式：电动电控。
11.单块电池供电时间：新电池满电状态下，最长运行时间≥60分钟。
12.动力电池：可充电锂电池，具有电量指示灯和电量检查按键，用户自主充放电不少于260次。
13.具有电量指示，低电量指示灯闪烁警示后，仍可连续工作时间≥10分钟。
14.外部交流电源：可接220V交流电工作，支持热插拔，无需中断按压。
15.按压头手动归位：当主机发生错误，若按压头未归位，能够手动将按压头推回零位。
16.数据通讯：主机具有蓝牙功能，可无线实时传输CPR数据。
17.机具备数据储存及导出功能：数据存储导出：本机可存储不少于1000例完整抢救记录，包含按压深度、频率、工作时长、中断记录等全量数据；支持USB有线导出数据。。
18.急救5G通讯要求：配备WiFi模块，开放标准接入协议，无额外授权费用，便于进行5G救护车医疗舱移动局域网部署。
19.应用部分具有CF 型防除颤功能，除颤时无需移开设备以减少中断时间，提高抢救成功率。
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