DSA设备调研需求

|  | 机架系统：能满足心、脑、周围血管等全身血管造影和肿瘤等综合介入治疗需要，机架系统所有轴全部为电动。 |
| --- | --- |
|  | C型臂角度需求：CRA：≥45° 、CAU：≥45°、RAO：≥100°、LAO：≥100°，旋转采集角度：≥200°； |
|  | 床长度：≥280cm、床面要求为高强度材料、承重≥200KG |
|  | 高频逆变发生器，功率：≥100KW、最短曝光时间：≤1ms |
|  | 球管阳极热容量：≥3.5MHU，球管阳极散热率：≥5500 W，球管内置多档金属铜滤片≥3片，DQE：≥77% |
|  | 探测器类型：≥14 bits非晶硅数字化探测器，平板有效探测面积边长≥30cmx30cm |
|  | 平板及球管具有碰撞保护功能 |
|  | 具有三维采集模式，在所有视野下均可以进行三维采集，最大角度≥200°最快速度≥40°/秒，透视图像存储图像数量≥400幅（帧） |
|  | 具有实时旋转数字减影采集功能，提供心脏冠脉采集多维旋转路径，并可存储路径；提供下肢血管跟踪造影功能（非步进或步进式血管造影功能），下肢血管造影实时减影，追踪造影速度可控，工作站上自动拼接无缝全下肢图像; 提供VR重建、MIP重建、透明化重建、仿真内窥镜的重建功能，提供减影3D功能，具备多容积三维影像融合技术 |
|  | 提供对讲系统、悬吊式手术灯、红外遥控器、头托和手托等 |
|  | 主机配置UPS电源，外部电源意外中断时，工作站及患者诊疗信息不丢失，以最大程度保护设备稳定运行 |
|  | 控制室显示器≥4台，且配置独立后处理工作站：内存≥32GB，硬盘≥1T，端口可与其他支持标准DICOM3.0的影像设备和PACS相连，提供胶片打印功能，具备DVD/CD、USB图像输出，图像输出格式可多种选择（DICOM格式，MPEG、AVI） |
|  | 手术间操作显示屏配置≥55英寸大屏幕并能自由分屏 |
|  | 配置高压注射器一台（使用耗材需要在集采目录内）、64导心电监护仪一台 |
|  | 提供满足设备防护及安装需求的机房（需提前查看安装场地确定调研机型） |
|  | 质保三年 |