## Sheet1
手术器械一批采购需求
一、通用技术要求（所有产品均须满足） 1. 资质合规：所有产品须为已注册的医疗器械产品，对应品类须具备有效的医疗器械注册/备案凭证，随货附带产品合格证/说明书、生产厂家资质文件。 2. 材质要求：手术器械类采用符合GB/T 4234要求的医用级不锈钢制造；不锈钢容器类采用医用级不锈钢板材，整体耐腐蚀、易清洁。 3. 灭菌适配：可耐受134℃高温高压蒸汽灭菌、环氧乙烷低温灭菌，反复灭菌循环后无锈蚀、不变形、功能性能不衰减。 4. 通用工艺：产品表面光洁，无锋棱、毛刺、裂纹、锈蚀及明显划痕；活动部件开闭灵活、锁止可靠；规格标识清晰耐久，经反复清洗灭菌不脱落。
序号 | 器械名称 | 规格 | 技术参数 | 限价
1 | 手术刀柄 | 7# | 1. 与对应规格手术刀片适配良好，装卸顺畅； 2. 柄身防滑纹理清晰，握持稳固； 3. 整体平直无变形，表面钝化处理，无割手感。 | 24
2 | 组织剪 | 18cm、直 | 1. 刃口锋利，剪切软组织顺畅无卡滞，刃口硬度符合医用手术剪标准要求； 2. 刃口对合平整，无错位、崩口； 3. 枢轴转动灵活，松紧适度，无松动、旷量。 | 51
3 | 会阴剪 | 18cm、圆头 | 1. 头部为圆钝设计，避免操作中损伤组织； 2. 刃口剪切锋利，开合顺畅； 3. 整体弧度符合临床操作人体工学设计。 | 56
4 | 显微剪 | 16cm、直、 刃长10mm | 1. 刃口精细对合，剪切精准，适用于精细操作； 2. 柄部防滑设计，握持稳定； 3. 关节转动灵活，无卡顿、松动。
5 | 舌钳 | 16.5cm、直 | 1. 钳头夹持齿纹清晰，夹持稳固不易滑脱； 2. 手柄锁止可靠，开闭灵活； 3. 头部弧度贴合组织形态，避免夹持损伤。 | 85
6 | 精细剪 | 18cm、弯宽圆头 | 1. 弯型头部适配深部操作视野，圆头设计保护周边组织； 2. 刃口剪切锋利，对合严密； 3. 整体做工精细，无毛刺、棱角。
7 | 帕巾钳 | 16cm、尖头 | 1. 钳尖对合紧密，穿透力适中； 2. 锁齿啮合牢固，夹持巾单不滑脱； 3. 弹性适中，反复开合无变形。 | 64.5
8 | 止血钳 | 直全齿16cm | 1. 齿纹清晰均匀，夹持力稳定，止血效果可靠； 2. 锁齿档位清晰，啮合牢固，解锁顺畅； 3. 钳头对合无错位，整体无变形。 | 72
9 | 组织钳 | 18cm 普通 头宽5 | 1. 钳头弹性适中，夹持组织牢固且损伤小； 2. 齿纹设计合理，不易滑脱； 3. 锁止机构可靠，操作顺手。 | 55.8
10 | 气管扩张器 | 二叶、三叶 | 1. 撑开顺滑，扩张力度均匀，档位调节清晰； 2. 头部圆钝光滑，避免损伤气道黏膜； 3. 整体强度达标，撑开过程无变形、断裂风险。 | 680
11 | 医用镊 | 14cm横齿（敷料） | 1. 镊尖对合紧密，无偏斜、错位； 2. 横齿防滑，夹持敷料稳固； 3. 弹性适中，反复捏合不变形。 | 11.5
12 | 显微镊 | 14cm、直 | 1. 镊尖精细对合，适用于显微精细操作； 2. 镊身平直，弹性均匀； 3. 表面光洁，无强反光刺眼设计。
13 | 整形镊 | 12cm | 1. 镊尖吻合严密，夹持精细组织精准； 2. 防滑齿清晰，操作不打滑； 3. 整体轻量化设计，握持舒适。 | 124
14 | 组织镊 | 14cm、直形 | 1. 镊头齿纹适配组织夹持，不易滑脱； 2. 弹性良好，开闭顺畅； 3. 端部圆钝，减少组织损伤。 | 13.5
15 | 不锈钢镊子筒 | 大 | 1. 医用不锈钢材质，耐腐蚀、易清洗； 2. 筒身直立平稳，带盖设计，防尘防污染； 3. 边缘打磨光滑，无毛刺、割手风险。 | 56
16 |  | 中
17 | 不锈钢编网筐 | 长55cm宽45cm高25cm | 1. 网孔均匀，沥水透气，适配消毒供应中心清洗灭菌； 2. 边框加固，承重后不变形； 3. 整体焊接牢固，无脱焊、虚焊。 | 602
18 | 不锈钢油膏缸 | 中 | 1. 带盖密封设计，缸身平整光滑； 2. 盖体开合顺畅，密封性良好； 3. 耐高温灭菌，反复使用无锈蚀。 | 20
19 |  | 大 |  | 30
20 | 不锈钢换药碗 | 大 | 1. 碗壁光滑无死角，易清洁消毒； 2. 碗口卷边设计，握持稳固不割手； 3. 整体成型，无渗漏。 | 29
21 | 持针钳 | 16cm | 1. 钳口夹持缝合针牢固，无打滑、跑针现象； 2. 锁齿啮合稳定，操作手感清晰； 3. 钳头对合平整，无错位。 | 67.5
22 | 海绵钳 | 25cm | 1. 钳头环齿设计，夹持棉球、敷料稳固不脱落； 2. 开闭灵活，长度适配深部操作； 3. 表面光滑无毛刺。 | 77
23 | 麻醉杯 | φ50×50 | 1. 杯身刻度清晰（如有），耐灭菌； 2. 杯口光滑，底部平稳； 3. 材质耐腐蚀，药液盛放无有害析出。
24 | 不锈钢方盘 | 310*240 | 1. 一体成型或满焊工艺，无渗漏； 2. 盘边翻边设计，搬运方便； 3. 内表面平整，易清洁。 | 108
25 | 不锈钢弯盘 | 大号 | 1. 弧形设计适配临床操作场景； 2. 边缘光滑，盘身平整； 3. 放置平稳，不易倾倒。 | 29
26 | 不锈钢治疗盆 | 大号 | 1. 盘体结构牢固，承重不变形； 2. 表面光洁，无卫生死角； 3. 边缘圆滑，使用安全。 | 45
27 | 开口器 | 丁字式 | 1. 撑开力度可调，支撑稳定； 2. 咬合部位防滑设计，保护牙齿； 3. 整体结构牢固，无松动、变形。 | 102