
移动式数字化X射线摄影系统（移动DR）
调研参数要求
[bookmark: heading_0]一、高压发生器系统
	序号
	技术参数
	要求

	1
	输出功率
	≥40kW

	2
	逆变频率
	≥100kHz

	3
	最短曝光时间
	≤1ms

	4
	管电压调节范围
	40kV～150kV
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二、X射线球管
	序号
	技术参数
	要求

	1
	焦点类型
	双焦点

	2
	焦点尺寸
	0.6mm / 1.2mm

	3
	阳极热容量
	≥200kHU

	4
	阳极类型
	旋转阳极
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三、平板探测器
	序号
	技术参数
	要求

	1
	探测器类型
	无线碘化铯或同等性能闪烁体材料的平板探测器

	2
	有效成像尺寸
	≥14×17英寸（35×43cm）

	3
	像素尺寸
	≤140μm

	4
	空间分辨率
	≥3.5 IP/mm

	5
	DQE(0)
	≥65%

	6
	采集灰阶
	16bit

	7
	平板重量
	≤3.5kg

	8
	防护等级
	≥IP54

	9
	传输方式
	支持无线传输
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四、机械结构
	序号
	技术参数
	要求

	1
	移动方式
	电动助力，推行便捷

	2
	立柱伸缩范围
	40cm--190cm（±10cm）

	3
	臂体水平伸展
	≥80cm

	4
	球管旋转
	支持多角度旋转

	5
	锁止方式
	可靠锁止装置

	6
	整机重量
	≤400kg，可通过标准病床门

	7
	机身宽度
	可通过标准病房门

	8
	转弯半径
	支持小半径转弯
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五、续航能力
	序号
	技术参数
	要求

	1
	电池类型
	大容量锂电池

	2
	满电曝光次数
	≥400次（典型条件下）

	3
	充电方式
	支持边充电边使用
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	序号
	技术参数
	要求

	1
	操作工作站
	一体式大屏触摸工作站

	2
	曝光控制
	支持无线遥控曝光

	3
	剂量监测
	内置DAP剂量监测系统

	4
	曝光程序
	支持多部位自动曝光程序（APR）
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	序号
	技术参数
	要求

	1
	DICOM标准
	支持DICOM 3.0

	2
	Worklist
	支持DICOM Worklist

	3
	PACS接入
	可无线接入医院PACS系统
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	图像存储
	支持本地图像存储与预览
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八、配置与售后服务
	序号
	项目
	要求

	1
	工作站电脑
	配备工作站电脑一套

	2
	平板电脑
	配备平板电脑一套

	3
	整机质保服务
	提供5年原厂质保

	4
	安装培训
	免费安装调试及操作培训

	5
	辐射安全
	投标方需提供代理产品生产厂家《辐射安全许可证》


                                       

