移动式数字化X射线摄影系统（移动DR）

调研参数要求

# 一、高压发生器系统

| 序号 | 技术参数 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 输出功率 | ≥40kW |
| 2 | 逆变频率 | ≥100kHz |
| 3 | 最短曝光时间 | ≤1ms |
| 4 | 管电压调节范围 | 40kV～150kV |

# 二、X射线球管

| 序号 | 技术参数 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 焦点类型 | 双焦点 |
| 2 | 焦点尺寸 | 0.6mm / 1.2mm |
| 3 | 阳极热容量 | ≥200kHU |
| 4 | 阳极类型 | 旋转阳极 |

# 三、平板探测器

| 序号 | 技术参数 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 探测器类型 | 无线碘化铯或同等性能闪烁体材料的平板探测器 |
| 2 | 有效成像尺寸 | ≥14×17英寸（35×43cm） |
| 3 | 像素尺寸 | ≤140μm |
| 4 | 空间分辨率 | ≥3.5 IP/mm |
| 5 | DQE(0) | ≥65% |
| 6 | 采集灰阶 | 16bit |
| 7 | 平板重量 | ≤3.5kg |
| 8 | 防护等级 | ≥IP54 |
| 9 | 传输方式 | 支持无线传输 |

# 四、机械结构

| 序号 | 技术参数 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 移动方式 | 电动助力，推行便捷 |
| 2 | 立柱伸缩范围 | 40cm--190cm（±10cm） |
| 3 | 臂体水平伸展 | ≥80cm |
| 4 | 球管旋转 | 支持多角度旋转 |
| 5 | 锁止方式 | 可靠锁止装置 |
| 6 | 整机重量 | ≤400kg，可通过标准病床门 |
| 7 | 机身宽度 | 可通过标准病房门 |
| 8 | 转弯半径 | 支持小半径转弯 |

# 五、续航能力

| 序号 | 技术参数 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 电池类型 | 大容量锂电池 |
| 2 | 满电曝光次数 | ≥400次（典型条件下） |
| 3 | 充电方式 | 支持边充电边使用 |

# 六、控制系统

| 序号 | 技术参数 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 操作工作站 | 一体式大屏触摸工作站 |
| 2 | 曝光控制 | 支持无线遥控曝光 |
| 3 | 剂量监测 | 内置DAP剂量监测系统 |
| 4 | 曝光程序 | 支持多部位自动曝光程序（APR） |

# 七、软件与接口

| 序号 | 技术参数 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | DICOM标准 | 支持DICOM 3.0 |
| 2 | Worklist | 支持DICOM Worklist |
| 3 | PACS接入 | 可无线接入医院PACS系统 |
| 4 | 图像存储 | 支持本地图像存储与预览 |

# 八、配置与售后服务

| 序号 | 项目 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 工作站电脑 | 配备工作站电脑一套 |
| 2 | 平板电脑 | 配备平板电脑一套 |
| 3 | 整机质保服务 | 提供5年原厂质保 |
| 4 | 安装培训 | 免费安装调试及操作培训 |
| 5 | 辐射安全 | 投标方需提供代理产品生产厂家《辐射安全许可证》 |