附件1：
快速分离纯化色谱仪市场调研需求
1、操作系统：采用智能操作系统，配备≥12”触摸屏，中文操作界面。还可通过以太网使用台式或笔记本电脑远程控制，单台计算机控制多台仪器，前面板USB接口可实现数据的保存、文件、方法的传送和仪器的软件升级（免费）。
2、软件具有实时控制功能，运行过程可随时修改方法所有参数,无需暂停仪器。
3、软件具有自动转换功能：软件能自动将TLC板Rf值转换计算成梯度分离条件。
4、软件具有方法放大功能：软件可实现从4g到1500g之间不同尺寸的色谱柱分离方法转化，无需另外进行条件摸索。
5、软件具有色码标示功能：软件自动彩色色码标示各馏分以及所收集试管位置。
6、软件具有中压聚焦梯度功能：仪器根据样品化学性质智能设定分离纯化方法，增加分离效率，为难分离样品提供高效的分离方法。
7、泵系统：配备柱塞泵，数量≥2套、采用四溶剂（可任意选择其中两种溶剂组合），二元梯度，运行中可比例添加第三种溶剂。流速：1-300ml/min，精度≤±1%，最大压力≥300psi。（可添加三种溶剂的界面设置和技术说明）
8、溶剂梯度功能：等度、线性和/或阶梯梯度，出峰时可保持等度洗脱，运行过程可随时进行梯度的修改。
9、单独的空气泵：独立的精密空气泵，可对未完全干燥的固样品进行吹干，实验结束后可设置吹洗或不吹洗管路和色谱柱。（提供技术说明）
10、配备内置馏分收集器：内置馏分收集器，配备两个收集支架；收集管采用16ml时，数量≥150个；收集管采用25ml时，数量≥60个；收集管包括且不限于：13ml、18ml、480ml瓶子支架、漏斗支架等。
11、收集方式：按峰收集、全收集、不收集以及多段时间收集窗口，可单独设定有峰收集体积，无峰收集体积。
12、检测器：仪器配有紫外检测器，UV波长范围：200-400nm。 检测模式：单波长、双波长、全波长，可全波长在线扫描。
13、溶剂管路系统：具有溶剂液位和废液液位监测功能。仪器配置≥5路溶剂智能管路系统，自动感知各溶剂瓶内和废液瓶内液位高度，及时提示。
14、压力监控：系统流动相压力自动实时监控，过压后自动调整流速和过压提示。
15、支架区域照明：在收集支架区域有LED照明灯，方便用户更好的观察收集的样品。
16、样品安全性：自动扩展运动功能，在设定的方法运行结束后，还有未洗脱下的馏分时，软件自动延长运行程序，直至馏分完全洗脱。
17、仪器及实验室安全：配备有溶剂蒸气检测器，实时监测仪器周边和实验室环境的溶剂蒸气浓度，空气中溶剂超标，立即停机提示。
18、设备可以放入通风橱中：尺寸（宽≤36cm；深≤43cm；高≤66cm）
19、常温搅拌器：搅拌点位数量:1；最大搅拌量):5L；搅拌子最大尺寸:40mm；转速范围:200-1500rpm，高清LCD显示实时转速最大搅拌量5L(水)
20、循环水式真空泵：单头抽气量≥10L/min、真空度≥-0.098Mpa、流量≥60L/min、抽头个数：双表双抽、储水箱容积≥15L
21、双级旋片泵（油泵）：抽气速率：4m³/h（1.1L/s）、极限分压强-关气镇（Pa）：5×10-2极限总压强-关气镇（Pa）：5×10-1、进排气口径（DN）：KF16mm、进排气口径（DN）：KF16mm、电机转速：1440/1720rpm（50/60Hz）、噪音（50Hz）≤52dB、配真空泵油1瓶。
22、氢气发生器：氢气纯度≥99.999%、氢气流量≥0-500 ml/min、输出压力≥0-0.4Mpa ，0-0.6Mpa (两档可调)、压力稳定性< 0.001MPa。
23、整机质保三年。


[bookmark: _GoBack]配置清单：
制备色谱仪
1、制备色谱仪主机              1套
2、紫外检测器（200-400nm ）    1套
3、收集支架（25*150mm）       2个
4、4g正相色谱柱                10个
5、12g正相色谱柱               10个
6、24g正相色谱柱               10个
7、40g正相色谱柱               10个
8、80g正相色谱柱               10个
9、鲁尔接头                    1套
10、泵密封圈                   2套
11、4克空柱管                 2套
12、25克空柱管                2套
13、40克反相柱                1套
14、常温搅拌器                 4台
15、循环水式真空泵             2套
16、双级旋片泵（油泵）         1套
17、氢气发生器                 1套
