腹腔镜系统

市场调研需求

一、技术参数要求

（一）4K/3D兼容内窥镜摄像系统主机

| 序号 | 参数名称 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 成像分辨率 | 全链路4K成像，输出分辨率≥3840×2160像素，逐行扫描 |
| 2 | 3D成像能力 | 主机原生支持3D立体成像，可切换2D/3D模式，无需额外增加处理主机 |
| 3 | 3D成像技术 | 采用双目立体成像技术，3D模式下左右眼同步输出，无重影无延迟 |
| 4 | 帧率 | 4K模式下帧率≥60帧/秒，3D模式下帧率≥30帧/秒，画面流畅无卡顿 |
| 5 | 操作界面 | 主机配备≥7英寸彩色触摸屏，支持触摸操作设置参数 |
| 6 | 图像模式 | 支持≥4种图像模式（白光、染色增强、血管增强、细节增强等） |
| 7 | 图像增强功能 | 具备细节增强、色彩增强、暗场增强等≥3种图像优化功能 |
| 8 | 电子放大 | 支持≥16倍电子变焦放大 |
| 9 | 白平衡 | 支持自动白平衡、手动白平衡校准 |
| 10 | 画中画功能 | 具备画中画、图像冻结、图像对比功能 |
| 11 | 视频输出接口 | 支持多种数字输出接口（DP/SDI/DVI/HDMI等不少于3种），支持3D信号输出 |
| 12 | 存储接口 | 主机配备≥3个USB接口，支持U盘直接存储手术图像及视频 |
| 13 | 智能光源联动 | 具备智能光源联动功能，可自动调节光源亮度 |
| 14 | 除烟雾功能 | 具备术中除烟雾/除雾图像处理功能 |
| 15 | 电气安全分类 | I类设备，CF型应用部分（防除颤心脏级） |
| 16 | 多镜兼容 | 支持同品牌多种规格镜体（4K光学镜、3D电子镜、0°/30°等）即插即用 |

（二）4K超高清摄像头

| 序号 | 参数名称 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 感光芯片 | 采用超高清CMOS传感器 |
| 2 | 有效像素 | ≥800万像素 |
| 3 | 最低照度 | ≤0.5Lux，低光照环境下图像清晰 |
| 4 | 按键功能 | 摄像头手柄配备≥3个功能按键（拍照、录像、白平衡等） |
| 5 | 防水等级 | ≥IPX8级防水，可全浸泡消毒 |
| 6 | 消毒方式 | 支持高温高压灭菌、低温等离子灭菌、浸泡消毒等多种方式 |
| 7 | 人体工学 | 手柄符合人体工学设计，握持舒适 |

（三）医用内窥镜冷光源

| 序号 | 参数名称 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 光源类型 | LED光源，支持近红外光和白光 |
| 2 | 白光光通量 | ≥1100lm，保证深腔手术亮度 |
| 3 | 光源寿命 | LED光源使用寿命≥30000小时 |
| 4 | 亮度调节 | ≥30级亮度可调，支持手动和自动调节 |
| 5 | 荧光波长 | 近红外荧光波长范围800-900nm |
| 6 | 冷却方式 | 具备高效散热系统，长时间工作光源稳定 |
| 7 | 电气安全 | I类CF型应用部分 |
| 8 | 接口兼容 | 兼容标准光纤导光束接口 |

（四）4K光学荧光腹腔内窥镜

| 序号 | 参数名称 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 规格配置 | 30°镜2条，直径10mm |
| 2 | 视场角 | ≥80°，视野开阔 |
| 3 | 工作长度 | ≥300mm，满足普外科手术深度需求 |
| 4 | 景深范围 | 3mm-200mm以上 |
| 5 | 防雾设计 | 镜体具备防雾涂层或加热防雾功能 |
| 6 | 消毒方式 | 支持高温高压灭菌、低温等离子灭菌 |
| 7 | 材料 | 医用不锈钢外鞘，蓝宝石镜片 |
| 8 | 适配性 | 可兼容品牌4K摄像头配套使用，即插即用 |

（五）3D电子腹腔内窥镜

| 序号 | 参数名称 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 规格配置 | 30°3D电子镜2条，直径10mm，共2条 |
| 2 | 成像方式 | 双目电子成像，左右双通道独立传感器，真实立体成像 |
| 3 | 视场角 | ≥75°，立体视野开阔 |
| 4 | 工作长度 | ≥300mm，满足普外科手术深度需求 |
| 5 | 景深范围 | 5mm-150mm以上，立体景深效果良好 |
| 6 | 3D效果 | 立体感强，层次分明，无明显眩晕感 |
| 7 | 消毒方式 | 支持高温高压灭菌、低温等离子灭菌 |
| 8 | 防雾设计 | 具备防雾功能 |
| 9 | 光学畸变 | 相对畸变≤2% |
| 10 | 适配性 | 可兼容品牌3D摄像头及主机配套使用，即插即用 |

（六）光纤导光束

| 序号 | 参数名称 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 类型 | 医用级光纤导光束 |
| 2 | 长度 | ≥3m |
| 3 | 直径 | ≥4.5mm |
| 4 | 传光效率 | 高透光率光纤材料，光衰小 |
| 5 | 消毒方式 | 支持高温高压灭菌 |
| 6 | 数量 | 标配3根 |

（七）医用气腹机

| 序号 | 参数名称 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 最大流速 | ≥40L/min，满足快速补气需求 |
| 2 | 压力调节范围 | 1-30mmHg连续可调 |
| 3 | 压力精度 | 压力显示精度±2mmHg以内 |
| 4 | 供气模式 | 支持钢瓶供气和中央供气两种模式自动切换 |
| 5 | 手术模式 | 具备小儿模式、成人模式等≥2种预设模式 |
| 6 | 加热功能 | 具备气体加温功能，减少患者低体温风险 |
| 7 | 报警功能 | 超压报警、供气不足报警、故障报警等声光报警 |
| 8 | 显示操作 | 数字显示压力、流量参数，按键或触摸操作 |
| 9 | 过滤系统 | 配备细菌过滤器 |

（八）4K/3D兼容医用监视器

| 序号 | 参数名称 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 屏幕尺寸 | ≥32英寸 |
| 2 | 分辨率 | 3840×2160（4K UHD） |
| 3 | 3D显示能力 | 原生支持3D立体显示，兼容偏光式/快门式3D，与主机3D输出匹配 |
| 4 | 显示类型 | 医用级液晶监视器，非民用显示器 |
| 5 | 亮度 | ≥350cd/m² |
| 6 | 对比度 | ≥1000:1 |
| 7 | 输入接口 | 支持多种4K/3D信号输入接口 |
| 8 | 3D眼镜 | 配套提供医用3D眼镜≥6副，另配4副夹片 |
| 9 | 安装方式 | 支持台车安装或悬臂安装 |

（九）医用图文工作站

| 序号 | 参数名称 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 图像采集 | 支持4K高清图像实时采集、录像 |
| 2 | 存储容量 | 内置固态硬盘≥1TB，支持大容量手术视频存储 |
| 3 | 数据导出 | 支持U盘、移动硬盘导出图像和视频 |
| 4 | 报告功能 | 具备手术报告模板，可编辑打印 |
| 5 | 患者管理 | 支持患者信息录入、查询、病例管理 |
| 6 | DICOM接口 | 支持DICOM3.0标准，可对接医院系统 |
| 7 | 刻录功能 | 支持光盘刻录或移动存储备份 |
| 8 | 电脑配置 | 主流配置商用电脑，显示器≥24英寸 |
| 9 | 打印机 | 配备彩色喷墨或激光打印机 |
| 10 | 脚踏开关 | 配备脚踏开关，支持术者脚踏控制拍照录像 |

（十）医用台车及其他

| 序号 | 参数名称 | 技术要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 台车 | 专用医用台车，带刹车万向轮，分层设计，集成整套设备 |
| 2 | 线缆管理 | 具备线缆收纳整理装置 |
| 3 | 手术器械 | 1. 资质合规：所有产品须为已注册的医疗器械产品，对应品类须具备有效的医疗器械注册/备案凭证，随货附带产品合格证/说明书、生产厂家资质文件。 2. 材质要求：手术器械类采用符合GB/T 4234要求的医用级不锈钢制造；不锈钢容器类采用医用级不锈钢板材，整体耐腐蚀、易清洁。 3. 灭菌适配：可耐受134℃高温高压蒸汽灭菌、环氧乙烷低温灭菌，反复灭菌循环后无锈蚀、不变形、功能性能不衰减。 4. 通用工艺：产品表面光洁，无锋棱、毛刺、裂纹、锈蚀及明显划痕；活动部件开闭灵活、锁止可靠；规格标识清晰耐久，经反复清洗灭菌不脱落。 |

二、系统配置清单

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 4K/3D兼容内窥镜摄像系统主机 | 台 | 1 | 支持2D及3D成像模式切换 |
| 2 | 4K超高清摄像头 | 个 | 1 | 采用超高清CMOS传感器 |
| 3 | 医用LED冷光源 | 台 | 1 | 白光+近红外荧光双模式 |
| 4 | 医用光纤导光束 | 根 | 3 | 可高温高压消毒 |
| 5 | 30°4K腹腔内窥镜 | 条 | 2 | 10mm直径，光学镜 |
| 6 | 30°3D电子腹腔内窥镜 | 条 | 2 | 10mm直径，立体成像 |
| 7 | 医用气腹机 | 台 | 1 | 含配套管路和二氧化碳钢瓶 |
| 8 | 4K/3D兼容医用监视器 | 台 | 1 | ≥32英寸，支持3D显示，3D眼镜≥6副，夹片4副 |
| 9 | 医用图文工作站 | 套 | 1 | 含电脑、打印机、软件 |
| 10 | 专用医用台车 | 台 | 1 | 集成整套设备 |
| 11 | 电刀 | 台 | 1 | 具备单极、双极多种输出模式，满足临床手术电切、电凝需求。 |
| 12 | 手术器械 | 套 | 2 | 手术器械单套包含：单极线1付、持针器1把、电凝钩1把、电凝棒1把、吸引器1把、钛夹钳1把、 胆囊抓钳1把、探棒1把、棘齿钳1把、弯分离剪1把、钝头分离钳2把、空心钳3把、弯分离钳3把 |
| 13 | 腹腔镜吸引电凝棒 | 把 | 1 | 满足手术中边吸引边凝血功能 |

注：以上为完整腹腔镜系统标配，可提供优于或相当于上述配置的产品。

三、服务要求

| 序号 | 项目 | 要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 质保期 | 整机免费质保5年 |
| 2 | 安装培训 | 免费上门安装调试，提供操作培训、临床应用培训。每年不少于4次巡检保养并提供报告 |
| 3 | 软件升级 | 软件终身免费升级 |