| 附件1： | 全温控监测数字化血浆解冻仪项目市场调研需求 |
| --- | --- |
| 一 | 全温控检测数字化血浆解冻仪（数量：2台） |
| 1 | 融浆方式：恒温循环式;要求采用上下水箱恒温循环方式，整机每分钟热水循环≥2次； |
| 2 | 温度控制：范围30~41℃，控制精度±1℃； |
| 3 | 水箱水温监控：加热水箱及解冻工作水箱应具备有独立的水温监控探头，当加热水箱与解冻水箱温差超过>1℃，仪器应报警； |
| 4 | 最大装载量≥28袋，满载解冻时长＜30min； |
| 5 | 摆动频率：血浆解冻时解冻框的摆动频率≥25次/min； |
| 6 | 清洗：具备自动注水、预热、升温、水循环清洗、排水等功能； |
| 7 | 具备血浆解冻质控监控：血浆解冻过程及结果可溯源（数据本地存储+可U盘导出），存储容量≥4G； |
| 8 | 多种解冻模式：具有常规解冻、浮动终点解冻、程序降温、手控、急诊模式等模式； |
| 9 | 操作系统：微电脑触摸屏操作，应显示解冻水温及血浆袋核心温度的变化曲线； |
| 11 | 解冻卡座：解冻仪工作水箱须配备解冻卡座，且解冻卡座内有独立血浆袋固定卡槽； |
| 12 | 可以进行仪器自检并报告信息，异常状态则有报警信息。 |
| 二 | 配置：高速微量（毛细管）离心机（数量：1台） |
| 1 | 速度范围100～15000rpm，精确度± 10rpm，转速步增10rpm/10×g，升速≤15秒，降速≤18秒；最大相对离心力[×g]：20375×g； |
| 2 | 定时范围：1s～99min，定时精度 ±1s；支持 Flash 瞬时点动离心功能； |
| 3 | 最高转速下噪音：≤53dB(A)； |
| 4 | 误操作/故障报警：声音提示+显示代码示； |
| 5 | 备有密封角转头配备转子盖； |
| 6 | 具备转头温升过高自动保护、限速停机功能； |
| 7 | 工作环境条件：环境温度 5℃～40℃，相对湿度≤80%（无凝露）。 |
| 三 | 质量保证期5年。 |